| #### HAKKO | FG-100 |
| --- | --- |
| ##### ТЕРМОМЕТР |  |

###### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за приобретение HAKKO FG-100. Пожалуйста, прочтите это руководство, прежде чем начинать работу с HAKKO FG-100. Храните руководство в доступном месте, чтобы иметь возможность обращаться к нему в дальнейшем.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ

Пожалуйста, убедитесь, что все перечисленное включено в поставку.

Прибор…………………………………………1

006P 9 V батарея………………………………1

Датчики (1 упаковка = 10 шт.)……………….1

Руководство по эксплуатации………………..1

2. Технические характеристики

|  | Шкала в градусах Цельсия |
| --- | --- |
| Разрешающая способность | 1 C |
| Диапазон измерений | 0 – 700 C |
| Используемый датчик | K (CA) Термопара хромель-алюмель |
| Точность |  3 C (в диапазоне 300 – 500 С), + 5 оС (в остальном диапазоне) |
| Дисплей индицирует: | Измеряемая температура, разряд батареи, перегарание датчика, режим “MAX HOLD” |
| Источник питания | 006P 9 В, сухая батарейка (alkaline – рекомендуемая) |
| Размеры | 68 (ширина) х 38 (высота) х 140 (глубина) мм, включая выступ |
| Вес (без батареи) | 115 грамм |
| Условия эксплуатации | 0 – 40 C, относительная влажность 20 – 90% Без конденсации |

- Датчик (191-212) может быть использован для измерения температуры до 500 оС. Для измерения более высоких температур используйте соответствующие щупы (см. п.5)

- При индикации на дисплее В необходимо сменить батарею, в противном случае измерение будет недостоверно.

- Индикация  на дисплее –1 сообщает о перегарании датчика. Необходимо заменить датчик.

- Технические характеристики устройства могут быть изменены без уведомления.

Названия деталей

| Push Button | Rнопка установки датчика |
| --- | --- |
| Blind Plate | Изоляционная шайба |
| Slide Pin | Подвижный штырек фиксации датчика |
| Sensor terminals | Контакты подключения датчика |
| LCD | Жидкокристаллический дисплей |
| Power ON/OFF | Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ |
| MAX HOLD | Кнопка режима «макс. значение» |
| Measuring Point | Точка измерения |

- ВНИМАНИЕ !

При использовании термометра для измерения температуры головки паяльника или демонтажной головки соблюдайте особую осторожность, т.к. температура может быть от 200 оС до 450 оС. Небрежное обращение с горячим объектом может закончиться ожогом или возгаранием.

3. Инструкция по эксплуатации

- Откройте отсек для батарейки на задней стороне изделия и вставьте батарейку. Проверьте правильность вставки батарейки.

- Прикрепите изоляционную шайбу к подвижному штырьку фиксации датчика. Когда штырек сместится в сторону контактов подсоединения датчика – установите датчик: красный конец  датчика - к красному контакту, синий конец датчика – к синему контакту. Третий конец датчика необходимо надеть на подвижный штырек.

ВНИМАНИЕ!  Осторожно обращайтесь с датчиком. При неаккуратном обращении существует возможность порвать датчик, т.к. он изготовлен из проволоки диаметром 0.2 мм.

- Включите питание. Когда показания дисплея будут соответствовать комнатной температуре, прибор готов к использованию.

ПРИМЕЧАНИЕ:  кратковременное нажатие на кнопку может не включить прибор. В этом случае снова нажмите кнопку на более длительное время.

- Нанесите на кончик свежий припой и приложите кончик к точке измерения.

- Считывайте показания, когда температура стабилизируется.

4.  Меры предосторожности

- Корпус изготовлен из пластмассы. Не прикасайтесь к корпусу кончиком паяльника.

- Точка измерения имеет покрытие из специального металлического сплава, изнашиваемого при многократных измерениях, что приводит к потере точности показаний. Точность измерения можно восстановить, заменив датчик. Срок службы датчика составляет примерно 50 показаний.

- Чтобы удалить флюс, прилипший к клемме, пользуйтесь спиртом. Нельзя пользоваться растворителем или бензином.

5. Функция автоматического выключения .

Если измерения не проводились в течение 3-х минут после включения, питание будет отключено автоматически. Если же значение температуры будет не менее 100 оС или измерение проводилось в течение 3-х минут, эта функция будет переустановлена.

Для выключения прибора снова нажмите кнопку питания.

6. Функция захвата максимума

Когда нажата кнопка MAX HOLD, на дисплее индицируется в правом нижнем углу MAX HOLD.

Кнопка MAX HOLD предусматривает две дополнительные функции:

- Функция коррекции при кратковременном нажатии кнопки;

- Функция сброса при более длительном нажатии

Кратковременное нажатие подразумевает время менее 1 сек..

Длительное нажатие – 1 сек. и более.

(см. рисунок)

ПРИМЕЧАНИЕ: отключение питания всегда отменяет функцию MAX HOLD.

- Запасные части / Опция

|  Запасные части |  |  |  |  |  Опция |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер детали | Название детали |  |  | Номер детали |  |  | Название детали |  |
| 191-211 | Датчик | 10 штук |  | A1310 |  |  | Температурный щуп для паяльных ванн |  |
|  |  |  | C1220 |  |  | Датчик температуры для автоматики |  |  |
|  |  |  |  Чтобы измерить температуру припоя в емкости с припоем, снимите датчик и присоедините щуп к контактам. (Поместите красный конец на сторону с красной точкой, а синий конец на другую сторону клеммы). Окуните конец датчика в припой. |  |  |  |  |  |