ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ Б2-7

Руководство по эксплуатации

ТНСК.418114.001РЭ

2007

# Содержание

Страница

1  Нормативные ссылки	5

2  Определения, обозначения и сокращения	5

3  Требования безопасности	6

4  Описание прибора и принципа его работы	7

4.1  Назначение	7

4.2 Условия окружающей среды.	7

4.3  Состав прибора	8

4.4  Технические характеристики	8

4.5  Устройство и работа прибора	10

5  Подготовка прибора к работе.	16

6   Средства измерений,  инструмент  и принадлежности	22

7 Порядок работы	23

8 Поверка прибора	24

9 Техническое обслуживание.	29

10 Текущий ремонт	32

11  Хранение	35

12  Транспортирование	36

13 Тара и упаковка	36

14 Маркирование и пломбирование.	36

Приложение А  Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов…………………..37

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения правил эксплуатации, принципа работы, устройства и конструкции источника переменного напряжения Б2-7 (далее прибор). В состав РЭ включена методика поверки прибора в условиях эксплуатации.

РЭ состоит из 2 книг:

книга 1. ТНСК.418114.001РЭ содержит технические характеристики, описание принципа действия прибора, описание электрической схемы и поиска неисправностей, указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, методику поверки.

книга 2. ТНСК.418114.001РЭ1 содержит перечни элементов, схемы электрические принципиальные и расположение элементов на платах.

При проведении поверки прибора поверитель должен быть аттестован в соответствии с требованиями ПР50.2.012.

Пример записи обозначения прибора при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

«Источник переменного напряжения Б2-7 ТНСК.418114.001ТУ».

В состав эксплуатационной документации входят руководство по эксплуатации в двух книгах  (ТНСК.418114.001РЭ, ТНСК.418114.001РЭ1) и формуляр ТНСК.418114.001ФО.

Внешний вид прибора приведен на рисунке 1.

Рисунок 1  -  Внешний вид источника переменного напряжения Б2-7

# 1  Нормативные ссылки

В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19164-88 Источники питания для измерений. Общие технические требования и методы измерений.

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.

ПР50.2.006-94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

ПР50.2.012-94 ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений.

ГОСТ РВ 20.39.301-98

ГОСТ РВ 20.39.302-98

ГОСТ РВ 20.39.303-98

ГОСТ РВ 20.39.304-98

ГОСТ РВ 20.39.305-98

ГОСТ РВ 20.39.308-98

ГОСТ РВ 20.39.309-98

# 2 Определения, обозначения и сокращения

РЭ 	  - 	руководство по эксплуатации

ШИМ   -        широтно-имульсная модуляция

ВДУ     -        вольтодобавочное устройство

ЭРЭ	  - 	электрорадиоэлементы

ЭМС    -	электромагнитная совместимость

# 3 Требования безопасности

3.1 По требованиям безопасности прибор соответствует ГОСТ РВ 20.39.309 и ГОСТ Р 51350 категория монтажа II, степень загрязнения 2. Доступные токопроводящие части прибора защищены основной изоляцией и электрически соединены с клеммой защитного заземления.

3.2 При эксплуатации прибор должен быть заземлен. Защитное заземление прибора осуществляется через защитный проводник сетевого кабеля и заземляющий контакт вилки сетевого шнура.

|  | ВНИМАНИЕ ! При нарушении или отсутствии защитного заземления прибор становится опасным. Эксплуатация незаземленного прибора запрещена. |
| --- | --- |

При использовании источника переменного напряжения Б2-7 совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

3.3 Внутренняя регулировка и ремонт прибора должны производиться квалифицированным персоналом.

Замена вставок плавких прибора может производиться только при отключенном от сети сетевом кабеле.

Замена деталей должна производиться только при обесточенном приборе.

3.4 Внутри прибора практически все элементы электрической схемы находятся под опасным напряжением 220 В переменного тока и гальванически связаны с питающей сетью.

3.5 Выходные клеммы подключения нагрузки имеют напряжение 220 В и гальванически связаны с питающей сетью.

#### Подключение и отсоединение проводников к выходным клеммам

должно производиться при выключенном приборе.

# 4 Описание прибора и принципа его работы

## 4.1 Назначение

Источник переменного напряжения Б2-7 ТНСК.418114.001 предназначен для питания радиотехнических устройств переменным стабилизированным напряжением при проведении разработки, регулировки, регламентных и ремонтных работ на образцах радиоэлектронной техники различного назначения.

4.1.2	Прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ 19164, ГОСТ РВ 20.39.301 – ГОСТ РВ 20.39.305, ГОСТ РВ 20.39.309.

4.1.3 Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации прибора приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации

| Условия экс-плуатации | Температура, оC | Относительная влажность воздуха, % | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальные | 205 | 6515 при температуре воздуха (205) оC | 1004 (75030) |
| Рабочие | от - 10 до + 50 | 98 при температуре 25 оC | 84 – 106 (630 - 795) |
| Предельные | от - 55 до + 70 | 98 при температуре 25 оC | - |
| Примечание - После пребывания прибора в предельных условиях эксплуатации он должен быть выдержан в нормальных или рабочих условиях эксплуатации не менее 4 ч. |  |  |  |

## 4.2 Условия окружающей среды.

4.2.1	Источник переменного напряжения Б2-7 по условиям эксплуатации прибор относится к группе 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304 климатического исполнения УХЛ с пределом рабочих температур окружающей среды от минус 10 до плюс 50 °С без предъявления требований работы на ходу, синусоидальной вибрации 2g в диапазоне частот 5 – 200 Гц и ударов многократного действия с амплитудой ударного ускорения 15 g с длительностью действия 5-15 мс.

4.2.2	По стойкости к специальным воздействиям прибор удовлетворяет тpебованиям группы Iи, Iэ по ГОСТ В 20.39.305 при использовании общей защиты. Допускается потеpя pаботоспособности в pезультате воздействия, не пpевышающая 15 мин.

4.2.3 Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, не превышают норм ГОСТ Р 51522 и гр.3.1.1 ГОСТ 23803 для приборов класса Б.

4.2.4 Помехоустойчивость прибора должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51522, класс Б, критерии качества функционирования В.

## 4.3  Состав прибора

4.3.1	Состав комплекта поставки прибора соответствует приведенному в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Состав комплекта поставки

| Наименование, тип | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник переменного напряжения Б2-7 | ТНСК. 418114.001 | 1 |  |
| Шнур питания | SCZ – 1R | 1 | MSL |
| ЗИП - вставка плавкая ВП 2Б-1В 10А 250В | АГО-481.305 ТУ | 2 |  |
| Руководство по эксплуатации: |  |  |  |
| Книга 1 | ТНСК.418114.001 РЭ | 1 |  |
| Книга 2 | ТНСК.418114.001 РЭ1 | 1 | Поставляется по спец. заказу |
| Формуляр | ТНСК.418114.001ФО | 1 |  |
| Ящик укладочный | ТНСК.323365.058 | 1 |  |

## 4

## .

## 4.4  Технические характеристики

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

4.4.1 Прибор выдает переменное стабилизированное напряжение 220 В с частотой напряжения сети. Предел допускаемой основной погрешности установки выходного напряжение не более  ± 2,2 В.

4.4.2 Выходная мощность прибора не менее 1000 ВА.

Примечание. Выходная мощность прибора определяется как произведение номинального выходного напряжения на выходной ток (среднеквадратические значения).

4.4.3 Пределы изменения выходного напряжения прибора при отклонении напряжения сети на 10 % от номинального значения не более  1 В.

4.4.4 Пределы изменения выходного напряжения прибора при изменении тока нагрузки от  максимального значения до нуля не более  2 В.

4.4.5 Пределы изменения выходного напряжения прибора при изменении температуры окружающей среды на 10 С в диапазоне рабочих температур не более  1В.

4.4.6 Пределы нестабильности выходного напряжения прибора (дрейф) за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут в течении этих 8 часов не более  2 В.

4.4.7 Коэффициент искажения синусоидальности выходного напряжения прибора не более 5 %.

4.4.8 Прибор обеспечивает защиту от перегрузок и коротких замыканий на выходе.

4.4.9 Прибор обеспечивает защиту от неправильного подключения линий L и N (фаза и нейтраль) сетевого кабеля к питающей сети.

4.4.10 Прибор имеет световую индикацию режима работы:

- включения напряжения сети;

- неправильного подключения линий L и N (фаза и нейтраль) к питающей сети;

- наличия выходного напряжения;

- срабатывания защиты от перегрузок и коротких замыканий.

4.4.11 Электрическая прочность изоляции питающих и выходных цепей относительно корпуса прибора выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение 1500 В в нормальных условиях и 900 В переменного тока (среднеквадратическое значение) в условиях повышенной влажности.

4.4.12 Электрическое сопротивление изоляции питающих и выходных цепей относительно корпуса прибора не менее:

- в нормальных климатических условиях		- 20 МОм,

- при повышенной температуре окружающей среды	- 5 МОм,

- при повышенной влажности окружающей среды 	- 1 МОм.

4.4.13 Электрическое сопротивление между клеммой защитного заземления и корпусом прибора не более 0,1 Ом.

Примечание: электрическое сопротивление съемного сетевого кабеля в указанное значение не входит.

4.4.14 Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, при истечении времени установления рабочего режима, равного 5 мин.

4.4.15 Прибор допускает непpеpывную pаботу в pабочих условиях в течение вpемени не менее 24 часов пpи сохpанении своих технических хаpактеpистик.

4.4.16 Прибор обеспечивает свои параметры при питании от сети переменного тока напряжением (220+22) В с частотой (50+1) Гц и коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %.

4.4.17 Полная мощность, потребляемая прибором от сети питания, при номинальном напряжении сети  и максимальной нагрузки не более 1200 ВА.

4.4.18 Средняя наработка на отказ прибора не менее 50 000 ч.

4.4.19 Гамма-процентный ресурс прибора не менее 10000 ч при   = 0,95.

4.4.20 Гамма-процентный срок службы прибора не менее 15 лет пpи = 0,95.

4.4.21 Гамма-процентный срок сохpаняемости прибора не менее10 лет для отапливаемых хранилищ и 5 лет для не отапливаемых хранилищ при  =0,95.

4.4.22 Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора не более 90 мин.

4.4.23 Вероятность отсутствия скрытых отказов прибора за межповеpочный интервал 24 мес при среднем коэффициенте использования 0,1 не менее 0,95.

4.4.24 Габаритные размеры в миллиметрах и масса прибора приведены в таблице 4.3

Таблица 4.3

| Без упаковки |  | В укладочной таре |  | В транспортной таре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кг | мм | кг | мм | кг |
| 240х128,5х340 | 6,5 | 437х317х266 | 11,5 | 535х438х360 | 21 |

## 4.5  Устройство и работа прибора

4.5.1 Принцип действия

Источник переменного напряжения Б2-7, структурная схема которого приведена на рисунке 4.1, представляет собой стабилизатор напряжения сети, регулирующим элементом которого является вольтодобавочное устройство, включенное последовательно с питающей  сетью.

Вольтодобавочное устройство (ВДУ) представляет собой усилитель мощности, выполненный в виде импульсного усилителя низкой частоты. На вход ВДУ подается широтно-синусоидально модулированная последовательность импульсов, которая управляет работой мостового преобразователя. Таким образом, на выходе преобразователя получается напряжение, широтно-импульсно модулированное по синусоидальному закону. Выделенное высококочастотным LC-фильтром напряжение синусоидальной формы частоты сети подается на выход ВДУ.

Узел управления ВДУ содержит схему формирования опорного синусоидального напряжения, синхронизированного по частоте и фазе с напряжением сети. Синусоидальный опорный сигнал с устройства сопряжения подается на усилитель обратной связи усилителя мощности. Сигнал рассогласования между опорным и выходным напряжением преобразуется в последовательность импульсов, которая управляет работой мостового преобразователя ВДУ. Частота преобразования  ≈ 40 кГц. Устройство защиты контролирует  выходной ток ВДУ и в случае превышения его допустимого значения осуществляет триггерное выключение силовых транзисторов, что обеспечивает защиту прибора от перегрузок и коротких замыканий.

Рисунок 4.1 Структурная схем источника переменного напряжения.

Источником питания ВДУ служит регулируемый ШИМ-преобразователь напряжения 300/60 В, работающий на промежуточной частоте в районе 40 кГц.

Блок питания прибора содержит выпрямитель напряжения сети, служащий для питания преобразователя напряжения 300/60 В и источники служебных напряжений для питания схем управления, представляющие собой линейные стабилизаторы напряжения, питающиеся от вспомогательного сетевого трансформатора.

На входе и выходе прибора установлены двухзвенные ВЧ-фильтры.

4.5.2  Описание конструкции прибора

Источник переменного напряжения Б2-7, внешний вид которого показан на рисунке 4.2, выполнен в малогабаритном корпусе, предназначенном для настольно-переносных приборов. Внешние элементы конструкции представлены верхней и нижней крышками, обшивками, декоративной панелью, профильными планками, а также пластмассовыми деталями: накладками, упорами, ножками и ручкой-подставкой. Охлаждение прибора осуществляется двумя вентиляторами через вентиляционные отверстия в крышках прибора.

Несущей основой прибора является блок комбинированный, представляющий собой переднюю и заднюю панели, соединенные между собой боковыми стенками.

Схема внутренней компановки прибора приведена на рисунке 4.3. На задней панели прибора смонтированы: сетевой разъем, сетевые вставки плавкие, выходной ВЧ- фильтр и выходная клеммная колодка.

На экране со стороны задней панели расположены входной ВЧ-фильтр и узел управления ВДУ. На противоположной стороне экрана расположены дроссель выходного фильтра ВДУ и резисторы искусственной нагрузки.

Силовые транзисторы ВДУ смонтированы на радиаторе, расположенном в центре прибора и имеющего дополнительное охлаждение с помощью двух вентиляторов размером 40х40 мм, расположенных под радиатором. На радиаторе со стороны задней панели расположен узел управления силовыми транзисторами ВДУ, со стороны передней панели – преобразователь 300/60 В. Блок питания, сетевой выключатель и элементы индикации размещены на передней панели прибора.

Рисунок 4.2   Внешний вид прибора и детали корпуса

Рисунок 4.3  Внутренняя компоновка прибора

4.5.3 Описание схемы электрической принципиальной

Сетевое напряжение 220 В 50 Гц через разъем Х2, помехоподавляющий фильтр ТНСК.687281.059 и тумблер включения прибора поступает на силовой выпрямитель с C фильтром  - VD3, С7, С8 блока питания ТНСК.687281.060, а также через трансформатор Т1 на вспомогательный источник, выполненный на диодах VD1, VD2, конденсаторах С1...С6, С9, С10, С12, С13, С15, С16  и микросхемах D1 (+14 В), D2 (-14 В), D3 (+14 В), и служащий для питания схем управления преобразователя 300/60 В и ВДУ.

Напряжение силового выпрямителя подается на преобразователь 300/60 В (ТНСК.587281.058). Силовая часть преобразователя выполнена по мостовой схеме на транзисторах VT1...VT4, управление которыми осуществляется через трансформатор Т1 ШИМ-контроллером D1. В диагональ транзисторного моста включен трансформатор Т2, питающий двухполупериодный выпрямитель  c LC-фильтром L1, C8, С9. Трансформатор тока Т3 включен последовательно с первичной обмоткой Т2 является датчиком тока для схемы защиты моста преобразователя от коротких замыканий и перегрузок и отключающий ШИМ-контроллер транзистором VT9 при превышении тока допустимого уровня.

Выходное напряжение преобразователя 300/60 В служит питанием ВДУ и подается на разъем ВДУ ТНСК.687281.057. Сетевое напряжение подается на узел ВДУ через разъем Х1, при этом нейтральный провод (линия N) транслируется на выходной разъем Х4, а в разрыв фазного провода включены конденсаторы С16, С17, на которых формируется вольтодобавочное напряжение и которые являются выходной емкостью LС-фильтра (индуктивность – дроссель L1) транзисторного моста VT1…VT4. Управление транзисторами осуществляется микросхемами D1, D2 (драйверы) синусоидально ШИМ-модулированными сигналами, поступающими с узла управления через разъем Х7 и согласующие элементы VD16, D3. На VT1, D4…D6 cобрана схема защиты ВДУ от перегрузки и коротких замыканий.  VD15, D5  блокируют включение ВДУ и зажигают индикатор “ФАЗА” на передней панели при несовпадении линий L и N прибора и сети (неправильное включение сетевой вилки).

Узел управления (ТНСК.687281.056) содержит усилитель обратной связи ВДУ – микросхема D8 и элементы ее согласования с ВДУ (транзисторы VT2…VT4). Схема формирования опорного синусоидального сигнала собрана на микросхемах D1…D7, D9, D10, D13, D18 и транзисторе VT1.

Стабилизированное напряжение 220 В 50 Гц с разъема Х4 ВДУ ТНСК.687281.057 подается на выходную клеммную колодку через ВЧ-фильтр выходной (ТНСК.687281.059).

На переднюю панель выведена световая индикация «СЕТЬ», «ФАЗА», «Выход» и «ПЕРЕГРУЗКА».

## 5 Подготовка прибора к работе

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1 Расположение прибора на рабочем месте должно обеспечивать свободный доступ к выключателю сетевого питания.

5.1.2	Подключать кабель к разъему и соединительные провода к клеммам, расположенным на задней панели прибора, следует только в обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ !	Клеммы подключения нагрузки прибора при снятии защитной крышки имеют доступные контакты, которые при включенном приборе находится под опасным напряжением. Работа прибора со снятой защитной крышкой клеммной колодки запрещена.

5.2 Распаковывание и повторное упаковывание.

5.2.1 Схема упаковки приведена на рисунке 5.1. Основные, дополнительные и информационные надписи нанесены на ярлыке ящика транспортного.

5.2.2 Распаковывание прибора необходимо проводить следующим образом:
        распломбировать транспортную упаковку;

вскрыть транспортный ящик;

вынуть упаковочный лист;

вынуть амортизаторы;

извлечь укладочный ящик в полиэтиленовом чехле из транспортного ящика;
        распломбировать укладочный ящик;

вскрыть укладочный ящик;

извлечь прибор и запасное имущество.

5.2.3  Произвести внешний осмотр. При внешнем осмотре прибора необходимо проверить:

сохранность пломб;

комплектность в соответствии с  разделом 4.3;

отсутствие видимых механических повреждений;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, наличие вставок плавких и т.п.;

чистоту разъемов и состояние сетевого кабеля и устройств подключения.

5.2.4 Для упаковывания при транспортировании используются:

укладочный ящик, амортизаторы, транспортный ящик.

5.2.2.5 Упаковывание перед транспортированием необходимо проводить следующим образом:

- поместить прибор в укладочный ящик;

- упаковать запасное имущество и уложить в отсек для ЗИП;

- упаковать эксплуатационную документацию и поместить в отсек для ЗИП;

- опломбировать укладочный ящик;

- уложить укладочный ящик селикагелем техническим в полиэтиленовый чехол, последний шов которого заклеить липкой лентой;

- поместить укладочный ящик в чехоле в транспортный ящик, стенки которого выложены водонепроницаемой бумагой;

- заполнить свободное пространство между стенками транспортного ящика и укладочного ящика амортизаторами;

- поместить упаковочный лист на верхнюю прокладку под водонепроницаемую бумагу;

- закрыть верхнюю крышку;

- опломбировать транспортную упаковку.

5.2.2.6 Основные, дополнительные и информационные надписи выполнить на ярлыке транспортного ящика.

- Ящик транспортный.

- ЗИП.

- Источник переменного напряжения.

4, 9. Полиэтиленовый пакет.

5.   Эксплуатационная документация.

6, 8. Амортизаторы.

7.   Ящик укладочный.

10.  Силикагель технический ШСМГ.

11. Бумага водонепроницаемая.

Рисунок 5.1 Схема упаковки прибора

5.3 Порядок установки.

5.3.1 Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее РЭ, назначение разъемов и органов управления.

5.3.2 Произвести внешний осмотр прибора, при этом проверить: сохранность пломб; отсутствие видимых механических повреждений; чистоту внешних поверхностей прибора, разъемов и клемм; комплектность.

5.3.3 После длительного хранения проведите поверку прибора метрологической службой согласно раздела 8.

Если транспортирование или хранение прибора проводилось в условиях, отличающихся от рабочих, то перед подключением его необходимо выдержать в рабочих условиях не менее 4 часов.

5.3.4 Разместите прибор на рабочем месте согласно указаниям настоящего РЭ, обеспечив удобство работы и условия вентиляции. Вентиляционные отверстия на корпусе не должны закрываться посторонними предметами.

При расположении прибора на столе предпочтительна установка с откинутым упором, расположенным на нижней крышке прибора.

При расположении прибора в стойке необходимо предусмотреть свободное пространство над и под прибором высотой 40 мм.

5.3.5 Перед началом эксплуатации прибора занести в формуляр дату ввода прибора в эксплуатацию.

5.4 Подготовка к работе.

5.4.1 Меры безопасности при работе с прибором напряжения.

При работе с прибором должны быть соблюдены меры безопасности, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ.

Выходные клеммы прибора являются доступными для прикосновения при снятии защитной крышки. Подключение и отсоединение проводников соединения выхода прибора с нагрузкой должно производиться при отключенном приборе. После подключения нагрузки установка защитной крышки клеммной колодки перед включением прибора обязательна.

5.4.2  Органы управления, индикации и подключения

5.4.2.1  Органы управления, индикации, клеммы и разъемы подсоединения размещены на передней и задней панелях прибора (рисунок 5.2), их назначение и исходное положение приведены в таблице 5.1

8

Рисунок 5.2   Расположение органов управления, индикации

и подключения  на передней и задней панелях.

Таблица 5.1

| Номер позиции | Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передняя панель |  |  |  |
| 1 |  | Тумблер – включение прибора | Нижнее |
| 2 | СЕТЬ | Индикатор – индикация наличия сетевого напряжения в приборе |  |
| 3 | ФАЗА | Индикатор – индикация неправильной полярности включения сетевой вилки (несовпадение линий L и N прибора и сети) |  |
| 4 | ВЫХОД | Индикатор – индикация наличия напряжения на выходе прибора |  |
| 5 | ПЕРЕГРУЗКА | Индикатор – индикация срабатывания защиты от перегрузки или короткого замыкания на выходе |  |
| Задняя панель |  |  |  |
| 6 | С→ ~220 В 50 Гц 4,6 А | Клеммная колодка подключения нагрузки |  |
| 7 | С← ~220 В 50 Гц 1200 ВА | Вилка приборная подключения сетевого кабеля |  |
| 8 | F 10 A | Держатели вставок плавких |  |

5.4.2.2 Световая индикация прибора несет информацию о режимах функционирования прибора:

- индикатор «СЕТЬ» светится при включении сетевого тумблера, сигнализируя наличие сетевого питания узлов прибора;

- индикатор «ВЫХОД» светится при наличии напряжения на выходных клеммах прибора;

- индикатор «ФАЗА» светится при неправильной полярности включения сетевой вилки, при этом напряжение на выходе прибора отсутствует;

- индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» светится при отключении выхода прибора в результате превышения мощности нагрузки или короткого замыкания на выходе.

5.4.2.3  Подключение нагрузки к прибору

Подключение нагрузки производится проводами, имеющими наконечники под винт М4, к выходным клеммам при помощи винтовых соединений. При этом:

- две клеммы, обозначенные символом «L», соединены между собой и соответствуют фазному проводу сети;

- две клеммы, обозначенные символом «N», соединены между собой и непосредственно соединены с нейтральным проводом сети;

- клемма, обозначенная символом  , непосредственно соединена с проводом защитного заземления сети.

# 6 Средства измерений, инструмент и принадлежности

6.1 Средства измерений, инструмент и принадлежности, которые необходимы для выполнения всех работ с прибором при эксплуатации (поверке прибора; регулировке, ремонте, техническом обслуживании прибора)  приведены в таблице 6.1.

| Таблица 6.1 Приборы, оборудование, принадлежности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Назначение | Основные технические характеристики |
| Вольтметр Д5015 | Проверка характеристик, текущий ремонт | U = 300В; δ=0,2% |
| Вольтметр Д121/1 | Контроль напряжения сети | U = 250В; δ=0,5% |
| Амперметр Э316 | Проверка характеристик | I = 10 А; δ=1% |
| Измеритель нелинейных искажений автоматический С6-11 | Проверка характеристик | Диапазон измерения – напряжения (0,5-10)% |
| Мегаомметр М4100/3 | Проверка характеристик | U = 1000В |
| Осциллограф С1-125 | Текущий ремонт | 10 % |
| Отвертка | Сборка, разборка прибора |  |
| Примечания 1 Вместо указанных в таблице средств измерений разрешается применять другие измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью 2 Средства измерений, используемые для поверки, должны быть поверены в соответствии с ПР50.2.006 |  |  |

# 7 Порядок работы

7.1 Меры безопасности при работе с прибором

7.1.1 Во избежание возникновения опасности поражения электрическим током и повреждения прибора недопустимо:

- отключать или подключать кабели или провода к разъемам, расположенных на задней панели во включенном  состоянии прибора;

- производить смену вставок плавких и вскрытие прибора при неотсоединенном от сети сетевом шнуре,

- эксплуатировать прибор со снятыми защитными крышками выходной клеммной колодки и вставок плавких.

7.2 Порядок проведения измерений.

7.2.1 Апробирование прибора.

7.2.1.1 Проверьте установку органов управления в исходное состояние, подключите сетевой кабель к питающей сети.

7.2.1.2  Включите прибор, прогрейте в течении 5 мин и опробуйте прибор по следующим признакам.

При включении прибора должны засветиться индикаторы «СЕТЬ» и «ВЫХОД». В случае, если индикатор выход не светится, а светится индикатор «ФАЗА», отключите прибор и смените полярность подключения вилки сетевого шнура к сети. Вновь включите прибор. При повторном включении прибора должны засветиться индикаторы «СЕТЬ» и «ВЫХОД». Выходное напряжение должно находиться в пределах (220±2,2) В.

7.2.2 Подключение нагрузки

Выключите прибор. Подсоедините нагрузку к выходным клеммам прибора. Включите прибор в сеть, затем включите выключатель сети нагрузки. При наличии нескольких нагрузок включать их рекомендуется последовательно, начиная с нагрузки с большим током потребления.

При больших пусковых токах нагрузки рекомендуется вначале включить выключатель сети нагрузки, а затем включить прибор.

7.2.3 Перегрузка и короткие замыкания

При перегрузке или коротких замыканиях на выходе, прибор автоматически выключается и светится индикатор «ПЕРЕГРУЗКА». В этом случае установите выключатель сети в положение «О», устраните перегрузку и вновь включите прибор.

# 8 Поверка прибора

8.1 Общие положения.

8.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки источника переменного напряжения Б2-7.

8.1.2 Порядок организации и проведения поверки должен соответствовать установленному в ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

8.1.3 Межповерочный интервал - 2 года.

8.1.4 Рекомендуемая норма времени на проведение поверки 60 мин.

8.2 Операции поверки.

8.2.1 При проведении поверки прибора должны быть выполнены операции указанные в табл.8.1 и применены средства поверки, вспомогательное оборудование, перечисленные в таблице 8.2.

Таблица 8.1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | 8.8.1 |
| 2 Апробирование | 8.8.2 |
| 2.1 Измерение электрического сопротивления изоляции | 8.8.2.1 |
| 2.2 Проверка функционирования | 8.8.2.2 |
| 3 Определение метрологических характеристик | 8.8.3 |
| 3.1 Определение погрешности установки выходного напряжения | 8.8.3.1 |
| 3.2 Определение изменения выходного напряжения при измене- нии напряжения сети | 8.8.3.2 |
| 3.3 Определение изменения выходного напряжения при измене- нии тока нагрузки от максимального значения до нуля | 8.8.3.3 |
| 3.4 Проверка защиты от перегрузок и коротких замыканий | 8.8.3.4 |

8.3 Организация рабочего места

8.3.1 Для проведения поверки должно быть организовано рабочее место, оснащенное средствами поверки (СП) и вспомогательным оборудованием (ВО) в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.2.

| Наименование средства поверки и вспомогательного оборудования | Пределы измерения | Рекомендуемое средство поверки | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Средства поверки |  |  |  |
| 1.1 Мегаомметр | 500МОм | М4100/3 | 8.8.2.1 |
| 1.2 Вольтметр | 300 В, погрешность ≤ 0,2 % | Д5015 | 8.8.3.1 - 8.8.3.3 |
| 1.3 Вольтметр | 250 В, погрешность ≤ 0,5 % | Д121/1 | 8.8.3.1 - 8.8.3.3 |
| 1.4 Амперметр | 10 А погрешность ≤ 1 % | Э316 | 8.8.3.2, 8.8.3.3 |
| 2 Вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 2.1 Реостат | 19 Ом, 5 А – 3 шт. (параллельное включение) | РСП | 8.8.3.2 - 8.8.3.4 |
| 2.2 Автотрансформатор лабораторный | 0 – 250 В | РНО-250-2 | 8.8.3.1 - 8.8.3.4 |

Примечание.

1 При проведении поверки могут использоваться другие СИ и ВО, обеспечивающие измерение контролируемых параметров с требуемой точностью.

2 Все СИ, используемые при поверке, должны соответствовать действующим ограничительным перечням и быть поверены в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

3 Вспомогательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с его эксплуатационной документацией в порядке, установленном на предприятии, метрологическая служба которого осуществляет поверку.

8.3.2 На рабочем месте должен быть комплект документации на СИ и ВО, включающий настоящее руководство по эксплуатации.

8.4 Требования к квалификации поверителей.

Поверитель, непосредственно осуществляющий поверку, должен быть аттестован на право проведения поверки средств измерений в соответствии с требованиями ПР 50.2.012 и иметь допуск к работе с напряжением до 1000 В.

8.5  Требования безопасности при поверке.

8.5.1 Перед началом работы должны быть выполнены указания по безопасности, изложенные в разделе «Требования безопасности» настоящего РЭ.

8.5.2 Любой разрыв защитного проводника внутри или вне прибора или отсоединение клеммы защитного заземления может сделать прибор опасным. Любое отсоединение клеммы защитного заземления запрещено.

При использовании прибора совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

Подключение к нагрузке должно выполняться в соответствии с разделом "Подключение нагрузки к прибору". Все подключения средств измерения и вспомогательного оборудования должны производиться при выключенном  приборе.

8.6  Условия поверки

8.6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды, ˚С			205

относительная влажность воздуха, %			30-80

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)		84-106 (630-795)

Поверка прибора может быть проведена в условиях, реально существующих в цехе или лаборатории, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации прибора, СИ и вспомогательного оборудования, используемых при поверке

8.7 Подготовка к поверке

8.7.1 Подготовка прибора к поверке осуществляется в соответствии с разделом «Подготовка прибора к работе» настоящего РЭ.

8.8  Проведение поверки

8.8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

-комплектность прибора должна соответствовать таблице 4.2;

-пломбы должны быть неповрежденными;

-внешние разъемы подсоединения не должны иметь загрязнений и повреждений.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

8.8.2 Апробование

8.8.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции между питающими, выходными цепями и корпусом прибора (п.4.4.12) проводят с помощью мегаомметра с выходным напряжением 1000 В. Мегаомметр включают между корпусом прибора и замкнутыми цепями питания, соединенными с замкнутыми выходными цепями.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если сопротивление изоляции не менее 20 МОм

8.8.2.2 Проверку функционирования прибора проводят путем проверки его в соответствии с п.7.2.1 раздела "Порядок работы" настоящего РЭ. При отрицательном результате проверки прибор необходимо отправить в ремонт.

8.8.3 Определение метрологических характеристик.

8.8.3.1 Определение предела допускаемой основной погрешности выходного напряжения установки (п.4.4.1) производят в режиме холостого хода при номинальном напряжении сети. Напряжение сети регулируется автотрансформатором РНО-250-2 и контролируется вольтметром Д121/1.

Включают прибор и прогревают его в течении 5 мин.

Вольтметром Д5015 измеряют значение выходного напряжения.

Предел допускаемой основной погрешности установки выходного напряжения определяют как разность между номинальным и измеренным значениями выходного напряжения.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если погрешность установки выходного напряжения не превышает значения, приведенного в п.4.4.1.

8.8.3.2 Предел изменения выходного напряжения прибора при отклонении напряжения сети на 10 % от номинального значения (п.4.4.3) проводят при максимальном токе нагрузки.

Включают прибор и прогревают его в течении 5 мин. С помощью реостатов подключенных к выходу прибора, устанавливают ток нагрузки 4,6 А. Величину тока контролируют по амперметру Э316, включенному последовательно с нагрузкой (реостатами)

Величину напряжения сети изменяют автотрансформатором РНО-250-2. Проводят измерения выходного напряжения при напряжении сети 198 В, 220 В и 242 В вольтметром Д5015. Изменение выходного напряжения при отклонении напряжения сети на 10% определяют как разность показаний вольтметра Д5015 при напряжениях сети: 198 В и 220 В; 220 В и 242 В

Результаты проверки  считают  удовлетворительными, если изменение выходного напряжения при отклонении напряжения сети на 10% не превышает значения, приведенного в п.4.4.3.

8.8.3.3 Предел изменения выходного напряжения прибора при изменении тока нагрузки от максимального значения до нуля (п.4.4.4) проводят следующим образом.

Включают прибор при максимальной нагрузке (ток нагрузки 4,6 А) и номинальном напряжении сети. Переводят прибор в режим холостого хода, отключая нагрузку выключателем. При максимальной нагрузке и в режиме холостого хода измеряют выходное напряжение вольтметром Д5015.

Изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от максимального значения до нуля определяют как разницу показаний вольтметра Д5015 в указанных режимах.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если изменение выходного напряжения при изменении тока нагрузки от максимального значения до нуля не превышает значения, приведенного в п.4.4.4.

8.8.3.4 Проверку защиты от перегрузок и коротких замыканий на выходе (п.4.4.8) производят следующим образом.

Выходные клеммы прибора L и N соединяют между собой накоротко. Включают сетевой выключатель прибора. Должен засветиться индикатор “ПЕРЕГРУЗКА”.

Выключают прибор сетевым выключателем, размыкают клеммы прибора L и N,  повторно включают прибор и проводят его поверку по п.8.8.3.1.

Результаты испытаний считают удовлетворительными, если при включении прибора при коротко замкнутых выходных клеммах светится индикатор «ПЕРЕГРУЗКА», а после проведения проверки защиты прибор удовлетворяет требованиям п. 4.4.1.

8.9  Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки оформляют в порядке, установленном в метрологической службе, осуществляющей поверку в соответствии с ПР50.2.006.

Приборы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки) признаются непригодными к эксплуатации. Свидетельство о поверке аннулируют или гасят клеймо, или вносят запись в формуляр. После проведения ремонта проводят повторную поверку.

# 9 Техническое обслуживание

9.1 При проведении работ по уходу за прибором необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в разделе 3.

9.2 Виды контроля технического состояния и технического обслуживания прибора, а также периодичность и объем работ, выполняемых в процессе их проведения, определяются настоящим руководством.

9.3 Основным видом контроля технического состояния прибора является: контрольный осмотр (КО) прибора в процессе эксплуатации.

9.4 Контрольный осмотр проводится лицом, эксплуатирующим прибор, ежедневно при использовании и ежемесячно, если прибор не используется по назначению и находится на хранении. Контрольный осмотр включает:

внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, передней и задней панелей, целостности пломб, надежности крепления органов подключения, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий, состояния контактных поверхностей входных и выходных соединителей.

9.5  Техническое обслуживание включает следующие виды:

-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

-техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

-техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

-техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

-техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией 
(ТО-2хПК).

9.6 Ежедневное техническое обслуживание проводится при подготовке прибора к использованию по назначению, совмещается с КО и включает:

а) устранение выявленных при КО недостатков;

б) удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без его вскрытия. Если прибор не используется по назначению, то ТО проводится не реже одного раза в месяц в объеме ЕТО.

9.7 Техническое обслуживание № 1 проводится только при постановке прибора на кратковременное хранение.

Техническое обслуживание № 1 выполняется в объеме ЕТО и дополнительно включает:

а) восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;

б) проверку состояния и комплектности ЗИП;

в) проверку правильности ведения эксплуатационной документации;

г) устранение выявленных недостатков.

Техническое обслуживание № 1 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без его вскрытия.

Техническое обслуживание № 2 проводится с периодичностью поверки прибора и совмещается с ней, а также при постановке на длительное (более двух лет) хранение и включает:

а) операции ТО-1;

б) периодическую поверку;

в) консервацию прибора (выполняется при постановке прибора на длительное хранение).

Техническое обслуживание № 2 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, за исключением пункта «б», который выполняется силами и средствами метрологических служб.

9.8 Результаты проведения ТО-1, ТО-2 заносятся в формуляр прибора с указанием даты проведения и подписываются лицом, проводившим техническое обслуживание.

9.9 Прибор, находящийся на кратковременном и длительном хранении, подвергается периодическому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание находящегося на кратковременном хранении прибора проводится в объеме ЕТО один раз в 6 месяцев.

При длительном хранении прибора проводится ТО-1х и ТО-2х ПК.

Техническое обслуживание № 1 при хранении проводится один раз в год лицом, ответственным за хранение прибора, и включает:

а) проверку комплектности прибора;

б) внешний осмотр состояния упаковки;

в) проверку состояния учета и условий хранения;

г) проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией проводится лицом, ответственным за хранение прибора, один раз в пять лет, либо в сроки, назначенные по результатам ТО-1х, и включает:

а) операции ТО-1х;

б) расконсервацию прибора;

в) поверку прибора в соответствии с разделом 8 настоящего руководства;

г) консервацию прибора;

д) проверку состояния эксплуатационной документации.

Поверка прибора при ТО-2х ПК проводится силами и средствами метрологических служб.

Результаты проведения ТО-1х и ТО-2х ПК заносятся в формуляр прибора с указанием даты проведения и подписываются лицом, ответственным за хранение.

9.10 Распаковывание и повторное упаковывание прибора  производится в соответствии с п.5.2 настоящего руководства.

# 10 Текущий ремонт

10.1 Общие указания

10.1.1	Ремонт прибора осуществляется изготовителем или организациями, имеющими соответствующие лицензии.

10.1.2	Ремонт прибора может осуществлять персонал, имеющий допуск к работе с напряжением до 1000 В и опыт регулировки и ремонта приборов аналогичного назначения.

10.1.3 После проведения ремонта прибор должен пройти поверку в соответствии с разделом 8 настоящего руководства по эксплуатации.

10.2 Меры безопасности при ремонте

10.2.1	Перед проведением ремонта следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучить схему прибора и расположение элементов на платах.

10.2.2	Все подключения измерительных приборов и проверки исправности элементов следует проводить при отключенном приборе от питающего напряжения.

ВНИМАНИЕ при работе с открытым источником переменного напряжения!

Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением до 350 В постоянного и 250 В переменного тока. Все электрические цепи прибора гальванически связаны с питающей сетью.

10.2.3 Для защиты от статического электричества необходимо применять заземляющий браслет с резистором с сопротивлением в цепи заземления 1 МОм.

При пайке элементов следует применять теплоотводящие приспособления. Выводы элементов изгибать в соответствии с рекомендациями по применению.

При проведении ремонта следует проверить вставки плавкие с целью исключения применения вставок плавких других типов и номиналов и использования отремонтированных.

10.3	Указания по поиску неисправностей

10.3.1	Характерные неисправности, их причина и методы устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Характерные неисправности прибора.

| Признак неисправности |  | Причина неисправности |  | Способ устранения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На передней панели прибора не светятся светодиодные индикаторы |  | Неисправны сетевые вставки плавкие. |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить |  |  |
| Напряжение на выходе прибора не стабилизируется при изменении нагрузки и изменении напряжения сети |  | Неисправности в элементах: D8 (узел управления ТНСК.687281.056); D1...D3 (стабилизаторы вспомогательных напряжений узела ТНСК.687281.061) Отсутствует напряжение 60 В питания вольтодобавочного устройства Отсутствует опорный синусоидальный сигнал или отсутствует его синхронизация с напряжением сети или его амплитуда не стабилизирована |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить Произвести ремонт преобразователя ТНСК.687281.058 (см.ниже) См.ниже |  |  |
| При подключении нагрузки выходное напряжение падает и индикатор «ВЫХОД» гаснет |  | Неисправны D1, D2, VT1...VT4 (ВДУ ТНСК.687281.057) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| При подключении нагрузки прибор отключается |  | Неисправности в элементах: D4, D5, D6 (ВДУ ТНСК.687281.057) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| При перегрузке прибор не отключается, индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» не светится |  | Неисправны: D4, D5, D6, VT5, VT7 8 (ВДУ ТНСК.687281.057) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| Продолжение таблицы 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| Признак неисправности | Причина неисправности |  | Способ устранения |  | Примечание |  |
| Отсутствует напряжение 80 В питания вольтодобавочного устройства | Неисправен предохранитель F1 (преобразователь ТНСК.687281.058) Неисправны VT1...VT4 (преобразователь ТНСК.687281.058) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |
| Напряжение 80 В питания вольтодобавочного устройства пропадает при подключении нагрузки к прибору | Неисправны VD12, R14, R15, VT9 (преобразователь ТНСК.687281.058) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |
| Отсутствует опорный синусоидальный сигнал (U = 5…9 В 50 Гц на выводе 3 микросхемы D8 узла управления ТНСК.687281.056) | Неисправны: D1…D7, D9…D16 (преобразователь ТНСК.687281.058) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |
| Отсутствует стабильность опорного сигнала | Неисправны: D5, D9…D16 (преобразователь ТНСК.687281.058) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |

10.3.2	После проведения ремонта прибор должен быть подвергнут поверке.

# 11 Хранение

11.2 Приборы, поступающие на склад потребителя, хранятся в неотапливаемых помещениях в упакованном виде в течение одного года со дня поступления.

Условия хранения в неотапливаемых помещениях должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 98 % при температуре 25 С.

11.3	При длительном хранении (более одного года) приборы должны находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах до 10 лет. При этом условия хранения должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 80 % при температуре 25 С.

11.4	В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

# 12 Транспортирование

12.1 Транспортирование прибора  допускается в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 55 до плюс 70 ºС, относительная влажность до 98% при температуре + 25 ºС.

12.2  При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

12.3  Перед транспортированием прибора его упаковка  производится в порядке изложенном в разделе 5.

# 13 Тара и упаковка

13.1 Схема упаковки прибора  приведена на рисунке 5.1.

13.2 Ящик укладочный хранится в течение всего срока эксплуатации прибора.

# 14 Маркирование и пломбирование.

14.1 Товарный знак предприятия, наименование и тип прибора нанесены на передней панели прибора.

Заводской номер и год изготовления нанесены на задней панели прибора.

14.2 Маркировка элементов в соответствии с позиционными обозначениями перечней элементов к схемам электрическим принципиальным приведена на сборочных чертежах печатных плат.

14.3 Прибор, принятый ОТК и представителем ВП, опломбируется мастикой битумной. Пломбы расположены на задней панели прибора.

# Приложение А

(справочное)

# Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов

Блок питания ТНСК.687281.060

Таблица А.1

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LM217T | 3 | 16...25 | Относительно «- С1» |
| D2 | LM237T | 2 | -16...-25 | Относительно «- С1» |
| D3 | LM217T | 3 | 16...25 | Относительно «- С3» |

Преобразователь ТНСК.687281.058

Таблица А.2

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LM217T | 3 | 16...25 | Относительно «- С10» |
| D2 | UC2825 | 2, 16, 8 9, 10, 12 13, 15 | 5 0 12…15 | Относительно «- С12» |

Таблица А.3

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Значение параметра, B |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uэ | Uб | Uк |  |
| VT9 | 2Т3117А | 0 | 0...0,3 | 5 | Относительно «- С12» |
| VT10 | 2Т213Б | 5 | 4,5...5 | 0...0,8 |  |

Узел управления ТНСК.687281.056

Таблица А.4

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | ОР27 | 7 4 | 13.0…15.0 -13.0…-15.0 | Относительно «-С1» |
| D2 | 564ТМ2 | 14 | 13.0…15.0 |  |
| D3 | ОР27 | 7 4 | 13.0…15.0 -13.0…-15.0 |  |
| D4 | ОР177 | 7 4 | 13.0…15.0 -13.0…-15.0 |  |
| D5…D8 | ОР27 | 7 4 | 13.0…15.0 -13.0…-15.0 |  |
| D9…D18 | ОР177 | 7 4 | 13.0…15.0 -13.0…-15.0 |  |

Таблица А.5

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Значение параметра, B |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uэ | Uб | Uк |  |
| VT6 | 2Т213Б | 10…15 | 9,3…14,3 | 8...14 | Относительно «- С1» |
| VT7 | 2Т3117А | 0 | 0...0,5 | 9,3…14,3 |  |
| VT8 | 2Т3117А | 0 | 0,5...0,7 | 0…0,5 |  |

Вольтдобавочное устройство ТНСК.687281.057

| Таблица А.6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| D1, D2 | IR2113-1 | 9 | 11...15 | Относительно «#» |
| D3 | 564TЛ1 | 14 | 11...15 |  |
| D4 | ОР27 | 7 | 11...15 |  |
| D5, D6 | 564TЛ1 | 14 | 11...15 |  |
| D7 | ОР27 | 7 | 11...15 |  |