Содержание

Лист

1  Нормативные ссылки	5

2  Определения, обозначения и сокращения	6

3  Требования безопасности	7

4  Описание прибора и принципа его работы	9

4.1  Назначение	9

4.2 Условия окружающей среды.	9

4.3  Состав прибора	11

4.4  Технические характеристики	12

4.5  Устройство и работа прибора	16

5  Подготовка прибора к работе.	27

6 Порядок работы	37

7 Техническое обслуживание.	40

8 Поверка прибора.	43

9 Текущий ремонт	56

10  Хранение	59

11  Транспортирование	59

12 Тара и упаковка	60

13 Маркирование и пломбирование.	60

Приложение А	61

Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов	61

Приложение Б (справочное)	65

Характеристики переходных процессов прибора	65

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения  источника постоянного тока Б5-79/1 (далее прибор)  и содержит методику его поверки.

РЭ состоит из 3 частей:

ТНСК.418111.020РЭ содержит технические характеристики, описание принципа действия прибора, описание электрической схемы и поиска неисправностей, указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, методику поверки.

ТНСК.418111.020РЭ1 содержит руководство по  управлению источником с управляющей программной панели, а также описание функций драйвера.

ТНСК.418111.020РЭ2 содержит перечни элементов, схемы электрические принципиальные и расположение элементов на плате.

Пример записи  обозначения прибора при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

«Источник постоянного тока Б5-79/1 ТНСК.418111.020ТУ».

В состав эксплуатационной документации входят руководство по эксплуатации в трех частях  (ТНСК.418111.020РЭ,  ТНСК.418111.020РЭ1, ТНСК.418111.020РЭ2) и формуляр ТНСК.418111.020ФО.

Внешний вид прибора  приведен на рисунке 1.

Рисунок 1  -  Внешний вид источника постоянного тока Б5-79/1

# 1  Нормативные ссылки

В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19164-88	Источники питания для измерений. Общие технические требования и методы измерений.

ГОСТ Р 51350-99	Безопасность электрических контрольно-измеритель-ных приборов и лабораторного оборудование.

ПР50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

ГОСТ РВ 20.39.301-98

ГОСТ РВ 20.39.302-98

ГОСТ РВ 20.39.303-98

ГОСТ РВ 20.39.304-98

ГОСТ РВ 20.39.305-98

ГОСТ РВ 20.39.308-98

ГОСТ РВ 20.39.309-98

# 2  Определения, обозначения и сокращения

АЦП     -       аналого-цифровой преобразователь

ДУ        -       дистанционное управление

ОС        -       обратная связь

ПЛИС  -        программируемая логическая интегральная схема

ПЗУ      -        постоянное запоминающее устройство

РЭ 	  - 	руководство по эксплуатации

ЦАП     -        цифро-аналоговый преобразователь

ШИМ   -        широтно-импульсная модуляция

ЭРЭ	  - 	электрорадиоэлементы

ЭМС    -	электромагнитная совместимость

# 3  Требования безопасности

3.1  По требованиям  безопасности прибор соответствует ГОСТ РВ 20.39.309 и ГОСТ Р 51350 категория монтажа II, степень загрязнения 2. Доступные токопроводящие части прибора защищены основной изоляцией и электрически соединены с зажимом защитного заземления.

3.2  При эксплуатации прибор должен быть заземлен. Защитное заземление прибора осуществляется через защитный проводник сетевого кабеля и заземляющий контакт  вилки сетевого шнура.

|  | ВНИМАНИЕ! При нарушении или отсутствии защитного заземления прибор становится опасным. Недопустимо включение прибора в двухполюсную розетку или розетку с неподключенным заземляющим контактом. Эксплуатация незаземленного прибора запрещена. |
| --- | --- |

При использовании источника постоянного тока Б5-79/1 совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

3.3	Внутренняя регулировка и ремонт прибора должны производиться квалифицированным персоналом.

Замена предохранителей прибора может производиться только при гарантированно отключенном сетевом напряжении.

Замена деталей должна производиться только при обесточенном приборе.

3.4	Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением 300 В постоянного тока и 220 В переменного тока.

3.5  Выходные зажимы  подключения  нагрузки  имеют  постоянное  «плавающее» напряжения  60 В.

#### Подключение и отсоединение проводников к выходным клеммам

должно производиться при выключенном приборе.

# 4  Описание прибора и принципа его работы

## 4.1  Назначение

Источник постоянного тока  Б5-79/1 ТНСК.418111.020  предназначен для  питания радиотехнических устройств постоянным напряжением или током при проведении разработки, регулировке, регламентных и ремонтных работ на образцах радиоэлектронной техники, в том числе для использования в составе автоматизированных измерительных систем и для оснащения частей и подразделений технического обслуживания образцов ВВТ, арсеналов, баз, ремонтных предприятий, метрологических частей и подразделений Минобороны России.

4.1.2	Прибор удовлетворяет требованиям ГОСТ 19164, ГОСТ РВ 20.39.301 – ГОСТ РВ 20.39.305, ГОСТ РВ 20.39.309.

4.1.3  Нормальные, рабочие и предельные условия прибора приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации

| Условия эксплуатации | Температура, оC | Относительная влажность воздуха, % | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальные | 205 | 6515 при температуре воздуха (205) оC | 1004 (75030) |
| Рабочие | от - 10 до + 50 | 95 при температуре 25 оC | 84 – 106 (630 - 795) |
| Предельные | от - 55 до + 70 | 95 при температуре 25 оC | - |
| Примечание. После пребывания прибора в предельных условиях эксплуатации он должен быть выдержан в нормальных или рабочих условиях эксплуатации не менее 6 ч. |  |  |  |

## 4.2 Условия окружающей среды.

4.2.1	Источник постоянного тока Б5-79/1 по условиям эксплуатации  прибор относится к  группе 1.3 ГОСТ РВ 20.39.304 исполнения «О» с пределом рабочих температур окружающей среды от минус 10°С до плюс 50 °С без предъявления требований работы на ходу, синусоидальной вибрации 2g в диапазоне частот (1 – 200) Гц и ударов многократного действия с амплитудой ударного ускорения 15 g с длительностью действия (5-15) мс.

4.2.2	По стойкости к специальным воздействиям  прибор удовлетворяет тpебованиям группы IIи, Iэ по ГОСТ РВ 20.39.305 при использовании общей защиты. Допускается потеpя pаботоспособности в pезультате воздействия, не пpевышающая 15 мин.

4.2.3   Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, и помехоустойчивость прибора соответствуют требованиям ГОСТ Р 51522, класс Б, критерии качества функционирования В.

## 4.3  Состав прибора

Зам.гл.констр.разраб.                                    Базарова Л.Н.

4.3.1	Состав комплекта поставки прибора соответствует приведенному в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Состав комплекта поставки

| Наименование, тип | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник постоянного тока Б5-79/1 | ТНСК.418111.020 | 1 |  |
| Шнур питания | SCZ – 1R | 1 | MSL |
| Кабель подключения к каналу RS-232 | SCF – 12 | 1 |  |
| Кабель подключения к каналу Ethernet | SS217-14 Патч-корд реверсивный RJ45 | 1 |  |
| ЗИП-О - перемычка клеммная - вставка плавкая | ТНСК.685521.001 ВП-2Б 250 В 5 А | 2 2 | Установлены на приборе |
| Руководство по эксплуатации: |  |  |  |
| Книга 1 | ТНСК.418111.020РЭ | 1 |  |
| Книга 2 | ТНСК.418111.020РЭ1 | 1 |  |
| Книга 3 | ТНСК.418111.020РЭ2 | 1 | Поставляется по отдельному заказу |
| Компакт-диск в упаковке, сo- держащей: футляр; пакет; чехол; диск CD-R с программой setup_.exe | ТНСК.418111.020Д9 без маркировки без маркировки без маркировки ТНСК.418111.020Д9 | 1 |  |
| Формуляр | ТНСК.418111.020ФО | 1 |  |
| Ящик укладочный | ТНСК.323365.057 | 1 |  |

## 4.4  Технические характеристики

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

Технические характеристики переходных процессов прибора приведены в приложении Б.

4.4.1  Прибор  обеспечивает в режиме стабилизации напряжения установку  уровня выходного постоянного  напряжения  в диапазоне  от 1 В до 60 В при токе нагрузки от нуля до 10 А и максимальной мощности до 300 Вт.

4.4.2  Прибор обеспечивает в режиме стабилизации тока установку уровня выходного постоянного  тока в диапазоне  от 0,2 А до 10 А  при напряжении на нагрузке от нуля до 60 В и максимальной мощности до 300 Вт.

4.4.3  Прибор обеспечивает индикацию (измерение) уровня выходного напряжения. Погрешность индикации уровня выходного напряжения  в пределах    100 мВ.

4.4.4  Прибор  обеспечивает индикацию (измерение) уровня выходного тока. Погрешность индикации уровня выходного тока  в пределах  100 мА.

4.4.5  Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при отклонении напряжения сети на ± 10 % в пределах               (0,0001 Uуст + 1 мВ),

где   Uуст – установленное выходное напряжение.

4.4.6  Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при изменении  тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля в пределах   (0,0002 Uуст+5 мВ).

4.4.7 Изменение выходного тока прибора в режиме стабилизации тока при  отклонении напряжения сети  на  ± 10 %  в пределах  (0,0002 Iуст +2 мА),

где I уст – установленный ток нагрузки.

4.4.8  Изменение выходного  тока  прибора в режиме стабилизации тока при изменении  напряжения на  нагрузке от 0,9 максимального значения до нуля в пределах   (0,0005 Iуст + 5 мА).

4.4.9 Пульсации  выходного напряжения прибора в режиме стабилизации напряжения не  более:

3 мВ среднеквадратического значения,

50 мВ амплитудного значения.

4.4.10 Пульсации  выходного тока прибора в режиме  стабилизации тока не  более 5 мА среднеквадратического значения.

4.4.11  Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при изменении температуры окружающей среды на 10 С  в пределах   50 мВ.

4.4.12  Изменение выходного тока прибора в режиме стабилизации тока при изменении температуры окружающей среды на 10 С  в пределах   50 мА.

4.4.13  Дополнительная погрешность индикации выходного напряжения и тока при изменении температуры окружающего воздуха на 10º С, а также от воздействия влажности не  превышает основную погрешность.

4.4.14  Нестабильность выходного напряжения прибора в режиме стабилизации напряжения (дрейф) за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут в течение этих 8 часов в пределах   50 мВ.

4.4.15  Нестабильность выходного тока прибора в режиме стабилизации тока  (дрейф) за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут в течение этих 8 часов в пределах   50 мА.

4.4.16  Прибор обеспечивает установку ограничения максимального уровня выходного напряжения в пределах от 3 В до 60 В. Погрешность установки уровня ограничения максимального выходного напряжения в пределах   500 мВ.

4.4.17 Прибор  обеспечивает индикацию установленного уровня ограничения максимального выходного напряжения.

4.4.18  Прибор обеспечивает в режимах холостого хода и стабилизации напряжения установку уровня ограничения выходного тока в диапазоне от    0,2 А до 10 А. Погрешность установки уровня ограничения выходного тока в пределах  200 мА.

4.4.19 Прибор в режимах холостого хода и стабилизации напряжения обеспечивает индикацию установленного уровня ограничения выходного тока.

4.4.20  Прибор имеет защиту от перегрузок относительно установленных уровней выходных напряжения и тока, коpотких замыканий на выходе в режиме стабилизации напряжения и обрывов нагрузки в режиме стабилизации тока. Защита  обеспечивается путем автоматического перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот.

4.4.21  Прибор имеет защиту от превышения мощности на выходе прибора свыше 300 Вт. Порог срабатывания защиты  находится в пределах  от   310 Вт до 350 Вт. При срабатывании защиты выходные напряжение и/или ток  не соответствуют установленным уровням.

4.4.22  Прибор  имеет световую индикацию режимов работы:

- стабилизации напряжения;

- стабилизации тока;

- ограничения мощности;

- режима дистанционного управления.

4.4.23  Прибор  имеет световую индикацию измеряемого встроенным цифровым индикатором параметра:

- выходного напряжения;

- выходного тока;

- установленного значения ограничения максимального напряжения;

- установленного значения ограничения тока.

4.4.24  Прибор имеет изолированный выход. Электрическое сопротивление изоляции выходных цепей  относительно корпуса не менее 20 МОм в нормальных условиях. Электрическая прочность изоляции между выходными силовыми цепями и корпусом в нормальных условиях  500 В постоянного тока.

4.4.25  Прибор  допускает заземление любого полюса выходной цепи.

4.4.26  Прибор обеспечивает подключение нагрузки  по четырехпроводной  линии  при условии падения напряжения на силовой  линии не более 0,5 В и длине силовой линии и линии обратной связи  не более 3 м.

4.4.27  Прибор допускает параллельное и последовательное соединение выходов двух однотипных приборов.

4.4.28  Прибор  обеспечивает ручное  управление выходными параметрами и режимами индикации  с передней панели.

4.4.29  Прибор  обеспечивает дистанционное управление и измерение выходных параметров по каналам  Ethernet или RS-232 со скоростью обмена данными 9600 бит/с.

4.4.30 Электрическая изоляция питающих и выходных цепей прибора  выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение :

- между сетевыми цепями и корпусом, между сетевыми цепями и выходными цепями прибора в нормальных условиях 1500 В и 900 В переменного тока (среднеквадратическое значение) в условиях повышенной влажности;

- между выходными цепями и корпусом, между выходными цепями и входами каналов RS-232 и Ethernet в нормальных условиях 700 В и 420 В постоянного тока в условиях повышенной влажности.

4.4.31  Электрическое сопротивление изоляции между сетевыми цепями и корпусом прибора, между сетевыми и выходными цепями прибора, между выходными цепями и корпусом не менее:

в нормальных климатических условиях		- 20 МОм;

при повышенной температуре окружающей среды	- 5 МОм;

при повышенной влажности окружающей среды 	- 1 МОм.

4.4.32  Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и корпусом прибора не более 0,1 Ом.

4.4.33  Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 5 мин.

4.4.34  Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 24 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

4.4.35  Прибор обеспечивает свои параметры при питании  от сети переменного тока напряжением (220 ± 22) В с частотой (50 ± 0,5) Гц и коэффициентом нелинейных искажений не более 5 %.

4.4.36  Мощность, потребляемая прибором от сети питания, при номинальном напряжении сети не  превышает 500 ВА.

4.4.37  Средняя наработка на отказ прибора  не менее 40000 ч.

4.4.38  Гамма-процентный ресурс прибора  не менее 10000 ч при  = 0,95.

4.4.39  Гамма-процентный срок службы прибора не менее 15 лет пpи        = 0,95.

4.4.40  Гамма-процентный срок сохpаняемости прибора  не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ и 5 лет для неотапливаемых хранилищ при  = 0,95.

4.4.41  Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора  не более 1 ч.

4.4.42  Вероятность отсутствия скрытых отказов прибора  за межповеpочный интервал 24 мес. при среднем коэффициенте использования Ки = 0,1 не менее 0,95.

4.4.43  Габаритные размеры в миллиметрах и масса прибора приведены в таблице 4.3

Таблица 4.3

| Без упаковки |  | В укладочной таре |  | В транспортной таре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кг | мм | кг | мм | кг |
| 240х128,5х313 | 6,5 | 367х266х355 | 14,5 | 510х410х460 | 22,5 |

## 4.5  Устройство и работа прибора

4.5.1 Принцип действия

Источник постоянного тока Б5-79/1 выполнен по схеме регулируемого ШИМ-преобразователя напряжения с бестрансформаторным входом и преобразованием на промежуточной частоте 50 кГц.

Напряжение сети выпрямляется и подается на преобразователь напряжения, охваченный обратными связями по току и напряжению с выхода прибора. Режим стабилизации напряжения или тока устанавливается в зависимости от соотношения сигналов усилителей обратной связи, поступающих на схему управления преобразователем, и положения органов управления прибором. Режим стабилизации, в котором находится прибор, индицируется светодиодами. Регулирование выходного напряжения и тока осуществляется за счет изменения опорного напряжения усилителей обратной связи.  Таким образом, преобразователь выполняет функцию силового регулирующего элемента.

Защита прибора от перегрузок и коротких замыканий осуществляется путем перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот. Защита нагрузки от превышения максимально допустимого напряжения (защита от ошибки оператора) осуществляется путем установки величины ограничения напряжения дополнительным органом регулирования.

Встроенный цифровой индикатор отображает измеренные значения выходного напряжения и тока, а также индицирует установленные значения ограничения напряжения и тока без изменения режима работы прибора. Выбор режима работы индикатора осуществляется кнопкой с передней панели. Измеряемый параметр индицируется светодиодами.

Управление прибором осуществляется с помощью микропроцессора, который в ручном режиме контролирует положение органов управления передней панели и в соответствии с их положением формирует опорные напряжения для  усилителей обратной связи по напряжению и току. В режиме дистанционного управления опорные напряжения формируются микропроцессором с помощью команд, подаваемых через интерфейс «RS-232С» или «Ethernet».

Микропроцессор также осуществляет измерение выходного напряжения и тока, а также осуществляет индикацию установленных значений ограничения напряжения и тока. Измеряемые параметры индицируются семисегментными индикаторами. В режиме дистанционного управления эта информация передается также по каналу   «RS-232С» или «Ethernet».

Структурная схема прибора приведена на рисунке 4.1 и включает в себя:

- сетевой ВЧ-фильтр;

- узел источника (блок питания);

- узел (силовой) преобразователя;

- узел управления преобразователем;

- узел контроллера (микропроцессорного управления);

- узел индикации и ручного управления;

- узел интерфейса Ethernet.

Блок питания имеет силовой выпрямитель со сглаживающим LC-фильтром, подключенный к напряжению сети через сетевой помехоподавляющий фильтр, и блок служебных источников, выполненных на интегральных линейных стабилизаторах и питающихся, в свою очередь, от вспомогательного однотактного преобразователя. В трансформаторе преобразователя изоляция между первичной и вторичными обмотками обеспечивает испытательное напряжение 3 кВ.

Узел преобразователя содержит, в основном силовые элементы. Преобразователь выполнен по мостовой схеме, в диагональ которой включен трансформатор, служащий для получения заданного уровня выходного напряжения, а также для гальванической развязки выхода прибора от сети. В целях обеспечения безопасности эксплуатации трансформатор имеет между первичной и вторичной обмотками экран, выполненный из медной фольги и соединенный с зажимом защитного заземления. Выпрямитель, подключенный к вторичной обмотке силового трансформатора, выполнен по двухполупериодной схеме и имеет двухзвенный LC-фильтр с использованием низкоимпедансных конденсаторов. С выхода фильтра напряжение подается на выходные клеммы прибора. Для обеспечения работы преобразователя при выходных токе и/или напряжении, близких к нулю, используется искусственная резистивная нагрузка с максимальной мощностью рассеяния 20 Вт.

Узел управления преобразователем содержит усилители обратной связи по напряжению и току; схемы формирования и регулирования опорных напряжений усилителей обратной связи, схему ограничения максимальной мощности прибора, схемы формирования аналоговых напряжений с помощью цифро-аналоговых преобразователей, пропорциональных  выходным напряжению и току, а также установленному уровню ограничения выходного напряжения и установленному уровню максимального тока, схемы измерения выходного напряжения и тока с помощью аналого-цифрового преобразователя, схему ШИМ-контроллера  для управления силовыми транзисторами преобразователя через трансформатор управления,  испытательное напряжение между первичной и вторичными обмотками которого составляет 3 кВ. Управление цифро-аналоговыми и аналого-цифровыми преобразователями осуществляется от узла контроллера.

Узел котроллера осуществляет контроль состояния режима стабилизации источника, формирование сигналов управления аналого-цифровым и цифро-аналоговыми преобразователями в узле управления, управление отображением информации на узле индикации, считывание состояния положения потенциометров и состояния кнопочных переключателей. В режиме дистанционного управления узел контроллера расшифровывает и выполняет команды управления, поступающие через интерфейс «RS-232» или от узла интерфейса. Органы ручного управления опорными напряжениями вынесены в узел индикации (на переднюю панель).

Узел индикации содержит схему коммутации и идентификации аналоговых сигналов, цифро-аналоговый преобразователь этих сигналов, цифровой индикатор, управляемый цифро-аналоговым преобразователем, а также светодиодные индикаторы режимов работы прибора и измеряемых цифровым индикатором параметров.

Узел интерфейса преобразует  интерфейс  «Ethernet» в интерфейс «RS-232»

4.5.2  Описание конструкции прибора

Источник питания постоянного тока Б5-79/1, внешний вид которого показан на рисунке 4.2, выполнен в малогабаритном корпусе, предназначенном для настольно-переносных приборов. Внешние элементы конструкции представлены верхней и нижней крышками, обшивками, декоративной панелью, профильными планками, а также пластмассовыми деталями: накладками, упорами, ножками и ручкой-подставкой. Охлаждение прибора осуществляется естественным путем через вентиляционные отверстия в крышках прибора.

Несущей основой прибора является блок комбинированный, представляющий собой переднюю и заднюю панели, соединенные между собой боковыми стенками.

Схема внутренней компоновки прибора приведена на рисунке 4.3. На задней панели прибора смонтированы: узел источника, сетевой разъем со встроенными сетевыми предохранителями и разъемы дистанционного управления. На радиаторе силовой диодной сборки со стороны задней панели расположен силовой узел преобразователя, со стороны передней панели – узел управления преобразователем. Узел индикации и органы ручного управления прибором размещены на передней панели прибора. К узлу индикации с внутренней стороны прибора крепится узел контроллера (микропроцессорного управления).

Рисунок 4.2    Внешний вид прибора и детали корпуса

Рисунок  4.3    Внутренняя компоновка прибора

4.5.3 Описание схемы электрической принципиальной

Сетевое напряжение 220 В  50 Гц  через разъем Х1, помехоподавляющий фильтр 687281.253 и тумблер включения прибора поступает на силовой выпрямитель с LC-фильтром  - VD1, С1, С2 узла печатного 436237.004 и подключенный к нему через разъем Х1 дроссель L1. От однотактного преобразователя, собранного на D1, VT1 и  трансформаторе Т1, запитаны вспомогательные источники, выполненные на диодах  VD4...VD7, конденсаторах С11...С41 и микросхемах   D2 (+5 В - 1 А),  D3 (+14 В), D4 (+5 В - 0,15 А) и D5 (-14 В).

Напряжение силового выпрямителя подается на узел преобразователя 435111.051. Силовая часть преобразователя выполнена по мостовой схеме на транзисторах VT1...VT4, управление которыми осуществляется через трансформатор Т1. В диагональ транзисторного моста включен трансформатор ТЗ, питающий двухполупериодный выпрямитель  c двухзвенным LC-фильтром L1, C8..C10, L2, C14...C17. Для сглаживания ВЧ-пульсаций служит дроссель L3 и установленные на плате передней панели (узел 687261.008) конденсаторы С17...С20,  С22. Трансформатор тока Т2 включен последовательно с первичной обмоткой ТЗ является датчиком тока для схемы защиты моста преобразователя от коротких замыканий, расположенной на плате управления (узел 467361.010) и отключающий ШИМ-контроллер транзистором VT3 при превышении  сигналом тока допустимого уровня.

Схема управления преобразователем (узел 467361.010) содержит два независимых канала управления: стабилизации напряжения  - организован на микросхемах D3…D4, D8, D9, стабилизации тока – микросхемы D2, D6. Больший по величине сигнал указанных каналов через согласующий транзистор VT6 управляет ШИМ-контроллером D1, где аналоговый сигнал преобразуется в широтно-модулированную последовательность импульсов амплитудой 12 В и частотой    40 кГц. Частота и гарантируемая пауза между импульсами ШИМ-контроллера задается С10, R  . С выводов 11 и 14 микросхемы D1 импульсы поступают на транзисторный мост VT1, VT2, VT4, VT5, на выход которого включен управляющий трансформатор Т1, расположенный на плате 435111.051.

Опорные напряжения для работы схемы управления ШИМ-контроллера формируются цифро-аналоговыми преобразователями D16, D17. С помощью сумматора, собранного на операционных усилителях D23, D24, опорное напряжение для работы схемы управления преобразователя смещается на 125 мВ вниз, обеспечивая диапазон изменения опорного уровня от минус 125 мВ до 7,375 В.

Измерение выходного напряжения, выходного тока в узле управления осуществляется с помощью четырёх канального сигма-дельта аналого-цифрового преобразователя D11. При включении прибора аналого-цифровой преобразователь под управлением узла контроллера самокалибруется.

Оптроны D12..D14, D21, D22 обеспечивают гальваническую изоляцию узлов индикации и контроллера от выходных силовых цепей источника.

Узел индикации расположен на плате 467851.001. В узле индикации используется статическое управление индикацией. Управление светодиодами и семисегментным индикаторами осуществляет узел контроллера, данные по последовательной шине поступают на вход двух ранговых сдвиговых регистров включённых последовательно друг за другом. Выходы сдвиговых регистров, через резисторы ограничивающие ток R1..R24, подключены к светодиодам и семисегментным индикаторам. Светодиоды VD5…VD7, индицируют, в каком режиме работает прибор – стабилизации напряжения, стабилизации тока или ограничение мощности, светодиоды VD1…VD4, индицируют, какой параметр отображается на семисегментном индикаторе D6, D7. Выбор измеряемого параметра осуществляется с помощью кнопки S1, сигнал нажатия кнопки передается на узел контроллера. Индикатор VD8 отображает состояние режима управления прибора.

На узле индикации расположены три потенциометра R41, R43, R45, каждый из которых соответственно отвечает за установку тока ограничения, выходного напряжения, максимально допускаемого выходного напряжения. Для измерения напряжения на потенциометрах используется схема преобразования напряжения в частоту, собранная на микросхемах D8, D9. Управление этой схемой и измерение частоты осуществляет узел контроллера.

Узел интерфейса  67143.001 содержит модуль EM202, выполняющий все функции преобразования «Ethernet» интерфейса в интерфейс «RS-232». Элементы L1, C1, C2 служат для подавления высокочастотных помех создаваемых модулем EM202.

Узел контроллера расположен на плате 411619.001. Узел контроллера содержит микроконтроллер ATMEGA128 (D3) серии MEGA фирмы ATMEL со встроенной FLASH памятью программ. Микроконтроллер совместно с ПЛИС (D7) управляет индикацией, управляет процессом измерения напряжения на потенциометрах, отвечающих за установку параметров источника, отслеживает состояние узла управления прибора.

Для формирования сигнала тактовой синхронизации с частотой 30 МГц используется микросхема D1. Тактовый сигнал CLK подаётся в ПЛИС и микроконтроллер CLKMPU.

Программа работы ПЛИС записана в электрически перепрограммируемую ПЗУ D4. После включения питания и установления напряжения питания 3,3 В и  1,2 В на выходе стабилизаторов напряжения D6, D5 соответственно, информация из ПЗУ D4 переписывается в ПЛИС D7. Одновременно после появления питания +5 В и отработки задержки ждущего мультивибратора в мониторе питания D11, сигнал сброса RESET устанавливается в состояние логической единицы. Микроконтроллер начинает выполнение программы управления источником.

Для задания различных тестовых режимов работы прибора при регулировке и ремонте прибора, к ПЛИС D7 подключен переключатель S1. Светодиоды VD1…VD4 служат для отображения состояния прибора при тестировании и ремонте прибора.

Микросхемы D2, D8, D10, D13 используются в качестве буферных регистров, через которые передаются сигналы управления узлом индикации, узлом интерфейса и узлом управления. Микросхема D12 выполняет согласование уровней напряжения интерфейса «RS-232» и ТТЛ уровней.

# 5  Подготовка прибора к работе.

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1    Расположение прибора на рабочем месте должно обеспечивать свободный доступ к выключателю сетевого питания.

5.1.2   Важное ограничение! Повторное включение прибора допускается только через 15 с после выключения.

5.1.3	Подключать кабели и соединительные провода к разъемам и        клеммам, расположенным на передней и задней панелях прибора,   следует только в обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ!	Клеммы подключения нагрузки прибора имеют доступные контакты, которые могут находиться под опасным напряжением.

5.2 Распаковывание и повторное упаковывание.

5.2.1	 Схема упаковки приведена на рисунке 5.1. Основные, дополнительные и информационные надписи нанесены на ярлыке ящика транспортного.

5.2.2  Распаковывание блока необходимо проводить следующим образом:

распломбировать транспортную упаковку;

вскрыть транспортный ящик;

вынуть упаковочный лист;

вынуть прокладки из гофрированного картона;

извлечь укладочный ящик в полиэтиленовых чехлах из транспортного ящика;

снять оберточную бумагу, вкладыши и амортизатор с укладочного ящика;

распломбировать укладочный ящик;

вскрыть укладочный ящик;

вынуть верхний амортизатор; извлечь блок и запасное имущество.

5.2.3 Произвести внешний осмотр. При внешнем осмотре прибора необходимо проверить:

сохранность пломб;

комплектность в соответствии с  разделом 4.3;

отсутствие видимых механических повреждений;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, наличие плавких вставок и т.п.;

чистоту разъемов;

состояние сетевого кабеля и устройств подключения.

5.2.4   Для упаковывания при транспортировании используются:  укладочный ящик, амортизаторы, транспортный ящик и вкладыши.

5.2.5   Упаковывание перед транспортированием необходимо проводить следующим образом:

- поместить прибор  в укладочный ящик между боковыми, нижними и верхними амортизаторами;

- упаковать запасное имущество в оберточную бумагу, наклеить этикетки;

- перевязать шпагатом и уложить в отсек для ЗИП;

- зазоры заполнить гофрированным картоном до полной выборки пустот;

- завернуть эксплуатационную документацию в оберточную бумагу, связать шпагатом, поместить в отсек для эксплуатационной документации согласно чертежа;

- закрепить на укладочном ящике вкладыши;

- завернуть укладочный ящик во вкладышах в оберточную бумагу;

- уложить на укладочный ящик (под чехлы) силикагель технический и индикаторный;

- поместить  в два полиэтиленовых чехла, последние швы, которых заклеить липкой лентой;

Рисунок 5.1 Схема упаковки прибора

- опломбировать укладочный ящик;

- поместить укладочный ящик в чехлах в транспортный ящик, стенки которого выложены водонепроницаемой бумагой;

- заполнить свободное пространство между стенками транспортного ящика и укладочного ящика гофрированным картоном;

- поместить упаковочный лист на верхнюю прокладку под водонепроницаемую бумагу;

- закрыть верхнюю крышку;

- опломбировать транспортную упаковку;

- покрыть транспортный ящик сверху битумной бумагой.

5.2.6 Основные, дополнительные и информационные надписи выполнить на ярлыке транспортного ящика.

5.3 Порядок установки.

5.3.1 Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее РЭ, назначение разъемов и органов управления.

5.3.2 Произвести внешний  осмотр прибора, при этом следует проверить:

сохранность пломб;

отсутствие видимых механических повреждений;

чистоту внешних поверхностей прибора, разъемов и клемм;

комплектность.

5.3.3  После длительного хранения проведите поверку прибора метрологической службой согласно раздела 8.

Если транспортирование или хранение прибора проводилось в условиях, отличающихся от рабочих, то перед подключением его необходимо выдержать в рабочих условиях не менее 4 часов.

5.3.4  Разместите прибор на рабочем месте согласно указаниям настоящего РЭ, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции. Вентиляционные отверстия на корпусе не должны закрываться посторонними предметами.

    - Перед началом работы  занесите в формуляр дату ввода прибора в эксплуатацию.

5.4   Подготовка к работе.

5.4.1  Меры безопасности при работе с прибором напряжения.

При работе с прибором должны быть соблюдены меры безопасности, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ.

Контакты выходного разъема прибора являются доступными. Подключение и отсоединение нагрузки должно производиться при отключенном приборе.

5.4.2  Органы управления, индикации и подключения

5.4.2.1  Органы управления, индикации, клеммы и разъемы подсоединения размещены на передней и задней панелях прибора (рисунок 5.2), их назначение и исходное положение приведены в таблице 5.1

Рисунок 5.2   Расположение органов управления, индикации

и подключения  на передней и задней панелях.

Таблица 5.1

| Номер позиции | Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передняя панель |  |  |  |
| 1 | Индикация | Кнопка выбора параметра, индицируемого цифровым индикатором |  |
| 2 | Iуст | Индикатор – индикация установленного максимального значения тока цифровым индикатором |  |
| 3 | Umax | Индикатор – индикация установленного максимального значения напряжения цифровым индикатором |  |
| 4 | Iвых | Индикатор – индикация значения выходного тока цифровым индикатором |  |
| 5 | Uвых | Индикатор – индикация значения выходного напряжения цифровым индикатором |  |
| 6 |  | Цифровой индикатор – измеренных или установленных значений напряжения или тока |  |
| 7 | ДУ | Кнопка перевода прибора из режима дистанционного управления в режим ручного управления |  |
| 8 | ДУ | Индикатор – индикация работы прибора в режиме дистанционного управления |  |
| 9 | I | Индикатор – индикация режима стабилизации тока |  |
| 10 | U | Индикатор – индикация режима стабилизации напряжения |  |
| 11 | Р | Индикатор – индикация режима ограничения мощности |  |

Продолжение таблицы 5.1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | + ОС | Клемма подключения положительного проводника обратной связи при подключении нагрузки по четырехпроводной линии |  |  |
| 13 |  | - ОС | Клемма подключения отрицательного проводника обратной связи при подключении нагрузки по четырехпроводной линии |  |  |
| 14 |  | СЕТЬ | Тумблер – включение прибора | Нижнее |  |
| 15 |  | Umax | Потенциометр – установка максимального значения регулировки напряжения | Крайнее правое |  |
| 16 |  | U | Ручка – установка величины выходного напряжения | Крайнее левое |  |
| 17 |  | I | Ручка – установка величины выходного тока | Крайнее левое |  |
| 18 |  | + | Выходная клемма подключения нагрузки положительной полярности |  |  |
| 19 |  |  | Клемма корпуса прибора |  |  |
| 20 |  | - | Выходная клемма подключения нагрузки отрицательной полярности |  |  |
| Задняя панель |  |  |  |  |  |
| 21 | LAN |  | Разъем подключения кабеля дистанционного управления через интерфейс «Ethernet» |  |  |
| 22 | RS-232 |  | Разъем подключения кабеля дистанционного управления через интерфейс RS-232 |  |  |
| 23 | 220 В 50 Гц 500 ВА F 6,3 A |  | Разъем подключения сетевого шнура, содержащий две сетевые плавкие вставки |  |  |

5.4.2.2  Органы установки выходных напряжения и тока (ручки «U» и «I») являются двухоборотными. Для точной установки выходного напряжения или тока вращением ручек «U» или «I» соответственно устанавливается грубо ближайшее большее или меньшее значение. Затем плавным обратным вращением указанных органов управления устанавливается желаемое значение выходных величин.

Потенциометр «Umax» (однооборотный) устанавливает величину ограничения максимального напряжения прибора, т.е. значение напряжения меньшее 60 В, выше которого невозможно установить напряжение  на выходных клеммах ручкой «U».

5.4.2.3  Встроенный цифровой индикатор

Встроенный цифровой индикатор имеет следующие режимы работы:

- измерение выходного напряжения, при этом светится индикатор  (светодиод) «U» в зоне «ИНДИКАЦИЯ» (рисунок 5.2);

- измерение выходного тока, при этом светится индикатор (светодиод) «I» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»;

- индикация установленной величины ограничения напряжения, устанавливаемой потенциометром «Umax», при этом светится индикатор (светодиод) «Umax» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»;

- индикация установленной величины ограничения (стабилизации) тока, устанавливаемой ручкой «I», при этом светится индикатор (светодиод) «Iуст» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»

Выбор режима цифрового индикатора производится последовательным нажатием кнопки 1.

5.4.2.4   Кнопка    «ДУ»

Нажатием кнопки «ДУ» производится «сброс» режима дистанционного управления прибором и перевод его в режим ручного управления, при этом индикатор (светодиод) «ДУ» гаснет.

5.4.2.5  Подключение нагрузки к  прибору

Подключение нагрузки к прибору возможно по четырехпроводной или двухпроводной линии. В первом случае технические характеристики прибора гарантируются на входных зажимах нагрузки, во втором – на  выходных клеммах прибора.

Подключение нагрузки по четырехпроводной линии производится кабелем, предпочтительная схема которого изображена на рисунке 5.3.

Кабель подключения нагрузки должен быть выполнен следующим образом:

-  провода «плюс» и «минус»  силовой линии должны быть выполнены проводом  длиной не более 3 м,   сечением из расчета не менее 10 А/мм², обеспечивающим падение напряжение на линии не более 0,5 В, перевиты между собой и, желательно, помещены в экранирующую оплетку;

- провода «+О.С.» и «-О.С.» линии обратной связи должны быть выполнены проводом сечения не менее 0,35 мм², перевиты между собой и, желательно, помещены в экранирующую оплетку;

-   экранирующие оплетки силовой линии и линии обратной связи должны быть соединены с корпусной клеммой прибора.

В месте подсоединения кабеля к нагрузке должен быть подключен конденсатор емкостью не менее 100 мкФ с рабочим напряжением не менее 100 В.

При подключении нагрузки по двухпроводной линии выходные клеммы прибора «+» и «+ОС», а также «-» и «-ОС» должны быть замкнуты между собой штатными клеммными перемычками. Нагрузка подключается предпочтительно к клеммам «+» и «-», однако при подключении одновременно нескольких нагрузок допускается использование для этих целей клемм «+ОС» и «-ОС».

ВАЖНО!  При подключении нагрузки по двухпроводной линии и при отсутствии подсоединенных к выходным клеммам проводов резьбовые соединения выходных клемм прибора «+» и «+ОС», а также «-» и «-ОС» должны быть надежно затянуты, в том числе и при подсоединении нагрузочных проводников с помощью штекеров.

5.4.2.6   Разъем подключения сетевого шнура содержит встроенные сетевые  предохранители (плавкие вставки). В случае необходимости проверки или замены плавких вставок следует отсоединить сетевой шнур от приборного разъема и выдвинуть контейнер с плавкими вставками, расположенный в нижней час

«+»

«+ОС»

«- »

«- ОС»

Нагрузка

« - »

« + »

Рисунок 5.3 Схема  подключения нагрузки по четырехпроводной линии

ти разъема.

# 6 Порядок работы

Настоящий раздел содержит руководство по работе с прибором в режиме ручного управления. Порядок работы в режиме дистанционного управления приведен в книге ТНСК.418111.020РЭ1.

ВНИМАНИЕ! При включении прибора выключателем «СЕТЬ» автоматически устанавливается режим ручного управления. Перевод прибора в режим дистанционного управления осуществляется по команде ПЭВМ, подаваемой по каналу RS-232 или “Ethernet”. Перевод прибора при его работе в режим ручного управления производится нажатием кнопки «ДУ».

Повторное включение прибора допускается только через 15 с после его выключения.

6.1 Меры безопасности при работе с прибором

6.1.1 Во избежание возникновения опасности поражения электрическим током и повреждения составных частей прибора недопустимо:

- отключать или подключать кабели к разъемам, расположенных  на передней и задней панелях во включенном  состоянии прибора;

- производить смену плавких вставок и вскрытие прибора при неотсоединенном от сети сетевом шнуре.

6.2  Порядок проведения измерений.

6.2.1  Проверьте установку органов управления в исходное положение и наличие перемычек, замыкающих друг с другом клеммы «+» и «+ОС»,  «-» и «-ОС». Резьбовые соединения всех выходных клемм прибора  должны быть надежно затянуты.

6.2.2  Включите прибор в сеть, прогрейте в течение 5 мин и опробуйте прибор по следующим признакам.

При включении прибора должен засветиться цифровой индикатор, установите его в режим измерения выходного напряжения (пункт 5.4.2.3). Если светится индикатор «ДУ» кнопкой «ДУ» переведите прибор в режим ручного управления – индикатор «ДУ» не должен светиться. Установите ручку «I» в крайнее правое положение и плавно вращая ручку «U» вправо, убедитесь, что выходное напряжение регулируется от нуля до 60 В, а в зоне «РЕЖИМЫ» светится индикатор «U».

Органы управления возвратите в исходное положение. Замкните между собой клеммы «+» и   «-», цифровой индикатор переведите в режим измерения выходного тока. Ручку «U» слегка поверните вправо (на угол ≈45°). Плавно вращая ручку «I» вправо, по цифровому индикатору убедиться, что ток регулируется от нуля до 10 А, а в зоне «РЕЖИМЫ» светится индикатор «I».

Ручку «U» возвратите в исходное положение, клеммы «+» и   «-» разомкните. Цифровой индикатор переведите в режим индикации максимального напряжения «Umax». Потенциометром «Umax» установите желаемый уровень ограничения напряжения. Цифровой индикатор переведите в режим измерения выходного напряжения. Плавно вращая ручку «U» вправо, убедитесь, что выходное напряжение регулируется от нуля до установленного уровня максимального напряжения и не превышает его.

6.2.3  Прибор обеспечивает работу в следующих режимах:

режим стабилизации напряжения;

режим стабилизации тока.

Прибор также имеет режим ограничения мощности, обеспечивающий защиту прибора от перегрузки.

6.2.3.1 Прибор работает в режиме стабилизации напряжения, если

Rн > Uуст / Iуст

где     Rн        -  сопротивление нагрузки;

Uуст     - установленное значение напряжения;

Iуст      - установленное значение  тока.

Для работы прибора в режиме стабилизации напряжения установите органы управления в исходное положение.

Переведите цифровой индикатор в режим установки тока и ручкой «I» установите желаемое значение ограничения тока. Если в этом необходимости нет, то ручку «I» установите в крайнее правое положение.

При необходимости защиты нагрузки от случайного превышения напряжения из-за ошибки оператора переведите цифровой индикатор в режим индикации «Umax»  и потенциометром «Umax» установите желаемое значение ограничения напряжения. Цифровой индикатор переведите в режим индикации «Uвых».

Ручкой «U» установите рабочее выходное напряжение.

6.2.3.2  Прибор работает в режиме стабилизации тока нагрузки, если

Rн < Uуст / Iуст

Для работы прибора в режиме стабилизации тока установите органы управления в исходное положение. Переведите цифровой индикатор в режим индикации «Umax»  и потенциометром «Umax» установите желаемое значение ограничения напряжения. Ручку «U» установите в крайнее правое положение. Переведите цифровой индикатор в режим измерения выходного тока «Iвых» и ручкой «I» установите требуемое значение выходного тока.

6.2.3.3  Прибор переходит в режим ограничения мощности, если в режиме стабилизации напряжения

Uуст × Iн > (310 – 350) Вт

где Uуст – установленное значение выходного напряжения;

Iн     - ток нагрузки, рассчитываемый как Uуст/Rн,  где Rн  -    сопротивление, подключенное к выходу прибора

или если в режиме стабилизации тока

Iуст × Uн > (310 – 350) Вт

|  | где Iуст – установленное значение тока; Uн - напряжение, рассчитанное как Iуст × Rн, где Rн - сопротивление, подключенное к выходу прибора |
| --- | --- |

При этом зажигается индикатор «Р» и, если прибор до перегрузки находился в режиме стабилизации напряжения, выходное напряжение становится ниже установленного значения, или, если прибор находился в режиме стабилизации тока, выходной ток уменьшается по сравнению с установленным значением.

# 7 Техническое обслуживание.

7.1 При проведении работ по уходу за прибором  необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в разделе 3.

7.2  Виды контроля технического состояния и технического обслуживания прибора, а также периодичность и объем работ, выполняемых в процессе их проведения, определяются настоящим руководством.

7.3 Основным видом контроля технического состояния прибора является: контрольный осмотр (КО) составных частей прибора в процессе эксплуатации.

7.4 Контрольный осмотр проводится лицом, эксплуатирующим прибор, ежедневно при использовании и ежемесячно, если прибор не используется по назначению и находится на хранении. Контрольный осмотр включает:

внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, передней и задней панелей, целостности пломб, надежности крепления органов подключения, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий,  состояния контактных поверхностей входных и выходных соединителей.

7.5  Техническое обслуживание включает следующие виды:

-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

-техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

-техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

-техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

-техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией 
(ТО-2хПК).

7.6 Ежедневное техническое обслуживание проводится при подготовке прибора к использованию по назначению, совмещается с КО и включает:

а) устранение выявленных при КО недостатков;

б) удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без  вскрытия его составных частей. Если прибор не используется по назначению, то ТО проводится не реже одного раза в месяц в объеме ЕТО.

7.7  Техническое обслуживание № 1 проводится только при постановке прибора на кратковременное хранение.

Техническое обслуживание № 1 выполняется в объеме ЕТО и дополнительно включает:

а) восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;

б) проверку состояния и комплектности ЗИП;

в) проверку правильности ведения эксплуатационной документации;

г) устранение выявленных недостатков.

Техническое обслуживание № 1 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без  вскрытия его составных частей.

Техническое обслуживание № 2 проводится с периодичностью поверки прибора  и совмещается с ней, а также при постановке на длительное (более двух лет) хранение и включает:

а) операции ТО-1;

б) периодическую поверку;

в) консервацию прибора   (выполняется при постановке прибора  на длительное хранение).

Техническое обслуживание № 2 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, за исключением пункта «б», который выполняется силами и средствами метрологических служб.

7.8	  Результаты проведения ТО-1, ТО-2 заносятся в формуляр прибора с указанием даты проведения и подписываются лицом, проводившим техническое обслуживание.

7.9  Прибор, находящийся на кратковременном и длительном хранении, подвергается периодическому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание находящегося на кратковременном хранении прибора проводится в объеме ЕТО один раз в 6 месяцев.

При длительном хранении прибора проводится ТО-1х и ТО-2х ПК.

Техническое обслуживание № 1 при хранении проводится один раз в год лицом, ответственным за хранение прибора, и включает:

а) проверку наличия составных частей прибора;

б) внешний осмотр состояния упаковки;

в) проверку состояния учета и условий хранения;

г) проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией проводится лицом, ответственным за хранение прибора, один раз в пять лет. Либо в сроки, назначенные по результатам ТО-1х, и включает:

а)   операции ТО-1х;

б)   расконсервацию  прибора;

в) поверку прибора в соответствии с разделом 8 настоящего руководства;

г)   консервацию  прибора;

д)  проверку состояния эксплуатационной документации.

Поверка прибора при ТО-2х ПК проводится силами и средствами метрологических служб.

Результаты проведения ТО-1х и ТО-2х ПК заносятся в формуляр прибора переменного напряжения с указанием даты проведения и подписываются лицом, ответственным за хранение.

7.10 Распаковывание и повторное упаковывание  прибора  производится в соответствии с п.5.2 настоящего руководства.

# 8 Поверка прибора.

8.1  Общие сведения

8.1.1  Настоящий раздел устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки источников постоянного тока Б5-79/1, выпускаемых из производства и ремонта, находящихся в эксплуатации и на хранении.

8.1.2  Периодическая поверка источников, находящихся в эксплуатации, должна проводиться не реже одного раза в 2 года.

8.2  Операции поверки

8.2.1  При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| Наименование операций, проводимых при поверке | Номер пункта раздела «Проведение поверки» | Проведение операций при поверке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | первичная | периодическая |
| Внешний осмотр | 8.6.1 | да | да |
| Опробование | 8.6.2 | да | да |
| Определение электрического сопротивления изоляции | 8.6.3 | да | нет |
| Проверка режима дистанционного управления | 8.6.4 | да | да |
| Определение метрологических характеристик: | 8.6.5 | да | да |
| - определение диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного напряжения; | 8.6.5.1 | да | да |
| - определение диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного тока; | 8.6.5.2 | да | да |
| - определение величины пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения. | 8.6.5.3 | да | да |

8.2.2  При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из операций поверки прибор Б5-79/1  бракуют и поверку прекращают.

8.3  Средства поверки

8.3.1  При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 8.2.

Таблица 8.2

| Наименование основного и вспомогательного средства поверки | Основные технические характеристики средства поверки |  | Рекомендуемые средства поверки (тип) | Номер пункта раздела «Проведение поверки» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предел измерения | Погрешность |  |  |
| Вольтметр постоянного тока | 10 мВ–100 В | ± 0,05 % | В7-81 | 8.6.5.1 |
| Микровольтметр для измерения среднеквадратического значения напряжения переменного тока | (0,01–100) мВ | - | В3-57 | 8.6.5.3 |
| Осциллограф | (10–1000) мВ | - | С1-157 | 8.6.5.3 |
| Катушка электрического сопротивления | 0,001 Ом | КТ 0,01 | Р310 | 8.6.5.2 |
| Катушка электрического сопротивления | 0,1 Ом | КТ 0,01 | Р321 | 8.6.5.2 |
| Мегаомметр | 0–100 Ом Входное напряжение 500 В | КТ 2,5 | М4100/3 | 8.6.3 |
| Реостаты сопротивления ползунковые (2 шт.) | 5 А, 19 Ом | - | РСП-4 вар.16 | 8.6.2, 8.6.5.3 |
| ПЭВМ IBM PC Pentium IV Windows 98 XP или последующие версии | - | - | ПЭВМ IBM PC Pentium IV Windows 98 XP | 8.6.4 |
| Диск CD-R с программой setup_.exe (из комплекта Б5-79/1) | - | - | Диск CD-R с программой setup_.exe (из комплекта Б5-79/1) | 8.6.4 |
| Кабель подключения к каналу RS-232 SCF – 12 (из комплекта Б5-79/1) | - | - | Кабель подключения к каналу RS-232 SCF – 12 (из комплекта Б5-79/1) | 8.6.4 |
| Кабель подключения к каналу Ethernet SS217-14 (из комплекта Б5-79/1) | - | - | Кабель подключения к каналу Ethernet SS217-14 (из комплекта Б5-79/1) | 8.6.4 |

8.3.2  Используемые средства поверки должны быть исправны и поверены.

8.3.3  Разрешается применять другие средства поверки с аналогичными или более совершенными характеристиками.

8.4  Требования безопасности

8.4.1  Рабочее место поверителя должно быть оборудовано в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электронных средств измерений и средств измерений электрических величин, а также нормами производственной санитарии.

8.4.2  К проведению поверки прибора Б5-79/1 допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электроизмерительными и радиоизмерительными приборами и имеющие соответствующую квалификацию.

8.4.3  При подключении прибора Б5-79/1 к сети питания использовать только шнур питания сетевой SСZ-1R  из комплекта прибора.

8.5  Условия поверки

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающего воздуха (293 ± 5) К [(20 ± 5) ºС];

относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;

атмосферное давление (750 ± 30) мм рт. ст.;

напряжение сети переменного тока 220 В ± 2 % частоты 50 Гц ± 1 %.

8.6  Проведение поверки

8.6.1  Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие прибора Б5-79/1 следующим требованиям:

механические повреждения, мешающие нормальной работе прибора Б5-79/1, должны отсутствовать;

кабели и шнур питания сетевой не должны иметь обрывов и повреждений;

встроенный цифровой индикатор, расположенный на передней панели должен быть исправным;

наличие и четкость фиксации элементов управления;

отсутствие дефектов лакокрасочных покрытий и четкость маркировки;

комплектность прибора должна соответствовать формуляру (ФО).

При несоблюдении этих требований прибор Б5-79/1 в поверку не принимается.

8.6.2 Опробование

При проведении опробования выполнить операции по п 6.2 раздела «Порядок работы» настоящего Руководства.

Проверить правильность срабатывания защиты от превышения мощности на выходе прибора.

Соединить измерительные приборы по схеме согласно рис.8.1

Рис.8.1 Схема соединения приборов при проверке правильности срабатывания защиты от превышения мощности на выходе прибора.

Подключить к выходу прибора Б5-79/1 по двухпроводной линии два реостата РСП-4 19 Ом 5А, соединенных параллельно.

Ползунок реостатов РСП-4 установить в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.

На приборе Б5-79/1:

потенциометр УСТАНОВКА U установить в крайнее левое положение;

потенциометры УСТАНОВКА I и Umax установить в крайнее правое положение;

переключатель СЕТЬ установить в положение включено;

потенциометром УСТАНОВКА U установить по цифровому индикатору значение выходного напряжения 30 В.

Изменяя сопротивление реостатов РСП-4 установить по цифровому индикатору прибора Б5-79/1 значение выходного тока 9 А.

На приборе Б5-79/1 плавно вращая ручку потенциометра УСТАНОВКА U вправо, увеличивают значение выходного напряжения, до срабатывания защиты от превышения мощности, должен светиться светодиод «Р» в зоне РЕЖИМЫ (режим ограничения мощности).

Определить по цифровому индикатору прибора Б5-79/1 выходные напряжение и ток, соответствующие режиму ограничения мощности.

Значение выходной мощности прибора Б5-79/1 определить по формуле:

РВЫХ = U × I        (8.1)

где: U – выходное напряжение, В;

I – выходной ток, А.

Результаты проверки считаются удовлетворительными, если при увеличении выходного напряжения прибор Б5-79/1 переходит в режим ограничения мощности, светится светодиод «Р» в зоне РЕЖИМЫ, а произведение измеренных значений напряжения и тока находится в пределах (310…350) Вт.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

8.6.3  Определение электрического сопротивления изоляции

Электрического сопротивления изоляции измеряют при выключенном приборе Б5-79/1.

На приборе Б5-79/1:

замкнуть между собой выводы вилки шнура питания SCZ-1R;

установить перемычки между клеммами «+» и «+ОС», «-» и «-ОС»;

замкнуть между собой клеммы «+ОС» и «-ОС».

Мегаомметр М4100/3 измерить электрическое сопротивление изоляции:

между вилкой шнура питания и корпусом прибора Б5-79/1;

между вилкой шнура питания и выходными клеммами;

между выходными клеммами корпусом прибора Б5-79/1.

Значение электрического сопротивления изоляции во всех случаях должно быть не менее 20 МОм.

8.6.4  Проверка режима дистанционного управления

При проверке работы прибора Б5-79/1 в режиме дистанционного управления по интерфейсу «Ethernet» выполнить следующие операции:

соединить разъемы LAN прибора Б5-79/1 и внешнего компьютера ПЭВМ кабелем SS217-14;

прибор Б5-79/1 включить в сеть в режиме холостого хода;

включить ПЭВМ и запустить программу «Test Ethernet» ТНСК.418111.020Д9;

на передней панели прибора Б5-79/1 в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «ДУ».

При исполнении программы проверки интерфейса «Ethernet» в автоматическом режиме программируются и измеряются разные уровни выходного напряжения прибора Б5-79/1, анализируется его состояние. При завершении проверки прибора в режиме холостого хода программа выдает сообщение для определения диапазона установки тока и погрешности измерения тока.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

Выходные клеммы «+» и «-» на приборе Б5-79/1 замкнуть между собой и включить прибор.

Нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ на виртуальной панели управления ПЭВМ.

По окончании выполнения проверки прибор Б5-79/1 и ПЭВМ выключить.

При проверке работы прибора Б5-79/1 в режиме дистанционного управления по интерфейсу RS-232 выполнить следующие операции:

соединить разъемы RS-232 прибора Б5-79/1 и внешнего компьютера ПЭВМ кабелем SCF-12;

прибор Б5-79/1 включить в сеть в режиме холостого хода;

включить ПЭВМ и запустить программу «Test RS.exe» ТНСК.418111.020Д9;

на передней панели прибора Б5-79/1 в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «ДУ».

При исполнении программы проверки интерфейса RS-232 в автоматическом режиме программируются и измеряются разные уровни выходного напряжения прибора Б5-79/1, анализируется его состояние. При завершении проверки прибора в режиме холостого хода программа выдает сообщение для  определения диапазона установки тока и погрешности измерения тока.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

Выходные клеммы «+» и «-» на приборе Б5-79/1 замкнуть между собой и включить прибор.

Нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ на виртуальной панели управления ПЭВМ.

По окончании выполнения проверки прибор Б5-79/1 и ПЭВМ выключить.

Результат проверки прибора Б5-79/1 считают удовлетворительными, если тесты проверки прибора Б5-79/1 при дистанционном  управлении по интерфейсу «Ethernet» и RS-232 исполняется без ошибок.

8.6.5  Определение метрологических характеристик.

8.6.5.1  Определение диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного напряжения.

Соединить измерительные приборы по схеме согласно рис.8.2

Рис.8.2 Схема соединения приборов при определении диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного напряжения.

Установить на вольтметре В7-81 режим измерения напряжения постоянного тока (DC).

На приборе Б5-79/1:

потенциометр УСТАНОВКА U установить в крайнее левое положение;

потенциометр УСТАНОВКА I установить в крайнее правое положение;

переключатель СЕТЬ установить в положение включено;

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установите режим «UВЫХ», при этом в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «U».

Вольтметром В7-81 измерить значение выходного напряжения, которое должно находиться в пределах 0-300 мВ, а в процессе измерения должен светиться светодиод «U» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1 установить потенциометр УСТАНОВКА U  в крайнее правое положение. Вольтметром В7-81 измерить значение выходного напряжения, которое должно быть не менее 60 В, а в процессе измерения должен светиться светодиод «U» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1:

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установите режим «UВЫХ», при этом в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «U»;

потенциометром УСТАНОВКА U по встроенному индикатору установить напряжение 3 В.

Вольтметром В7-81 измерить значение выходного напряжения, которое должно находиться в пределах (2,9-3,1) В, а в процессе измерения должен светиться светодиод «U» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1 потенциометром УСТАНОВКА U по встроенному индикатору установить напряжение 60 В.

Вольтметром В7-81 измерить значение выходного напряжения, которое должно находиться в пределах (59,9-60,1) В, а в процессе измерения должен светиться светодиод «U» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

8.6.5.2 Определение диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного тока.

Соединить измерительные приборы по схеме согласно рис.8.3

Рис.8.3 Схема соединения приборов при определении диапазона и погрешности индикации (измерения) установки уровня выходного тока.

Установить на вольтметре В7-81 режим измерения напряжения постоянного тока (DC).

К выходу прибора Б5-79/1 подключить катушку электрического сопротивления Р310 (R=0,001 Ом).

На приборе Б5-79/1:

потенциометры УСТАНОВКА U, УСТАНОВКА I, и Umax установить в крайнее правое положение;

переключатель СЕТЬ установить в положение включено;

в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «I»;

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установить режим измерения выходного тока, при этом в зоне ИНДИКАЦИЯ должен светиться светодиод «I ВЫХ».

Вольтметром В7-81 измерить значение падения напряжения на катушке электрического сопротивления Р310.

Определить величину выходного тока по формуле:

I ВЫХ = U/R        (8.2)

где: U – показание вольтметра В7-81, В;

R – электрическое сопротивление катушки, Ом.

Выходной ток при крайнем правом положении потенциометра УСТАНОВКА I должен быть не менее 10 А, а в процессе измерения должны светиться светодиоды «IВЫХ» в зоне ИНДИКАЦИЯ и «I» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1:

потенциометр УСТАНОВКА U установить в крайнее правое положение;

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установить режим измерения выходного тока, при этом в зоне ИНДИКАЦИЯ должен светиться светодиод «I ВЫХ»;

потенциометром УСТАНОВКА I по встроенному индикатору установить ток 10 А, при этом в  зоне РЕЖИМЫ светится светодиод «I».

Вольтметром В7-81 измерить значение падения напряжения на катушке электрического сопротивления Р310. Определить величину выходного тока по формуле 8.2, она должна находиться в пределах (9,9 – 10,1) А.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

К выходу прибора Б5-79/1 подключить катушку электрического сопротивления Р321 (R=0,1 Ом).

На приборе Б5-79/1:

потенциометры УСТАНОВКА U, Umax установить в крайнее правое положение;

потенциометр УСТАНОВКА I установить в крайнее левое положение;

переключатель СЕТЬ установить в положение включено;

в зоне РЕЖИМЫ должен светиться светодиод «I»;

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установить режим измерения выходного тока, при этом в зоне ИНДИКАЦИЯ должен светиться светодиод «I ВЫХ».

Вольтметром В7-81 измерить значение падения напряжения на катушке электрического сопротивления Р321. Определить величину выходного тока по формуле 8.2.

Выходной ток при крайнем левом положении потенциометра УСТАНОВКА I должен быть в пределах (0 – 50) мА, а в процессе измерения должны светиться светодиоды «IВЫХ» в зоне ИНДИКАЦИЯ и «I» в зоне РЕЖИМЫ.

На приборе Б5-79/1:

потенциометр УСТАНОВКА U установить в крайнее правое положение;

кнопкой ИНДИКАЦИЯ установить режим измерения выходного тока, при этом в зоне ИНДИКАЦИЯ должен светиться светодиод «I ВЫХ»;

потенциометром УСТАНОВКА I по встроенному индикатору установить ток 0,2 А, при этом в  зоне РЕЖИМЫ светится светодиод «I».

Вольтметром В7-81 измерить значение падения напряжения на катушке электрического сопротивления Р321. Определить величину выходного тока по формуле 8.2, она должна находиться в пределах (0,1 – 0,3) А.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

8.6.5.3  Определение величины пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения.

Соединить измерительные приборы по схеме согласно рис.8.4

Рис.8.4 Схема соединения приборов при определении величины пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения.

Подключить к реостату РСП-4 микровольтметр В3-57 при измерении среднеквадратического значения пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения

Подключить к выходу прибора Б5-79/1 по двухпроводной линии два реостата РСП-4 19 Ом 5А, соединенных параллельно.

Ползунок реостатов РСП-4 установить в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.

На приборе Б5-79/1:

потенциометр УСТАНОВКА U установить в крайнее левое положение;

потенциометры УСТАНОВКА I и Umax установить в крайнее правое положение;

переключатель СЕТЬ установить в положение включено;

потенциометром УСТАНОВКА U установить по цифровому индикатору значение выходного напряжения 30 В.

Изменяя сопротивление реостатов РСП-4 установить по цифровому индикатору прибора Б5-79/1 значение выходного тока 9 А.

Микровольтметром  В3-57  измерить среднеквадратическое значение пульсации выходного напряжения, которое должно быть не более 3 мВ.

Вместо микровольтметра  В3-57  к реостату РСП-4 подключить осциллограф С1-157.

Измерить амплитудное значение пульсации выходного напряжения как 0,5 величины размаха изображения от пика до пика, которое должно быть не более 50 мВ.

На приборе Б5-79/1 переключатель СЕТЬ установить в положение выключено.

8.7  Оформление результатов поверки.

8.7.1  Прибор Б5-79/1, удовлетворяющий требованиям раздела 8 РЭ, признаётся годным к эксплуатации. В формуляре производится запись результатов поверки с указанием даты, заверенная подписью поверителя и оттиском поверительного клейма.

8.7.2  На прибор Б5-79/1, не удовлетворяющий требованиям раздела 8 РЭ, выдаётся извещение с указанием причин непригодности. В формуляре производится отметка о непригодности прибора с указанием даты поверки, заверенная подписью поверителя.

По окончании поверки прибор Б5-79/1 должен быть опломбирован закрепительным клеймом.

# 9 Текущий ремонт

9.1 Общие указания

9.1.1	Ремонт  прибора осуществляется изготовителем или организациями и физическими лицами, имеющими соответствующие лицензии.

9.1.2	Ремонт прибора может осуществлять персонал, имеющий допуск к работе с напряжением до 1000 В и опыт регулировки и ремонта источников питания импульсного типа.

9.1.3  После проведения ремонта  прибор  должен пройти поверку  в соответствии с разделом 8 настоящего руководства по эксплуатации.

9.2 Меры безопасности при ремонте

9.2.1	Перед проведением ремонта следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучив схему прибора и расположение элементов на платах.

9.2.2	Все подключения измерительных приборов и проверки исправности элементов следует проводить при отключенном от питающего напряжения объекте ремонта.

ВНИМАНИЕ при работе с открытым блоком питания!

Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением  до 300 В постоянного тока и 250 В переменного тока.

9.2.3 При пайке элементов следует применять теплоотводящие приспособления, а также для защиты от статического электричества необходимо применять заземляющий браслет с сопротивлением в цепи заземления 1 МОм.

Выводы элементов изгибать в соответствии с рекомендациями по применению.

При проведении ремонта следует проверить предохранители с целью исключения применения предохранителей других типов и номиналов и использования отремонтированных.

9.3	Указания по поиску неисправностей

9.3.1	Характерные неисправности, их причина и методы устранения приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Характерные неисправности прибора.

| Признак неисправности | Причина неисправности | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На передней панели прибора не светятся цифровой и светодиодные индикаторы | Неисправны сетевые предохранители. Неисправны D1, D2, D3,D5,D6,D7 (узел 467851.001) Неисправны D1,D2, D3, D4, D5,D6,D7, D13 (узел 441619.001) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить |  |
| Ручками «U» и «I» на передней панели не регулируется выходное напряжение и ток | Неисправны резисторы R41, R43 (узел 467851.001) Неисправны D8, D9 (узел 467851.001) Неисправны D2, D3,D7, D9 (узел 467851.001) Неисправны D7, D8,D16, D17, D19, D20, D23, D24 (узел 468369.010) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| При дистанционном управлении не регулируется выходное напряжение и ток | Неисправны D1, D2, D3, D7, D8, D10, D12 (узел 467851.001) Неисправен A1 (узел 467143.001) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| Напряжение на выходе прибора в режиме стабилизации напряжения изменяется при изменении нагрузки | Неисправности в элементах: D3, D4, D5, VT6 (узел 468369.010) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| При включении прибора светится цифровой индикатор, но выходное напряжение отсутствует | Неисправны: VD1...VD8, D6, D7 (узел 467851.001) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| Потенциометром «Umax» не регулируется величина максимального выходного напряжения | Неисправен R45 (узел 467851.001). Неисправны D8, D9 (узел 467851.001) Неисправны D2, D3,D7, D9 (узел 467851.001) Неисправны D7, D8,D16, D17, D19, D20, D23, D24 (узел 468369.010) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| При превышении мощности на выходе свыше 350 Вт не светится светодиод «Р», мощность не ограничивается | Неисправны: VD5, R21, D1, D2, D3, D4, D5 (узел 467851.001) Неисправны D1,D2, D3, D4, D5,D6,D7, D13 (узел 441619.001) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| При температуре окружающей среды, отличной от нормальной, наблюдается значительный уход напряжения и тока | Неисправны D7, D16, D17, D19, D20, D23, D23 (узел узел 467851.001) | Проверить опорное напряжение на выводе 6 микросхемы D7. Проверить остальные указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| Пульсации напряжения и/или тока на выходе прибора превышают установленные нормы | Неисправны D1, VT6, D3, D4, D5 (узел 468369.010) | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |
| Напряжение на выходе значительно уменьшается при подключении нагрузки. | Ток нагрузки превышает значение, установленное ручкой «I». Неисправны VT6, D2, D6 (узел 468369.010) | Проверить правильность установки выходного тока. Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |

9.3.2	После проведения ремонта прибор должен быть подвергнут поверке.

# 10  Хранение

10.1  Приборы, поступающие на склад потребителя, хранятся в неотапливаемых помещениях в упакованном виде в течение одного года со дня поступления.

Условия хранения в неотапливаемых помещениях должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50С до плюс 40 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до  98 % при температуре 25 С.

10.2	При длительном хранении (более одного года) приборы должны находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах до 10 лет. При этом условия хранения должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до  80 % при температуре 25 С.

10.3	В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

# 11  Транспортирование

11.1 Транспортирование прибора  допускается в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 55 ºС до плюс 65 ºС, относительная влажность до 98 % при температуре + 25 ºС.

11.2  При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

11.3  Перед транспортированием прибора его упаковка  производится в порядке изложенном в разделе 5.

# 12 Тара и упаковка

12.1 Схема упаковки прибора  приведена на рисунке 5.1.

12.2 Ящик укладочный хранится в течение всего срока эксплуатации прибора.

# 13 Маркирование и пломбирование.

13.1  Товарный знак предприятия, наименование и шифр прибора нанесены на передней панели прибора.

Заводской номер и год изготовления нанесены на задней панели прибора.

13.2 Маркировка элементов в соответствии с позиционными обозначениями перечней элементов к схемам электрическим принципиальным приведена на сборочных чертежах печатных плат и на деталях конструкции.

13.3 Прибор, принятый ОТК и представителем заказчика, опломбирован мастикой битумной. Пломбы расположены на задней панели прибора.

# Приложение А

(справочное)

# Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов

Узел источника ТНСК.436237.004

Таблица А.1

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | МС33262 | 8 | 10...35 | Относительно «- С1» |
| D2 | LM217T | 3 | 7...17 | Относительно «- С29» |
| D3 | LM217T | 3 | 16…30 | Относительно «- С40» |
| D4 | LM217T | 3 | 7...17 | Относительно «- С40» |
| D5 | LM237T | 2 | -16...-30 | Относительно «- С40» |

Узел преобразователя ТНСК.435111.051

Таблица А.2

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Значение параметра, B |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uэ | Uб | Uк |  |
| VT1 | IRFP 460 | 0...342 | -16...358 | 220...342 | Относительно контактов 1,2 разъема Х3 |
| VT2 | IRFP 460 | 0 | 0...16 | 0...242 |  |
| VT3 | IRFP 460 | 0...342 | -16...358 | 220...342 |  |
| VT4 | IRFP 460 | 0 | 0...16 | 0...242 |  |

Узел управления ТНСК.468369.010

Таблица А.3

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | UC2825 | 13, 15 | 12,0…13,8 | Относительно «-С47» |
| D7 | REF192GS | 6 | 2,45…2,55 |  |
| D7 | REF192GS | 2,3 | 4,5…5,5 |  |
| D8 | MC33269DT-3,3 | 2,4 | 3,0…3,6 |  |
| D8 | MC33269DT-3,3 | 3 | 4,5…5,5 |  |
| D9,D10 | SN74F38D | 14 | 4,5…5,5 | Относительно «-С83» |
| D11 | AD7434BRU | 27 | 3,0…3,6 | Относительно «-С47» |
| D11 | AD7434BRU | 6 | 4,5…5,5 |  |
| D12, D13, D14, D21, D22 | HCPL-5230 |  | 4,5…5,5 |  |
| D15 | SN74LVC04D | 14 | 3,0…3,6 |  |
| D16,D17 | AD5543BR | 7 | 4,5…5,5 |  |
| D18 | SN74F38D | 14 | 4,5…5,5 |  |
| D2… D6, D19, D20, D23, D24 | ОР177GS | 7 | 12…15 |  |
| D2… D6, D19, D20, D23, D24 | ОР177GS | 4 | -12…-15 |  |

Узел контроллера ТНСК.441619.001

Таблица А.4

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | SG-8002DB | 14 | 4,5...5,5 | Относительно «-С6» |
| D2 | SN74LVC04D | 14 | 4,5...5,5 |  |
| D3 | ATMEGA128 | 64,62, 52,14 | 3,0...3,6 |  |
| D4 | XCF01SV020 | 18,19, 20 | 4,5...5,5 |  |
| D5 | LT1963AEQ | 2, 1 4, 5 | 4,5...5,5 1,1…1,3 |  |
| D6 | LT1963 – 3,3 | 2, 1 4, 5 | 4,5...5,5 3,0…3,6 |  |
| D7 | XC3S50A-5 TQ144 | 22, 52, 94,122, 14,23, 36,40, 61,66, 86,95, 108, 119, 133, 136 | 1,1…1,3 3,0…3,6 |  |
| D8 | SN74ACT04 | 14 | 4,5...5,5 |  |
| D9 | 74ABT245 | 1,20 | 4,5...5,5 |  |
| D10 | SN74LVC04D | 14 | 4,5...5,5 |  |
| D12 | ADM232A | 16 | 4,5...5,5 |  |
| D13 | 74ABT245 | 1,20 | 4,5...5,5 |  |
| D14 | SN74F38D | 14 | 4, 5...5,5 |  |

Узел индикатора ТНСК.441619.001

Таблица А.5

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | SN74AHCT594 | 16 | 4,5...5,5 | Относительно «-С7» |
| D2 | SN74AHCT594 | 16 | 4,5...5,5 |  |
| D3 | SN74AHCT594 | 16 | 4,5...5,5 |  |
| D4 | SN74AHCT594 | 16 | 4,5...5,5 |  |
| D5 | SN74AHCT594 | 16 | 4,5...5,5 |  |
| D6 | HDSP-5621 | 13, 14 | 4,5...5,5 |  |
| D7 | HDSP-5621 | 13, 14 | 4,5...5,5 |  |
| D8 | AD7742 | 2,8,16 | 4,5...5,5 |  |
| D9 | OP177 | 7 | 4,5...5,5 |  |
| D9 | OP177 | 6 | 2,4...2,6 |  |

# Приложение Б (справочное)

# Характеристики переходных процессов прибора

Б.1  При включении и выключении прибор не имеет выбросов напряжения и тока сверх значений, установленных органами управления.

Б.2  Отклонение выходного напряжения (выброс) и время установления выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля не превышает:

при выходном напряжении  60 В – 2 В   и   30 мс соответственно,

при выходном напряжении  30 В – 3 В   и  100 мс соответственно.

Отклонение выходного напряжения (провал) и время установления выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки от нуля до 0,9 максимального значения не превышает  4 В  и  20 мс соответственно.

Б.3   Внутреннее сопротивление прибора в режиме стабилизации напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц не  более 1 Ом.

Типовая зависимость внутреннего сопротивления от частоты при амплитуде  модуляции тока нагрузки 0,05 Imax приведена в таблице  Б.1.

Таблица Б.1

| Частота модуляции, кГц | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 20,0 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,125 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Лист регистрации изменений

| Изм. | Стр. (лист) | Номер изве-щения | Под-пись | Дата | Изм. | Стр. (лист) | Номер изве-щения | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |