ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО ТОКА

Б5-79

Руководство по эксплуатации

Книга 1

ТНСК.418111.018РЭ

2008

Содержание

Страница

1  Нормативные ссылки	5

2  Определения, обозначения и сокращения	6

3  Требования безопасности	7

4  Описание прибора и принципа его работы	8

4.1  Назначение	8

4.2 Условия окружающей среды.	8

4.3  Состав прибора	10

4.4  Технические характеристики	11

4.5  Устройство и работа прибора	16

5  Подготовка прибора к работе.	23

6   Средства измерений,  инструмент  и принадлежности	33

7 Порядок работы	34

8 Поверка прибора	36

9 Техническое обслуживание.	44

10 Текущий ремонт	48

11  Хранение	51

12  Транспортирование	52

13 Тара и упаковка	53

14 Маркирование и пломбирование.	53

Приложение А. Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов	54

Приложение Б. Характеристики переходных процессов прибора............................56

ТНСК.418111.018 РЭ1. Перечни элементов, схемы электрические принципиальные, расположение элементов на плате помещены в книге 2.

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения  источника постоянного тока Б5-79 (далее прибор)  и содержит методику его поверки.

РЭ состоит из 2 книг:

Книга 1 ТНСК.418111.018 РЭ содержит технические характеристики, описание принципа действия прибора, описание электрической схемы и поиска неисправностей, указания по эксплуатации и техническому обслуживанию, методику поверки.

Книга 2 ТНСК.418111.018 РЭ1 содержит перечни элементов, схемы электрические принципиальные и расположение элементов на плате.

При проведении поверки прибора поверитель должен быть аттестован в соответствии с требованиями ПР50.2.012.

Пример записи  обозначения прибора при его заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен:

"Источник постоянного тока Б5-79 ТНСК.418111.018 ТУ".

В состав эксплуатационной документации входят руководство по эксплуатации в двух книгах (ТНСК.418111.018 РЭ,  ТНСК.418111.018 РЭ1) и формуляр ТНСК.418111.018 ФО.

Внешний вид прибора  приведен на рисунке 1.

Рисунок 1  -  Внешний вид источника постоянного тока Б5-79

# 1  Нормативные ссылки

В настоящем руководстве по эксплуатации использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19164-88	Источники питания для измерений. Общие технические требования и методы измерений.

ГОСТ Р 51350-99	Безопасность электрических контрольно-измеритель-ных приборов и лабораторного оборудование.

ПР50.2.006-94	ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений.

ПР50.2.012-94	ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений.

ГОСТ В 20.39.301-98

ГОСТ В 20.39.302-98

ГОСТ В 20.39.303-98

ГОСТ В 20.39.304-98

ГОСТ В 20.39.305-98

ГОСТ В 20.39.308-98

ГОСТ В 20.39.309-98

# 2  Определения, обозначения и сокращения

ДУ        -        дистанционное управление

РЭ 	  - 	руководство по эксплуатации

ШИМ   -        широтно-импульсная модуляция

ЭРЭ	  - 	электрорадиоэлементы

ЭМС    -	электромагнитная совместимость

# 3  Требования безопасности

3.1  По      требованиям     безопасности    прибор соответствует ГОСТ РВ 20.39.309 и ГОСТ Р 51350 категория монтажа II, степень загрязнения 2. Доступные токопроводящие части прибора защищены основной изоляцией и электрически соединены с зажимом защитного заземления.

3.2    При эксплуатации прибор должен быть заземлен. Защитное заземление прибора осуществляется через защитный проводник сетевого кабеля и заземляющий контакт  вилки сетевого шнура.

|  | ВНИМАНИЕ ! При нарушении или отсутствии защитного заземления прибор становится опасным. Эксплуатация незаземленного прибора запрещена. |
| --- | --- |

При использовании источника постоянного тока Б5-79 совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

3.3	Внутренняя регулировка и ремонт прибора должны производиться квалифицированным персоналом.

Замена вставок плавких прибора может производиться только при гарантированно отключенном сетевом напряжении.

Замена деталей должна производиться только при обесточенном приборе.

3.4	 Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением 300 В постоянного тока и 220 В переменного тока.

3.5      Выходные зажимы   подключения   нагрузки   имеют   постоянное        «плавающее» напряжения  60 В.

#### Подключение и отсоединение проводников к выходным клеммам

должно производится при выключенном приборе.

# 4  Описание прибора и принципа его работы

## 4.1  Назначение

Источник постоянного тока  Б5-79 ТНСК.418111.018  предназначен для  питания радиотехнических устройств постоянным напряжением или током при проведении разработки, регулировке, регламентных и ремонтных работ на образцах радиоэлектронной техники и для оснащения частей и подразделений технического обслуживания образцов ВВТ, арсеналов, баз, ремонтных предприятий, метрологических частей и подразделений Минобороны России.

4.1.1	Прибор удовлетворяет    требованиям  ГОСТ 19164, ГОСТ В 20.39.301 – ГОСТ В 20.39.305, ГОСТ В 20.39.309.

4.1.2  Нормальные, рабочие и предельные условия прибора приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации

| Условия экс-плуатации | Температу-ра, оC | Относительная влажность воздуха, % | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормальные | 205 | 6515 при температуре воздуха (205) оC | 1004 (75030) |
| Рабочие | от - 10 до + 55 | 95 при температуре 25 оC | 84 – 106 (630 - 795) |
| Предельные | от - 55 до + 65 | 98 при температуре 25 оC | - |
| Примечание - После пребывания прибора в предельных условиях эксплуатации он должен быть выдержан в нормальных или рабочих условиях эксплуатации не менее 4 ч. |  |  |  |

## 4.2 Условия окружающей среды.

4.2.1	Источник постоянного напряжения Б5-79 по условиям эксплуатации  прибор относится к  группе 1.3 ГОСТ В 20.39.304 климатического исполнения УХЛ с  пределом  рабочих  температур  окружающей  среды  от  минус 10 до плюс 55 °С без предъявления требований работы на ходу, синусоидальной вибрации 2g в диапазоне частот 1 – 200 Гц и ударов многократного действия с амплитудой ударного ускорения 15 g с длительностью действия 5-15 мс..

4.2.2	По стойкости к специальным воздействиям  прибор удовлетворяет тpебованиям группы IIи, Iэ по ГОСТ В 20.39.305 при использовании общей защиты. Допускается потеpя pаботоспособности в pезультате воздействия, не пpевышающая 15 мин.

4.2.3   Уровень индустриальных радиопомех, создаваемых прибором, не  превышают норм  ГОСТ 51522, класс Б.

4.2.4  Помехоустойчивость прибора должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51522, класс Б, критерии качества функционирования В.

## 4.3  Состав прибора

4.3.1	Состав комплекта поставки прибора соответствует приведенному в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Состав комплекта поставки

| Наименование, тип | Обозначение | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник постоянного тока Б5-79 | ТНСК. 418111.018 | 1 |  |
| Шнур питания | SCZ – 1R | 1 | MSL |
| ЗИП в составе: - перемычка - вставка плавкая ВП2Б-1В В 6,3 А 250 В | ТНСК.685521.051 | 2 2 | Установлены на прибор |
| Руководство по эксплуатации: |  |  |  |
| Книга 1 | ТНСК.418111.018 РЭ | 1 |  |
| Книга 2 | ТНСК.418111.018 РЭ1 | 1 | Поставляется по спец. заказу |
| Формуляр | ТНСК.418111.018ФО | 1 |  |
| Ящик укладочный | ТНСК.323365.057 | 1 |  |

## 4.4  Технические характеристики

Гарантированными считают технические характеристики, приводимые с допусками или предельными значениями. Значения величин без допусков являются справочными.

Технические характеристики переходных процессов прибора приведены в приложении Б.

4.4.1 Прибор  обеспечивает в режиме стабилизации напряжения установку  уровня выходного постоянного  напряжения  в диапазоне  от 1 В до 60 В при токе нагрузки от нуля до 10 А и максимальной мощности до 300 Вт.

4.4.2  Прибор обеспечивает в режиме стабилизации тока установку уровня выходного постоянного  тока в диапазоне  от 0,2 А до 10 А  при напряжении на нагрузке от нуля до 60 В и максимальной мощности до 300 Вт.

4.4.3 Прибор обеспечивает индикацию (измерение) уровня выходного напряжения. Погрешность индикации уровня выходного напряжения  в пределах         300 м В.

4.4.4  Прибор  обеспечивает индикацию (измерение) уровня выходного тока. Погрешность индикации уровня выходного тока  в пределах     100 мА,

4.4.5 Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при отклонении напряжения сети на 10 % в пределах                               (0,01% Uуст + 1 мВ),

где   Uуст – установленное выходное напряжение.

4.4.6  Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при изменении  тока нагрузки от 0.9 максимального значения до нуля в пределах   (0,02% Uуст+5 мВ).

4.4.7 Изменение выходного тока прибора в режиме стабилизации тока при  отклонении  напряжения  сети  на  10 %  в пределах    (0,02% Iуст + 2 мА),

где I уст – установленный ток нагрузки.

4.4.8  Изменение выходного  тока  прибора в режиме стабилизации тока при изменении  напряжения на  нагрузке от 0.9 максимального значения до нуля в пределах   (0,05% Iуст + 5 мА).

4.4.9 Пульсации  выходного напряжения прибора в режиме стабилизации напряжения не  более:

3 мВ среднеквадратического значения;

50 мВ амплитудного значения.

4.4.10 Пульсации  выходного тока прибора в режиме  стабилизации тока не  более 5мА среднеквадратического значения.

4.4.11  Изменение выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения при изменении температуры окружающей среды на 10 С  в пределах   50 мВ.

4.4.12  Изменение выходного тока прибора в режиме стабилизации тока при изменении температуры окружающей среды на 10 С  в пределах   50 мА.

4.4.13 Дополнительная погрешность индикации выходного напряжения и тока при изменении температуры окружающего воздуха на 10º С, а также от воздействия влажности не  превышает основную погрешность.

4.4.14  Нестабильность выходного  напряжения  прибора в режиме стабилизации напряжения  (дрейф) за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут в течении этих 8 часов в пределах   50 мВ.

4.4.15  Нестабильность выходного тока прибора в режиме стабилизации тока  (дрейф) за 8 часов непрерывной работы и за любые 10 минут в течении этих 8 часов в пределах   50 мА

4.4.16  Прибор  обеспечивает установку ограничения максимального уровня выходного напряжения в пределах от 3 В до 60 В. Погрешность установки уровня ограничения максимального выходного напряжения  в пределах                 500 м В.

4.4.17 Прибор  обеспечивает индикацию установленного уровня ограничения максимального выходного напряжения.

4.4.18  Прибор  обеспечивает в режимах холостого хода и стабилизации напряжения установку   уровня   ограничения выходного тока в диапазоне           от 0,2 А до 10 А. Погрешность установки уровня ограничения выходного тока в пределах  200 мА,

4.4.19 Прибор в режимах холостого хода и стабилизации напряжения обеспечивает индикацию установленного уровня ограничения выходного тока.

4.4.20  Прибор    имеет защиту от перегрузок относительно установленных уровней выходных напряжения и тока, коpотких замыканий на выходе в режиме стабилизации напряжения и обрывов нагрузки в режиме стабилизации тока. Защита  обеспечивается путем автоматического перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот.

4.4.21  Прибор имеет защиту от превышения мощности на выходе прибора свыше 300 Вт. Уровень срабатывания защиты  находится в пределах  от 300 Вт до 350 Вт. При срабатывании защиты выходные напряжение и/или ток могут не соответствовать установленным уровням.

4.4.22  Прибор  имеет световую индикацию режима работы:

- стабилизации напряжения;

- стабилизации тока;

- ограничения мощности.

4.4.23  Прибор  имеет световую индикацию измеряемого встроенным цифровым индикатором параметра:

- выходного напряжения;

- выходного тока;

- установленного уровня ограничения максимального напряжения;

- установленного значения ограничения тока.

4.4.24  Прибор имеет изолированный выход.

4.4.25  Прибор  допускает заземление любого полюса выходной цепи.

4.4.26  Прибор обеспечивает подключение нагрузки  по четырехпроводной  линии  при условии падения  напряжения  на  силовой  линии не более 0.5 В и длине силовой линии и линии обратной связи  не более 3 м.

4.4.27  Прибор допускает параллельное и последовательное соединение выходов двух однотипных приборов.

4.4.28   Прибор  обеспечивает установку выходного напряжения аналоговым напряжением с коэффициентом преобразования  (10 ± 0,1) В/В при длине сигнальной линии не более 1,5 м.

4.4.29 Прибор  обеспечивает установку выходного тока аналоговым напряжением с коэффициентом преобразования  (2 ± 0,02) А/В при длине сигнальной линии не более 1,5 м.

4.4.30 Электрическая прочность изоляции питающих и выходных цепей прибора  выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение :

- между сетевыми цепями и корпусом, между сетевыми цепями и выходными цепями прибора в нормальных условиях 1500 В и 900 В переменного тока (среднеквадратическое значение) в условиях повышенной влажности;

- между выходными цепями и корпусом в нормальных условиях 700 В и 420 В постоянного тока в условиях повышенной влажности.

4.4.31  Электрическое сопротивление изоляции между сетевыми цепями и корпусом прибора, между сетевыми и выходными цепями прибора, между выходными цепями и корпусом не менее:

в нормальных климатических условиях		- 20 МОм,

при повышенной температуре окружающей среды	- 5 МОм,

при повышенной влажности окружающей среды 	- 1 МОм.

4.4.32  Электрическое сопротивление между зажимом защитного заземления и корпусом прибора не более 0.1 Ом.

4.4.33  Прибор обеспечивает свои технические характеристики в пределах норм, установленных ТУ, по истечении времени установления рабочего режима, равного 5 мин.

4.4.34  Прибор допускает непрерывную работу в рабочих условиях в течение времени не менее 24 ч при сохранении своих технических характеристик в пределах норм, установленных ТУ.

4.4.35  Прибор должен обеспечивать свои параметры при питании  от сети переменного тока напряжением (220+22) В с частотой и  коэффициентом нелинейных искажений  по ГОСТ 13109.

4.4.36  Мощность, потребляемая прибором от сети питания, при номинальном напряжении сети не  превышает 500 ВА.

4.4.37  Средняя наработка на отказ прибора  не менее 50 000 ч.

4.4.38  Гамма-процентный ресурс прибора  не менее 10000 ч при       = 95%.

4.4.39  Гамма-процентный срок службы прибора прибора не менее 15 лет пpи     = 95%.

4.4.40  Гамма-процентный срок сохpаняемости прибора  не менее 10 лет для отапливаемых хранилищ и 5 лет для не отапливаемых хранилищ при                = 95 %.

4.4.41  Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора  не более 90 мин.

4.4.42  Вероятность отсутствия скрытых отказов прибора  за межповеpочный интервал 24 мес. при среднем коэффициенте использования 0.1 не менее 0.95.

4.4.43  Габаритные размеры в миллиметрах и масса прибора приведены в таблице 4.3

Таблица 4.3 – Габаритные размеры и масса прибора

| Без упаковки |  | В укладочной таре |  | В транспортной таре |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | кг | мм | кг | мм | кг |
| 240х128,5х313 | 6,0 | 367х266х317 | 14,5 | 495х438х360 | 22.5 |

4.5  Устройство и работа прибора

4.5.1 Принцип действия

Источник постоянного тока Б5-79 выполнен по схеме регулируемого ШИМ-преобразователя напряжения с бестрансформаторным входом и преобразованием на промежуточной частоте 50 кГц.

Напряжение сети выпрямляется и подается на преобразователь напряжения, охваченный обратными связями по току и напряжению с выхода прибора. Режим стабилизации напряжения или тока устанавливается в зависимости от соотношения сигналов усилителей обратной связи, поступающих на схему управления преобразователем, и положения органов управления прибором. Режим стабилизации, в котором находится прибор, индицируется свтодиодами. Регулирование выходного напряжения и тока осуществляется за счет изменения опорного напряжения усилителей обратной связи.  Таким образом преобразователь выполняет функцию силового регулирующего элемента.

Защита прибора от перегрузок и коротких замыканий осуществляется путем перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока и наоборот. Защита нагрузки от превышения максимально допустимого напряжения (защита от ошибки оператора) осуществляется путем установки величины ограничения напряжения дополнительным органом регулирования.

Встроенный цифровой индикатор осуществляет измерение выходного напряжения и тока, а также индикацию установленных значений ограничения напряжения и тока без изменения режима работы прибора. Измеряемый параметр индицируется светодиодами.

Структурная схема прибора приведена на рисунке 4.1 и включает в себя:

- блок питания;

- преобразователь;

- схема управления преобразователем;

- узел индикации и ручного управления выходом.

Блок питания имеет силовой выпрямитель со сглаживающим LC-фильтром, подключенный к напряжению сети  через сетевой помехоподавляю-щий фильтр, и блок служебных источников для питания схем управления и инди-

0-60 В

Выход

0-10 А

300 Вт

Узел

Схема

управления

ручного

индикации и

Преобразователь

I

Выходной

выпрямитель

УОС I

УОС U

I

50 кГц

=

преобразователя

управления

Рисунок 4.1. Структурная схема прибора.

I

I

+5 В

= 230 В

-5 В

+12 В

источники

Блок питания

тельные

Вспомога-

ДУ

ВЧ - фильтр

50 Гц

~ 220 В

Сеть

кации и питающихся, в свою очередь, от вспомогательного сетевого трансформатора.

Преобразователь содержит, в основном силовые элементы. Преобразователь выполнен по мостовой схеме, в диагональ которой включен трансформатор, служащий для получения заданного уровня выходного напряжения, а также для гальванической развязки выхода прибора от сети. В целях обеспечения безопасности эксплуатации трансформатор также. как и вспомогательный трансформатор, имеет между первичной и вторичной обмотками экран, выполненный из медной фольги и соединенный с зажимом защитного заземления. Выпрямитель, подключенный ко вторичной обмотке силового трансформатора, выполнен по двухполупериодной схеме и имеет двухзвенный LC-фильтр с использованием низкоимпедансных конденсаторов. С выхода фильтра напряжение подается на выходные клеммы прибора. Для обеспечения работы преобразователя при выходных токе и/или напряжении, близких к нулю, используется искусственная резистивная нагрузка с максимальной мощностью рассеяния 20 Вт.

Схема управления преобразователем содержит усилители обратной связи по напряжению и току; схемы формирования и регулирования опорных напряжений усилителей обратной связи, схему ограничения максимальной мощности прибора, схемы формирования аналоговых напряжений, пропорциональных  выходным напряжению и току, а также установленному уровню ограничения выходного напряжения и установленному уровню максимального тока, передаваемые на цифровой индикатор прибора; схему ШИМ- формирователя для управления силовыми транзисторами преобразователя через трансформатор управления,  испытательное напряжение между первичной и вторичными обмотками которого составляет 3 кВ. Органы ручного управления опорными напряжениями вынесены в узел индикации (на переднюю панель).

Узел индикации и ручного управления выходом содержит схему коммута-

ции и идентификации аналоговых сигналов, цифро-аналоговый преобразователь этих сигналов, цифровой индикатор, управляемый цифро-аналоговым преобразователем, а также светодиодные индикаторы режимов работы прибора и измеряемых цифровым индикатором параметров.

4.5.2  Описание конструкции прибора

Источник питания постоянного тока Б5-79, внешний вид которого показан на рисунке 4.2, выполнен в малогабаритном корпусе, предназначенном для настольно-переносных приборов. Внешние элементы конструкции представлены верхней и нижней крышками, обшивками, декоративной панелью, профильными планками, а также пластмассовыми деталями: накладками, упорами, ножками и ручкой-подставкой. Охлаждение прибора осуществляется естественным путем через вентиляционные отверстия в крышках прибора.

Несущей основой прибора является блок комбинированный, представляющий собой переднюю и заднюю панели, соединенные между собой боковыми стенками.

Схема внутренней компановки прибора приведена на рисунке 4.3. На задней панели прибора смонтированы: блок питания, сетевой разъем, сетевые вставки плавкие и разъем дистанционного управления. На экране со стороны задней панели расположен силовой преобразователь, со стороны передней панели – схема управления преобразователем. Узел индикации и органы ручного управления прибором размещены на передней панели прибора.

4.5.3 Описание схемы электрической принципиальной

Сетевое напряжение 220 В  50 Гц  через разъем Х1, помехоподавляющий фильтр ТНСК.687281.051 и тумблер включения прибора поступает на силовой выпрямитель с LC-фильтром  - VD1, С1, С2 узла печатного 687281.052 и подключенный к нему через разъем Х3 дроссель L1, а также через трансформатор Т1 на вспомогательный источник, выполненный на диодах VD2, VD4...VD9, конденсаторах С6...С8 и микросхемах D1 (+5 В), D2 (+12 В), D3 (-5 В), и служащий для питания цифрового индикатора и схемы управления преобразователем.

Рисунок  4.2   Внешний вид прибора и детали корпуса

Рисунок  4.3    Внутренняя компоновка прибора

Напряжение силового выпрямителя подается на преобразователь ТНСК.435111.051. Силовая часть преобразователя выполнена по мостовой схеме на транзисторах VT1...VT4, управление которыми осуществляется через трансформатор Т1. В диагональ транзисторного моста включен трансформатор ТЗ, питающий двухполупериодный выпрямитель  c двухзвенным LC-фильтром L1, C8..C10, L2, C14...C17. Для сглаживания ВЧ-пульсаций служит дроссель L3 и установленные на плате передней панели (ТНСК.687281.054) конденсаторы С7...С11. Трансформатор тока Т2 включен последовательно с первичной обмоткой ТЗ является датчиком тока для схемы защиты моста преобразователя от коротких замыканий, расположенной на плате управления ТНСК.468361.051 отключающий ШИМ-контроллер транзистором VT3 при превышении  сигналом тока допустимого уровня.

Схема управления преобразователем содержит три независимых канала управления: стабилизации напряжения организован на микросхемах D2, D4, D8, D9, стабилизации тока – микросхемы D5, D7, D10 и ограничения мощности – микросхема D3. Опорное напряжение для этих каналов задается диодом VD17 и регулируется расположенными на плате передней панели (ТНСК.687281.054) потенциометрами R8, R9, R10, являющимися органами ручного управления. Микросхемы D9, D10 являются усилителями тока для опорных напряжений каналов стабилизации напряжения и тока. Больший по величине сигнал указанных каналов через согласующий транзистор VT7 управляет ШИМ-контроллером D1, где аналоговый сигнал преобразуется в широтно-модулированную последовательность импульсов амплитудой 12 В и частотой    40 кГц. Частота и гарантируемая пауза между импульсами ШИМ-контроллера задается С10, R7. С 11 и 14 выводов D1 импульсы поступают на транзисторный мост VT1, VT2, VT4, VT5, на выход которого включен управляющий трансформатор Т1, расположенный на плате ТНСК.435111.051.

Аналоговые сигналы на цифровой индикатор снимаются с переменных резисторов R69 (измерение выходного тока), R79 (индикация максимально допустимого напряжения), R81 (индикация установленного тока) и R84 (измерение выходного напряжения.

Узел индикации и ручного управления выходом расположен на платах ТНСК.687281.054 – плата вольтметра и ТНСК.687281.053 – плата передней панели. Выбор измеряемого параметра осуществляется схемой, состоящей из RS-триггера (микросхемы D1.1 и D1.2), счетчика (микросхемы D3.1 и D3.2) и сдвоенного аналогового коммутатора 14 (микросхема D4). Одна половина коммутатора подключает измеряемый параметр к измерителю (микросхема D5), вторая половина коммутатора управляет индикацией вида измеряемого параметра.

RS-триггер устраняет дребезг контактов кнопки выбора измеряемого параметра, а счетчик обеспечивает последовательный перебор измеряемых параметров. Микросхемы D2.1…D2.4 служат для усиления выходного тока коммутатора до величины, достаточной для работы светодиодов VD1…VD4, индицирующих измеряемый параметр. Микросхемы D1.3, D1.4, D2.5, D2.6 управляют переключением положения запятой при измерении тока и напряжения. Измеритель D5 выполнен на стандартном АЦП интегрирующего типа со встроенным дешифратором и усилителем индикации. Для повышения температурной стабильности измерений используется внешний источник опорного напряжения. Нулевое значение и масштаб АЦП можно подстроить с помощью резисторов R15 и R8 соответственно. С помощью переменных резисторов R8…R10 (ТНСК.687281.053) устанавливают выходное напряжение, выходной ток и максимально возможное выходное напряжение. Светодиоды VD5 …VD7, индицируют, в каком режиме работает прибор – стабилизации напряжения, стабилизации тока или ограничение мощности.

# 5  Подготовка прибора к работе.

5.1 Эксплуатационные ограничения.

5.1.1    Расположение прибора на рабочем месте должно обеспечивать свободный доступ к выключателю сетевого питания.

5.1.2	Подключать кабели и соединительные провода к разъемам и        клеммам, расположенным на передней и задней панелях прибора,   следует только в обесточенном состоянии.

ВНИМАНИЕ !	Клеммы подключения нагрузки к прибору имеют доступные контакты, которые могут находится под опасным напряжением.

5.2 Распаковывание и повторное упаковывание.

5.2.1	 Схема упаковки приведена на рисунке 5.1. Основные, дополнительные и информационные надписи нанесены на транспортном ящике.

5.2.2  Распаковывание блока необходимо проводить следующим образом:
распломбировать транспортную упаковку;

вскрыть транспортный ящик;

вынуть упаковочный лист;

извлечь укладочный ящик в полиэтиленовом чехле из транспортного ящика;

снять полиэтиленовый чехол с укладочного ящика; распломбировать

укладочный ящик;

вскрыть укладочный ящик и извлечь прибор;

вскрыть перегородку крышки укладочного ящика и извлечь запасное имущество и эксплуатационную документацию.

5.2.3 Произвести внешний осмотр. При внешнем осмотре прибора необходимо проверить:

сохранность пломб;

комплектность в соответствии с  разделом 4.2;

отсутствие видимых механических повреждений;

наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, наличие плавких вставок и т.п.;

чистоту разъемов;
состояние сетевого кабеля и устройств подключения.

5.2.4   Для упаковывания при транспортировании используются:  укладочный ящик, амортизаторы и транспортный ящик.

5.2.2.5   Упаковывание перед транспортированием необходимо проводить следующим образом:

- поместить прибор  в укладочный ящик;

- Ящик транспортный.

- ЗИП.

- Блок питания.

4, 9. Полиэтиленовый пакет.

5.   Эксплуатационная документация.

6, 8. Амортизаторы.

7.   Ящик укладочный.

10.  Силикагель технический ШСМГ.

11.   Бумага водонепроницаемая.

Рисунок 5.1 Схема упаковки прибора

- упаковать эксплуатационную документацию, запасное имущество в полиэтиленовые пакеты или в оберточную бумагу и уложить в крышку укладочного ящика;

- закрепить на укладочном ящике селикагель технический;

- опломбировать укладочный ящик;

- поместить его в полиэтиленовый чехол, последний шов чехла заклеить липкой лентой;

- поместить укладочный ящик в чехле в транспортный ящик, стенки которого выложены водонепроницаемой бумагой;

- заполнить свободное пространство между стенками транспортного ящика и укладочного ящика амортизаторами;

- поместить упаковочный лист под водонепроницаемую бумагу;

- закрыть верхнюю крышку;

- обить транспортный ящик стальной лентой;

- опломбировать транспортную упаковку.

5.2.2.6 Основные, дополнительные и информационные надписи выполнить на транспортном ящике.

5.3 Порядок установки.

5.3.1 Перед началом работы следует внимательно изучить настоящее РЭ, назначение разъемов и органов управления.

5.3.2 Произвести внешний  осмотр прибора, при этом проверьте:

сохранность пломб;

отсутствие видимых механических повреждений;

чистоту внешних поверхностей прибора, разъемов и клемм;

комплектность.

5.3.3  После длительного хранения проведите поверку прибора метрологической службой согласно раздела 8.

Если транспортирование или хранение прибора проводилось в условиях, отличающихся от рабочих, то перед подключением его необходимо выдержать в рабочих условиях не менее 4 часов.

5.3.4   Разместите прибор на рабочем месте согласно указаниям настоящего РЭ, обеспечив удобство работы и условия естественной вентиляции. Вентиляционные отверстия на корпусе не должны закрываться посторонними предметами.

    - Перед началом работы  занесите в формуляр дату ввода прибора в эксплуатацию.

5.4   Подготовка к работе.

5.4.1     Меры безопасности при работе с прибором напряжения.

При работе с прибором должны быть соблюдены меры безопасности, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ.

Контакты выходного разъема прибора являются доступными для прикосновения. Подключение и отсоединение проводников соединения выхода прибора с нагрузкой должно производиться при отключенном приборе.

5.4.2  Органы управления, индикации и подключения

5.4.2.1  Органы управления, индикации, клеммы и разъемы подсоединения размещены на передней и задней панелях прибора (рисунок 5.2), их назначение и исходное положение приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1- Органы управления, индикации и подключения

| Номер позиции | Маркировка | Назначение | Исходное положение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Передняя панель |  |  |  |
| 1 | Индикация | Кнопка выбора параметра, индицируемого цифровым индикатором |  |
| 2 | Iогр | Индикатор – индикация установленного максимального значения тока цифровым индикатором |  |
| 3 | Uогр | Индикатор – индикация установленного максимального значения напряжения цифровым индикатором |  |
| 4 | Iвых | Индикатор – индикация значения выходного тока цифровым индикатором |  |
| 5 | Uвых | Индикатор – индикация значения выходного напряжения цифровым индикатором |  |
| 6 |  | Цифровой индикатор – выходных или установленных значений напряжения или тока |  |
| 7 | I | Индикатор – индикация режима стабилизации тока |  |
| 8 | U | Индикатор – индикация режима стабилизации напряжения |  |
| 9 | Р | Индикатор- индикация мощности ограничения |  |
| 10 | + ОС | Клемма подключения положительного проводника обратной связи при подключении нагрузки по четырехпроводной линии |  |
| 11 | - ОС | Клемма подключения отрицательного проводника обратной связи при подключении нагрузки по четырехпроводной линии |  |

Рисунок 5.2   Расположение органов управления, индикации

и подключения  на передней и задней панелях.

Продолжение таблицы 5.1

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | СЕТЬ | Тумблер – включение прибора | Нижнее “о” |  |
| 13 |  | Umax | Потенциометр – установка максимального значения регулировки напряжения | Крайнее правое |  |
| 14 |  | U | Ручка – установка величины выходного напряжения | Крайнее левое |  |
| 15 |  | I | Ручка – установка величины выходного тока | Крайнее левое |  |
| 16 |  | + | Выходная клемма положительной полярности |  |  |
| 17 |  |  | Клемма корпуса прибора |  |  |
| 18 |  | - | Выходная клемма отрицательной полярности |  |  |
| Задняя панель |  |  |  |  |  |
| 19 | 220 В 50 Гц 500 ВА |  | Разъем подключения сетевого шнура |  |  |
| 20 | F 6,3 A |  | Держатели вставок плавких |  |  |
| 21 | ДУ |  | Разъем подключения кабеля дистанционного управления |  |  |

5.4.2.2  Органы установки выходных напряжения и тока (ручки «U» и «I») являются двухоборотными. Для точной установки выходного напряжения или тока вращением ручек «U» или «I» соответственно устанавливается грубо ближайшее большее или меньшее значение. Затем плавным обратным вращением указанных органов управления устанавливается желаемое значение выходных величин.

Потенциометр «Umax» (однооборотный) устанавливает величину ограничения максимального напряжения прибора, т.е. значение напряжения меньшее 60 В, выше которого невозможно установить напряжение  на выходных клеммах ручкой «U».

5.4.2.3  Встроенный цифровой индикатор

Встроенный цифровой индикатор имеет следующие режимы работы:

- измерение выходного напряжения, при этом светится индикатор  (светодиод) «Uвых» в зоне «ИНДИКАЦИЯ» (рисунок 5.2);

- измерение выходного тока, при этом светится индикатор (светодиод) «Iвых» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»;

- индикация установленной величины ограничения напряжения, устанавливаемой потенциометром «Umax», при этом светится индикатор (светодиод) «Uогр» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»;

- индикация установленной величины ограничения , устанавливаемой ручкой «I», при этом светится индикатор (светодиод) «Iогр» в зоне «ИНДИКАЦИЯ»

Выбор режима цифрового индикатора производится последовательным нажатием кнопки 1 «ИНДИКАЦИЯ».

5.4.2.4  Подключение нагрузки к  прибору

Подключение нагрузки к прибору возможно по четырехпроводной или двухпроводной линии. В первом случае технические характеристики прибора гарантируются на входных зажимах нагрузки, во втором – на  выходных клеммах прибора.

Подключение нагрузки по четырехпроводной линии производится кабелем, предпочтительная схема которого схема которого изображена на                   рисунке 5.3.

Кабель подключения нагрузки должен быть выполнен следующим образом:

-  провода «плюс» и «минус»  силовой линии должны быть выполнены проводом  длиной не более 3 м,   сечением из расчета не менее 10 А/мм², обеспечивающим падение напряжение на линии не более 0,5 В , перевиты между собой и, желательно, помещены в экранирующую оплетку;

- провода «+О.С.» и «-О.С.» линии обратной связи должны быть выполнены проводом сечения не менее 0.35 кв.мм, перевиты между собой и, желательно, помещены в экранирующую оплетку;

-   экранирующие оплетки силовой линии и линии обратной связи должны быть соединены с корпусной клеммой прибора.

В месте подсоединения кабеля к нагрузке должен быть подключен конденсатор емкостью не менее 100 мкФ с рабочим напряжением не менее 100 В.

«+»

«+ос.»

«- »

«-ос»

Выходные клеммы

Нагрузка

« - »

« + »

Рисунок 5.3 Схема  подключения нагрузки по четырехпроводной линии

При подключении нагрузки по двухпроводной линии выходные клеммы прибора «+» и «+ОС», а также «-» и «-ОС» должны быть замкнуты между собой штатными перемычками. Нагрузка подключается предпочтительно к клеммам «+» и «-», однако при подключении одновременно нескольких нагрузок допускается использование для этих целей клемм «+ОС» и «-ОС».

# 6   Средства измерений,  инструмент  и принадлежности

6.1   Средства измерений,  инструмент  и принадлежности, которые необходимы для выполнения всех работ с прибором при эксплуатации (поверке прибора; регулировке, ремонте, техническом обслуживании прибора)  приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Приборы, оборудование, принадлежности

| Наименование | Назначение | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Вольтметр В7-54 | Проверка характеристик | δ=0.03% |
| Катушка сопротивления измерительная Р-310 0.01 Ом | Проверка характеристик | 0.01 % |
| Мегаомметр М4100/3 | Проверка характеристик | U = 500В, 500МОм |
| Милливольтметр В3-57 | Проверка характеристик | δ= 4% |
| Осциллограф С1-125 | Проверка характеристик, текущий ремонт | δ= 4% |
| Реостат – 2 шт | Проверка характеристик | 19 Ом, 5 А |
| Отвертка | Сборка, разборка прибора |  |
| Примечания 1 Вместо указанных в таблице средств измерений разрешается применять другие измерительные приборы, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью 2 Средства измерений, используемые для поверки, должны быть поверены в соответствии с ПР50.2.006 |  |  |

# 7 Порядок работы

7.1 Меры безопасности при работе с прибором

7.1.1 Во избежание возникновения опасности поражения электрическим током и повреждения составных частей прибора недопустимо:

- отключать или подключать кабели к разъемам, расположенных    на передней и задней панелях во включенном  состоянии прибора;

- производить смену плавких вставок и вскрытие прибора при неотсоединенном от сети сетевом шнуре.

7.2 Порядок проведения измерений.

7.2.1  Проверьте установку органов управления в исходное состояние и наличие перемычек, замыкающих друг с другом клеммы «+» и «+ОС»,  «-» и «-ОС».

7.2.2  Включите прибор в сеть, прогрейте в течении 5 мин и опробуйте прибор по следующим признакам.

При включении прибора должен засветиться цифровой индикатор, установите его в режим измерения выходного напряжения (пункт 5.4.2.3). Установите ручку «I» в крайнее правое положение и плавно вращая ручку «U» вправо, убедитесь что выходное напряжение регулируется от нуля до 60 В, а в зоне «СТАБИЛИЗАЦИЯ» светится индикатор «U».

Органы управления возвратите в исходное положение. Замкните между собой клеммы «+» и   «-», цифровой индикатор переведите в режим измерения выходного тока. Ручку «U» слегка поверните вправо (на угол ≈45°). Плавно вращая ручку «I» вправо, по цифровому индикатору убедиться, что ток регулируется от нуля до 10 А, а в зоне «СТАБИЛИЗАЦИЯ» светится индикатор «I».

Ручку «U» возвратите в исходное положение, клеммы «+» и   «-» разомкните. Цифровой индикатор переведите в режим индикации максимального напряжения «Uогр». Потенциометром «Umax» установите желаемый уровень ограничения напряжения. Цифровой индикатор переведите в режим измерения выходного напряжения. Плавно вращая ручку «U» вправо, убедитесь что выходное напряжение регулируется от нуля до установленного уровня ограничения максимального напряжения и не превышает его.

7.2.3  Прибор обеспечивает работу в следующих режимах:

режим стабилизации напряжения;

режим стабилизации тока.

Прибор также имеет режим ограничения мощности, обеспечивающий защиту прибора от перегрузки.

7.2.3.1 Прибор работает в режиме стабилизации напряжения, если

Rн > Uуст / Iуст

где     Rн        -  сопротивление нагрузки;

Uуст     - установленное значение напряжения;

Iуст      - установленное значение  тока

Для работы прибора в режиме стабилизации напряжения установите органы управления в исходное положение.

Переведите цифровой индикатор в режим установки тока и ручкой «I» установите желаемое значение ограничения тока. Если в этом необходимости нет, то ручку «I» установите в крайнее правое положение.

При необходимости защиты нагрузки от случайного превышения напряжения по ошибке оператора переведите цифровой индикатор в режим индикации «Uогр»  и потенциометром «Umax» установите желаемое значение ограничения напряжения. Цифровой индикатор переведите в режим индикации «Uвых».

Ручкой «U» установите рабочее выходное напряжение.

7.2.3.2  Прибор работает в режиме стабилизации тока нагрузки, если

Rн < Uуст / Iуст

Для работы прибора в режиме стабилизации тока установите органы управления в исходное положение. Переведите цифровой индикатор в режим индикации «Uогр»  и потенциометром «Umax» установите желаемое значение ограничения напряжения. Ручку «U» установите в крайнее правое положение. Переведите цифровой индикатор в режим измерения выходного тока «Iвых» и ручкой «I» установите требуемое значение выходного тока.

7.2.3.3  Прибор переходит в режим ограничения мощности, если в режиме стабилизации напряжения

Uуст • Iн > (300 – 320) Вт

где Uуст – установленное значение выходного напряжения;

Iн     - ток нагрузки, рассчитываемый как Uуст/Rн,  где Rн  -    сопротивление, подключенное к выходу прибора

или если в режиме стабилизации тока

Iуст • Uн > (300 – 320) Вт

|  | где Iуст – установленное значение тока; Uн - напряжение, рассчитанное как I уст • Rн, где Rн - сопротивление, подключенное к выходу прибора |
| --- | --- |

При этом, если прибор до перегрузки находился в режиме стабилизации напряжения, выходное напряжение становится ниже установленного значения, а если находился в режиме стабилизации тока, выходной ток уменьшается по сравнению с установленным значением.

# 8 Поверка прибора

8.1 Общие положения.

8.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки источника постоянного тока Б5-79.

8.1.2 Порядок организации и проведения поверки должны соответствовать  установленному в ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

8.1.3  Межповерочный интервал - 2 года.

8.1.4  Рекомендуемая норма времени на проведение поверки 60 мин.

8.2  Операции  поверки.

8.2.1  При проведении поверки прибора должны быть выполнены операции и применены средства поверки, вспомогательное оборудование, перечисленные в таблицах 8.1 и 8.2.

Таблица 8.1 - Операции  поверки

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | 8.8.1 |
| 2 Опробование | 8.8.2 |
| 2.1 Измерение электрического сопротивления изоляции | 8.8.2.1 |
| 2.2 Проверка функционирования | 8.8.2.2 |
| 3 Определение метрологических характеристик | 8.8.3 |
| 3.1 Проверка диапазона установки выходного напряжения | 8.8.3.1 |
| 3.2 Проверка погрешности измерения выходного напряжения | 8.8.3.2 |
| 3.3 Проверка диапазона установки выходного тока | 8.8.3.3 |
| 3.4 Проверка погрешности измерения выходного тока | 8.8.3.3 |
| 3.5 Проверка пульсаций выходного напряжения | 8.8.3.4 |
| 3.6 Проверка пульсаций выходного тока | 8.8.3.5 |
| 3.7 Проверка защиты от превышения мощности | 8.8.3.6 |

8.3 Организация рабочего места

8.3.1 Для проведения поверки должно быть организовано рабочее место, оснащенное средствами поверки (СП) и вспомогательным оборудованием (ВО) в соответствии с таблицей 8.2.

Таблица 8.2 - Средства поверки

| Наименование средства поверки и всмпомогательного оборудования | Пределы измерения | Рекомендуемое средство поверки | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Средства поверки |  |  |  |
| 1.1 Мегаомметр | 500МОм | М4100/3 | 8.8.2.1 |
| 1.2 Вольтметр | 1000 В, погрешность ≤ 0,05% | В7-54 | 8.8.3.1 - 8.8.3.3 |
| 1.3 Катушка сопротивления измерительная | 0,01 Ом, погрешность ≤ 0,1% | Р-310 | 8.8.3.2, 8.8.3.3 |
| 1.4 Милливольтметр | 100 мВ | В3-57 | 8.8.3.4, 8.8.3.5 |
| 1.5 Осциллограф | 1000 мВ | С1-125 | 8.8.3.4 |
| 2 Вспомогательное оборудование |  |  |  |
| 2.1 Реостат – 2 шт. | 19 Ом, 5 А | РСП | 8.8.3.2 - 8.8.3.6 |

Примечание.

- При проведении поверки могут использоваться другие СИ, обеспечивающие измерение контролируемых параметров с требуемой точностью.

- Все СИ, используемые при поверке, должны быть узаконены в установленном порядке, соответствовать действующим ограничительным перечням и быть поверены в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

- Вспомогательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с его эксплуатационной документацией в порядке, установленном на предприятии, метрологическая служба которого осуществляет поверку.

8.3.2   На рабочем месте должен быть комплект документации, включающий настоящее руководство по эксплуатации.

8.4 Требования к квалификации поверителей.

Поверитель, непосредственно осуществляющий поверку, должен быть аттестован на право проведения поверки средств измерений в соответствии с требованиями ПР 50.2.012 и иметь допуск к работе с напряжением до 1000 В.

8.5  Требования безопасности при поверке.

8.5.1  Перед началом работы должны быть выполнены указания по безопасности, изложенные в разделе «Требования безопасности» настоящего РЭ

8.5.2  Любой разрыв защитного проводника внутри или вне прибора или отсоединение зажима защитного заземления может сделать прибор опасным. Любое отсоединение заземления запрещено.

При использовании прибора совместно с другими приборами необходимо заземлить все приборы.

Подключение нагрузки должно выполняться в соответствии с разделом "Подключение нагрузки к прибору". Все подключения средств измерения и вспомогательной аппаратуры должны производиться при отключенном выходе прибора.

8.6  Условия поверки

8.6.1   При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды, ˚С			205

относительная влажность воздуха, %			50-80

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)		84-106 (630-795)

Поверка прибора может быть проведена в условиях, реально существующих в цехе или лаборатории, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации прибора, СИ и вспомогательного оборудования.

8.7 Подготовка к поверке

8.7.1  Подготовка прибора к поверке осуществляется в соответствии с разделом «Подготовка прибора к работе» настоящего РЭ.

8.8  Проведение поверки

8.8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие прибора следующим требованиям:

-комплектность прибора должна соответствовать таблице 4.2;

-пломбы должны быть неповрежденными;

-внешние разъемы подсоединения не должны иметь загрязнений и повреждений.

Приборы, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

8.8.2 Опробование

8.8.2.1 Проверку электрического сопротивления изоляции между питающими, выходными цепями и корпусом  прибора (п.4.4.31) проводят с помощью мегаомметра  с выходным напряжением 500 В. Мегаомметр включают между корпусом прибора и замкнутыми цепями питания; между корпусом прибора и замкнутыми выходными цепями, а также между замкнутыми входными и замкнутыми выходными цепями прибора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если сопротивление изоляции не менее 20 МОм

8.8.2.2  Проверку функционирования прибора проводят путем проверки его в  соответствии с разделом "Порядок работы" п.7.2.2 настоящего РЭ.  При отрицательном  результате проверки  прибор необходимо отправить в ремонт.

8.8.3  Определение метрологических характеристик.

8.8.3.1  Проверку  диапазона  установки уровня выходного напряжения (п.4.4.1) проводят с помощью вольтметра В7-54 следующим образом.

Подключают к выходу прибора вольтметр В7-54.

Включают прибор в сеть и прогревают его в течении 5 мин. В зоне «Стабилизация» на передней панели прибора должен светиться индикатор (светодиод)  «U».

Ручку  «I» устанавливают в крайнее правое, а ручку  «U» - в крайне левое положение, вольтметром  В7-54 измеряют величину выходного напряжения. Ручку  «U» устанавливают в крайне правое положение и вновь проводят измерение.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе всех измерений светится индикатор «U» в зоне «Стабилизация», выходное напряжение при крайне правом положении ручки «U» не менее 60 В, при крайне левом положении ручки «U» находится в пределах 0 – 300 мВ.

8.8.3.2  Проверку погрешности измерения выходного напряжения встроенным индикатором (п.4.4.3) проводят с помощью вольтметра В7-54 следующим образом.

Включают прибор в сеть в режиме холостого хода.

Встроенный цифровой индикатор устанавливают на измерение выходного напряжения, должен светится индикатор (светодиод)  «Uвых» в зоне «Индикация» Ручкой  «U» устанавливают на выходе прибора напряжение 3 В по вольтметру В7-54. Считывают показания встроенного цифрового индикатора. Ручкой  «U» устанавливают на выходе прибора напряжение 60 В по вольтметру В7-54 и повторяют измерения.

Основную погрешность индикации выходного напряжения определяют как разность показаний вольтметра В7-54 и встроенного цифрового индикатора

Результаты проверки считают удовлетворительными, если при измерении выходного напряжения встроенным индикатором светится индикатор «Uвых» в зоне «Индикация», а погрешности измерения входных напряжений не превышают приведённых в п.4.4.3.

8.8.3.3   Проверку  диапазона  установки и  погрешности измерения  выходного тока (пп.4.4.2,  4.4.4) проводят с помощью вольтметра В7-54 и катушки электрического  сопротивления измерительной Р310  0.01 Ом следующим образом.

Подключают к выходу прибора катушку сопротивления в соответствии с рисунком 8.1 и разделом «Подключение нагрузки к прибору».

Рисунок 8.1 Схема проверки диапазона установки тока и погрешности измерения тока

«+»

«+ОС »

«– »

«–ОС»

Выходные клеммы

К вольтметру

I1

I2

U1

U2

Р310

Органы управления прибора – ручки  «U» и «I» и потенциометр «Umax» устанавливают в крайнее правое положение. Включают прибор в сеть и прогревают его в течении 5 мин. В зоне «Стабилизация» должен загореться индикатор (светодиод) «I».

Встроенный цифровой индикатор устанавливают на измерение выходного тока - должен светится индикатор (светодиод)  «Iвых» в зоне «Индикация». Вольтметром  В7-54 измеряют величину напряжения на измерительной катушке R310. Величину выходного тока определяют как отношение измеренного напряжения к сопротивлению измерительной катушки. Ручку  «I» устанавливают в крайне левое положение и вновь проводят измерение.

Ручкой  «I» устанавливают последовательно на выходе прибора ток    0,2 А и  10 А, измеряя напряжение вольтметром В7-54 на катушке R310. Считывают показания встроенного индикатора прибора. Основную погрешность индикации выходного тока определяют как разность значений тока, измеренного с помощью вольтметра В7-54, и показаний встроенного индикатора.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если в процессе всех измерений светится индикатор «I» в зоне «Стабилизация», при измерении выходного тока встроенным индикатором светится индикатор «Iвых» в зоне «Индикация», выходной ток при крайне правом положении ручки «I» не менее 10 А, при крайне левом положении ручки «I» находится в пределах (0 – 50) мА,  основная погрешность индикации выходного тока не превышает указанную в п.4.4.4

8.8.3.4   Проверку  пульсаций  выходного  напряжения  в режиме стабилизации напряжения (п.4.4.9)  осуществляют милливольтметром В3-57 при измерении среднеквадратичного значения пульсаций  и осциллографом С1-125 при измерении  амплитудного значения пульсаций на выходных клеммах прибора. Амплитудное значение пульсаций определяют как 0,5 величины пульсации, измеренной от пика до пика.

К выходным клеммам прибора в соответствии с разделом «Подключение нагрузки к прибору»  подключают по двухпроводной линии два реостата  19 Ом  5 А, соединенных параллельно. Ручку «U» устанавливают в крайнее левое положение, ручку «I» и потенциометр «Umax» – в крайнее правое. Реостаты устанавливают в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.

Включают прибор и ручкой «U» по встроенному цифровому индикатору устанавливают напряжение 30 В. Изменяя сопротивление реостатов, устанавливают выходной ток 9 А и производят измерение пульсаций выходного напряжения.

Результаты испытаний  считают  удовлетворительными, если пульсации выходного напряжения прибора соответствуют требованиям п.4.4.9.

8.8.3.5    Проверку пульсаций выходного тока в режиме стабилизации тока (п.4.4.10) осуществляют милливольтметром В3-57, измеряя напряжение на измерительной катушке Р310, подключенной к выходу прибора последовательно с двумя реостатами 19 Ом  5 А, соединенными параллельно.

Органы управления прибора – ручку  «U»  и потенциометр «Umax» устанавливают в крайнее правое положение. Реостаты устанавливают в положение, соответствующее минимальному сопротивлению.

Включают прибор и ручкой «I» устанавливают выходной ток  10 А.       Изменяя сопротивления реостатов, устанавливают напряжение на выходе прибора напряжение 27 В. Проводят измерение пульсаций выходного тока.

Результаты испытаний  считают  удовлетворительными, если пульсации выходного тока не превышают 5 мА.

8.8.3.6   Проверку защиты от превышения мощности на выходе прибора (п.4.4.21) производят следующим образом.

К выходным клеммам прибора в соответствии с разделом «Подключение нагрузки к прибору»  подключают по двухпроводной линии два реостата 19 Ом  5 А, соединенных параллельно. Ручку «U» устанавливают в крайнее левое положение, ручку «I» и потенциометр «Umax» – в крайнее правое. Реостаты устанавливают в положение, соответствующее максимальному сопротивлению.

Включают прибор и ручкой «U» по встроенному цифровому индикатору устанавливают напряжение 30 В.  Изменяя сопротивление реостатов, устанавливают выходной ток 9 А

Затем плавно, вращая ручку  «U» вправо, увеличивают выходное напряжения до срабатывания защиты от превышения мощности,  должен засветиться индикатор (светодиод) «Р» в зоне «Стабилизация» – режим ограничения мощности. Встроенным индикатором измеряют выходные напряжения и ток.

Результаты испытаний  считают  удовлетворительными,  если в процессе испытаний при увеличении напряжения прибор переходит в режим ограничения мощности, светится индикатор (светодиод)  «Р», а произведение измеренных значений тока и напряжения находится в пределах     (300…350) Вт.

8.9  Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки оформляют в порядке, установленном в метрологической службе, осуществляющей поверку в соответствии с ПР50.2.006.

Приборы, не прошедшие поверку (имеющие отрицательные результаты поверки) признаются непригодными к эксплуатации. Свидетельство о поверке аннулируют или гасят клеймо, или вносят запись в формуляр. После проведения ремонта проводят повторную поверку.

# 9 Техническое обслуживание.

9.1 При проведении работ по уходу за прибором  необходимо соблюдать меры безопасности, приведенные в разделе 3.

9.2  Виды контроля технического состояния и технического обслуживания прибора, а также периодичность и объем работ, выполняемых в процессе их проведения, определяются настоящим руководством.

9.3 Основным видом контроля технического состояния прибора является: контрольный осмотр (КО) составных частей прибора в процессе эксплуатации.

9.4 Контрольный осмотр проводится лицом, эксплуатирующим прибор, ежедневно при использовании и ежемесячно, если прибор не используется по назначению и находится на хранении. Контрольный осмотр включает:

внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, передней и задней панелей, целостности пломб, надежности крепления органов подключения, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий,  состояния контактных поверхностей входных и выходных соединителей.

9.5  Техническое обслуживание включает следующие виды:

-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

-техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

-техническое обслуживание № 2 (ТО-2);

-техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

-техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией 
(ТО-2хПК).

9.6 Ежедневное техническое обслуживание проводится при подготовке прибора к использованию по назначению, совмещается с КО и включает:

а) устранение выявленных при КО недостатков;

б) удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без  вскрытия его составных частей. Если прибор не используется по назначению, то ТО проводится не реже одного раза в месяц в объеме ЕТО.

9.7  Техническое обслуживание № 1 проводится только при постановке прибора на кратковременное хранение.

Техническое обслуживание № 1 выполняется в объеме ЕТО и дополнительно включает:

а) восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;

б) проверку состояния и комплектности ЗИП;

в) проверку правильности ведения эксплуатационной документации;

г) устранение выявленных недостатков.

Техническое обслуживание № 1 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, без  вскрытия его составных частей.

Техническое обслуживание № 2 проводится с периодичностью поверки прибора  и совмещается с ней, а также при постановке на длительное (более двух лет) хранение и включает:

а) операции ТО-1;

б) периодическую поверку;

в) консервацию прибора   (выполняется при постановке прибора  на длительное хранение).

Техническое обслуживание № 2 проводится лицом, эксплуатирующим прибор, за исключением пункта «б», который выполняется силами и средствами метрологических служб.

9.8	  Результаты проведения ТО-1, ТО-2 заносятся в формуляр прибора с указанием даты проведения и подписываются лицом, проводившим техническое обслуживание.

9.9  Прибор, находящийся на кратковременном и длительном хранении, подвергается периодическому техническому обслуживанию.

Техническое обслуживание находящегося на кратковременном хранении прибора проводится в объеме ЕТО один раз в 6 месяцев.

При длительном хранении прибора проводится ТО-1х и ТО-2х ПК.

Техническое обслуживание № 1 при хранении проводится один раз в год лицом, ответственным за хранение прибора, и включает:

а) проверку наличия составных частей прибора;

б) внешний осмотр состояния упаковки;

в) проверку состояния учета и условий хранения;

г) проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

Техническое обслуживание № 2 при хранении с переконсервацией проводится лицом, ответственным за хранение прибора, один раз в пять лет. Либо в сроки, назначенные по результатам ТО-1х, и включает:

а)   операции ТО-1х;

б)   расконсервацию  прибора;

в) поверку прибора в соответствии с разделом 8 настоящего руководства;

г)   консервацию  прибора;

д)  проверку состояния эксплуатационной документации.

Поверка прибора при ТО-2х ПК проводится силами и средствами метрологических служб.

Результаты проведения ТО-1х и ТО-2х ПК заносятся в формуляр прибора с указанием даты проведения и подписываются лицом, ответственным за хранение.

9.10 Распаковывание и повторное упаковывание  прибора  производится в соответствии с п.5.2 настоящего руководства.

# 10 Текущий ремонт

10.1 Общие указания

10.1.1	Ремонт  прибора осуществляется изготовителем или организациями, имеющими соответствующие лицензии.

10.1.2	Ремонт прибора может осуществлять персонал, имеющий допуск к работе с напряжением до 1000 В и опыт регулировки и ремонта источников питания импульсного типа.

10.1.3  После проведения ремонта  прибор  должен пройти поверку  в соответствии с разделом 8 настоящего руководства по эксплуатации.

10.2 Меры безопасности при ремонте

10.2.1	Перед проведением ремонта следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации, изучив схему прибора и расположение элементов на платах.

10.2.2	Все подключения измерительных приборов и проверки исправности элементов следует проводить при отключенном от питающего напряжения прибора.

ВНИМАНИЕ при работе с открытым блоком питания!

Внутри прибора имеются цепи с опасным напряжением  до 300 В постоянного тока и 250 В переменного тока.

10.2.3 Для защиты от статического электричества необходимо применять заземляющий браслет с сопротивлением в цепи заземления 1МОм.

При пайке элементов следует применять теплоотводящие приспособления. Выводы элементов изгибать в соответствии с рекомендациями по применению.

При проведении ремонта следует проверить вставки плавкие с целью исключения применения вставок плавких других типов и номиналов и использования отремонтированных.

10.3	Указания по поиску неисправностей

10.3.1	Характерные неисправности, их причина и методы устранения приведены в таблице 10.1.

Таблица 10.1 - Характерные неисправности прибора.

| Признак неисправности |  | Причина неисправности |  | Способ устранения |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На передней панели прибора не светятся цифровой и светодиодные индикаторы |  | Неисправны сетевые предохранители. Неисправны D1, D2, D3 (ТНСК.687281.052) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить |  |  |
| На передней панели прибора не светятся светодиодные индикаторы или их свечение не соответствует описанию в разделах 5 и 7 настоящего РЭ |  | Неисправности в элементах: VD1...VD4, VD6...VD8, D1...D4, кнопка S1 (ТНСК.468369.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить |  |  |
| Ручкам «U» и «I» на передней панели не регулируется выходное напряжение и ток |  | Неисправны резисторы R27, R26 Неисправны D2, D4, D5, D7, D8 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| Напряжение на выходе прибора в режиме стабилизации напряжения изменяется при изменении нагрузки |  | Неисправности в элементах: D4, D8, R54, R57, R58 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| При включении прибора светится цифровой индикатор, но выходное напряжение отсутствует |  | Неисправны: VD7 (узел 435111.001), D1, VT1...VT4, VT8 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| Потенциометром «Umax» не регулируется величина максимального выходного напряжения |  | Неисправен R28 (ТНСК.468369.051).Неисправны D1, D6, VT6 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| При превышении мощности на выходе свыше 350 Вт не светится светодиод «Р», мощность не ограничивается |  | Неисправны D3, R33, R34 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |
| Продолжение таблицы 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| Признак неисправности | Причина неисправности |  | Способ устранения |  | Примечание |  |
| При температуре окружающей среды, отличной от нормальной, наблюдается значительный уход напряжения и тока | Неисправен стабилитрон VD25 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить стабилитрон VD25. Неисправный заменить. |  |  |  |
| Пульсации напряжения и/или тока на выходе прибора превышают установленные нормы | Неисправны D1, VT8, D4, D5, D7, D8 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |
| Напряжение на выходе значительно уменьшается при подключении нагрузки. | Ток нагрузки превышает значение, установленное ручкой «I». Неисправны VT3, D4, D8 (ТНСК.468361.051) |  | Проверить правильность установки выходного тока. Проверить указанные элементы. Неисправные заменить. |  |  |  |

10.3.2	После проведения ремонта прибор должен быть подвергнут поверке.

# 11  Хранение

11.1  Приборы, поступающие на склад потребителя, хранятся в неотапливаемых помещениях в упакованном виде в течение одного года со дня поступления.

Условия хранения в неотапливаемых помещениях должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 
98 % при температуре 25 С.

11.2	При длительном хранении (более одного года) приборы должны находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах до 10 лет. При этом условия хранения должны находиться в пределах:

- температура окружающего воздуха от 5 до 40 С;

- относительная влажность окружающего воздуха до 
80 % при температуре 25 С.

11.3	В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, вызывающих коррозию.

# 12  Транспортирование

12.1 Транспортирование прибора  допускается в транспортной таре всеми видами транспорта при температуре окружающего воздуха от минус 55 до плюс 65 ºС, относительная влажность до 98% при температуре + 25 ºС.

12.2  При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

12.3  Перед транспортированием прибора его упаковка  производится в порядке изложенном в разделе 5.

# 13 Тара и упаковка

13.1 Схема упаковки прибора  приведена на рисунке 5.1.

13.2 Ящик укладочный хранится в течение всего срока эксплуатации прибора.

# 14 Маркирование и пломбирование.

14.1  Товарный знак предприятия, наименование и шифр прибора нанесены на передней панели прибора.

Заводской номер и год изготовления нанесены на задней панели прибора.

14.2 Маркировка элементов в соответствии с позиционными обозначениями перечней элементов к схемам электрическим принципиальным приведена на сборочных чертежах печатных плат и на деталях конструкции.

14.3 Прибор, принятый ОТК и представителем ВП, опломбирован мастикой битумной. Пломбы расположены на задней панели прибора.

# Приложение А

(справочное)

# Режимы эксплуатации электрорадиоэлементов

Узел печатный ТНСК.687281.052

Таблица А.1

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода | Напряжение, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | LM217T | 3 | 7...12 | Относительно «- С12» |
| D2 | LM217T | 3 | 15...23 | Относительно «- С13» |
| D15 | LM237T | 3 | -7...-12 | Относительно «- С13» |

Узел преобразователя ТНСК.435111.051

Таблица А.2

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Значение параметра, B |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uэ | Uб | Uк |  |
| VT1 | IRFP 460 | 0...342 | -16...358 | 220...342 | Относительно контактов 1,2 разъема Х3 |
| VT2 | IRFP 460 | 0 | 0...16 | 0...242 |  |
| VT3 | IRFP 460 | 0...342 | -16...358 | 220...342 |  |
| VT4 | IRFP 460 | 0 | 0...16 | 0...242 |  |

Узел управления ТНСК.468369.051

Таблица А.3

| Позиционное обозначение по схеме | Тип | Номер вывода |  | Напряжение, В |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | UC2825 | 13, 15 |  | 12.0…13.8 |  | Относительно «-С3» |  |
| D2 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D3 | ОР027 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D4 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D5 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D6 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D7 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D8 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D9 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| D10 | ОР177 | 7 |  | 12.0…13.8 |  |  |  |
| Узел индикации ТНСК.468361.051 |  |  |  |  |  |  |  |
| Таблица А.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиционное обозначение по схеме | Тип |  | Номер вывода |  | Напряжение, В |  | Примечание |
| D1 | 564ЛМ2 |  | 14 |  | 4,75...5,5 |  | Относительно «#» |
| D2 | 564ЛА7 |  | 14 |  | 4,75...5,5 |  |  |
| D3 | 564ТМ2 |  | 14 |  | 4,75...5,5 |  |  |
| D4 | 564КП1 |  | 16 7 |  | 4,75...5,5 -4,75...-5,5 |  |  |
| D5 | MAX140EPL |  | 1 |  | 4,75...5,5 |  |  |
| D6 | HDSP-5621 |  | 13, 14 |  | 4,75...5,5 |  |  |

Приложение Б

(справочное)

Характеристики переходных процессов прибора

Б.1  При включении и выключении прибор не имеет выбросов напряжения и тока сверх значений, установленных органами управления.

Б.2  Отклонение выходного напряжения (выброс) и время установления выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки от 0,9 максимального значения до нуля не превышает:

при выходном напряжении  60 В – 2 В   и   30 мс соответственно,

при выходном напряжении  30 В – 3 В   и  100 мс соответственно.

Отклонение выходного напряжения (провал) и время установления выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки от нуля до 0,9 максимального значения не превышает  4 В  и  20 мс соответственно.

Б.3   Внутреннее сопротивление прибора в режиме стабилизации напряжения в диапазоне частот от 20 Гц до 200 кГц не  более 1 Ом.

Типовая зависимость внутреннего сопротивления от частоты при амплитуде  модуляции тока нагрузки 0,05 Imax указана в таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Частота модуляции, кГц | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 20,0 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее сопротивление, Ом | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 0,125 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |