|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЗАО «НПФ «Техноякс» ____________ В.И.Попов «___» ____________ 2010 г. |
| --- | --- |

НАГРУЗКА  РЕЗИСТИВНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

НРУ-1

Руководство по эксплуатации

2010 г.

Содержание

1  Требования безопасности	3

2  Описание нагрузки и принципа ее работы	3

2.1  Назначение	3

2.2  Условия окружающей среды	3

2.3  Технические характеристики	4

2.4  Принцип действия. Описание схемы электрической принципиальной.	5

3  Порядок работы	5

3.1  Подготовка к работе.	5

3.2 Операции с органами управления нагрузки при поверке источников питания.	6

3.2.1  Поверка источника питания Б5-7	6

3.2.2  Поверка источника питания Б5-8	7

3.2.3  Поверка источника питания Б5-9	8

3.2.4  Поверка источника питания Б5-10…………………………………………   10

3.2.5  Поверка источника питания Б5-29	11

3.2.6  Поверка источника питания Б5-30	12

3.2.7  Поверка источника питания Б5-44А	13

3.2.8  Поверка источника питания Б5-45	14

3.2.9  Поверка источника питания Б5-46	15

3.2.10  Поверка источника питания Б5-47	16

3.2.11  Поверка источника питания Б5-48	17

3.2.12  Поверка источника питания Б5-49	19

3.2.13  Поверка источника питания Б5-66	20

3.2.14  Поверка источника питания Б5-67	20

3.2.15  Поверка источника питания Б5-70	21

3.2.16  Поверка источника питания Б5-71	21

3.2.17  Поверка источника питания Б5-75	21

3.2.18  Поверка источника питания Б5-77	22

3.2.19  Поверка источника питания Б5-79, Б5-79/1	23

4  Поверка нагрузки	23

5  Техническое обслуживание.	26

Приложение А.    Номенклатура источников питания, поверяемых с помощью нагрузки.	28

Приложение Б.     Схема нагрузки электрическая принципиальная. Перечень элементов.	29

| Разработал | Головакин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проверил | Старостин |  |  |
| Норм. контроль | Латыпов |  |  |
| Утвердил | Максимов |  |  |

Руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения  нагрузки резистивной универсальной (далее нагрузка)   содержит технические характеристики, описание электрической схемы и указания по эксплуатации и техническому обслуживанию. РЭ также содержит перечень элементов и схему электрическую принципиальную.

# 1  Требования безопасности

1.1  По      требованиям     безопасности   нагрузка соответствует ГОСТ Р 52319 категория измерений I, степень загрязнения 2. Доступные токопроводящие части нагрузки защищены основной изоляцией и электрически соединены с корпусной клеммой.

1.2    При эксплуатации корпусная клемма нагрузки должна быть соединена с корпусной клеммой поверяемого источника питания.

1.3	Замена деталей должна производиться только при отсоединенной от поверяемого прибора нагрузке.

1.4	Внутри нагрузки имеются цепи с опасным напряжением до 300 В постоянного тока.

1.5   Подключение и отсоединение проводников к входным клеммам должно производится при выключенном поверяемом приборе.

# 2  Описание нагрузки и принципа ее работы

### 2.1  Назначение

2.1.1  Нагрузка  предназначена для создания необходимых режимов  по току и напряжению на выходе источников постоянного тока  при проведении их поверки по методикам технических описаний или руководств по эксплуатации и заменяет нагрузочные реостаты, рекомендованные в указанных документах.

Номенклатура поверяемых источников питания, при поверке которых может быть использована нагрузка, приведена в приложении А.

ВНИМАНИЕ!   Запрещено использование нагрузки при  проведении другого вида работ (прогон, регулировка и т.п.)

### 2.2  Условия окружающей среды

2.2.1   Рабочие условия нагрузки приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Температура, оC | Относительная влажность воздуха, % | Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.) |
| --- | --- | --- |
| от 10 до 40 | 95 при температуре 25 оC | 84 – 106 (630 - 795) |

### 2.3  Технические характеристики

2.3.1  Нагрузка обеспечивает подключение к входным клеммам нагрузочных резисторов со значением сопротивлений в соответствии с таблицей 2.2.

В таблице положение ручек потенциометров обозначено: Л – крайнее левое положение,  П – крайнее правое положение.

Таблица 2.2  Значения сопротивлений нагрузочных резисторов

| №№ пп | Положение ручек потенциометров |  |  | Номинальное сопротивление цепи, Ом | Допуск на сопротивление цепи, % | Обозначение тумблеров в положении «включено» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R2 | R3 |  |  |  |
| 1 | Л | Л | Л | 2,2 | ±5 | 3, 6, 9, 11, 16 |
| 2 | Л | Л | Л | 0,46 | ±5 | 1, 4, 7 |
| 3 | П | Л | Л | 2,5 | ±5 | 1, 7 |
| 4 | П | Л | Л | 3 | ±5 | 1,4 |
| 5 | П | Л | Л | 22 | ±5 | 6, 9, 11, 16 |
| 6 | П | Л | Л | 4,7 | ±5 | 3, 9, 11, 16 |
| 7 | П | Л | Л | 5,7 | ±5 | 3, 6, 11, 16 |
| 8 | П | Л | Л | 1,25 | ±5 | 3, 6, 9, 16 |
| 9 | Л | Л | Л | 10,3 | ±5 | 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 10 | Л | Л | Л | 5,6 | ±5 | 2, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 11 | Л | П | Л | 7,35 | ±5 | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 12 | Л | П | Л | 8,2 | ±5 | 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 13 | Л | П | Л | 3,3 | ±5 | 5, 8, 12, 13, 14, 15, 17 |
| 14 | Л | П | Л | 15.6 | ±5 | 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17 |
| 15 | Л | П | Л | 1,6 | ±5 | 5, 8, 10, 12, 14, 15, 17 |
| 16 | Л | П | Л | 89 | ±5 | 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17 |
| 17 | Л | П | Л | 62,5 | ±5 | 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17 |
| 18 | Л | Л | Л | 1245 | ±5 | 18 |

2.3.2  Нагрузка обеспечивает возможность отключения всех нагрузочных сопротивлений от входных клемм.

2.3.3   Нагрузка обеспечивает возможность короткого замыкания  входных клемм.

2.3.4 Электрическая изоляция нагрузки между входными цепями и корпусом в нормальных условиях  выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение постоянного тока 2000 В.

2.3.5  Электрическое сопротивление изоляции между входными цепями и корпусом в нормальных климатических условиях не менее 20 МОм.

### 2.4  Принцип действия. Описание схемы электрической принципиальной.

2.4.1 Нагрузка, схема электрическая принципиальная которой приведена в приложении Б, представляет собой магазин сопротивлений, обеспечивающих в той или иной комбинации испытательные нагрузочные режимы источников постоянного тока, перечисленных в приложении А,  при проведении поверки этих приборов согласно методикам поверки, приведенным в соответствующих технических описаниях или руководствах по эксплуатации.  Необходимая комбинация сопротивлений создается параллельным и/или последовательным их включением при помощи соответствующих выключателей (тумблеров).

2.4.2 Величина нагрузочных сопротивлений R4…R63 подбирается из резисторов С5-36В их последовательным и параллельным соединением на соответствующую мощность.

2.4.3  Сопротивления R1…R3 – потенциометры СП5-30 – служат для точной подстройки тока или напряжения на нагрузке по внешним приборам согласно методикам поверки.

2.4.4 Тумблер S19(КЗ) при включении создает режим короткого замыкания выхода источника.

2.4.5 Включение нагрузочных резисторов в зависимости от типа поверяемого источника (используемой комбинации резисторов) производится выключателями  S1, S16,  S17,  S18*.

2.4.6   Клеммы Х1, Х3 предназначены для подключения выхода источника к нагрузке. Клемма Х2, имеющая маркировку , предназначена для соединения корпусов поверяемого источника и нагрузки.

2.4.7    Внимание !  Исходное положение всех тумблеров – «Отключено» - ручка в нижнем положении. Исходное положение ручек потенциометров R1, R2, R3 – крайне левое, соответствующее максимальному сопротивлению потенциометра.

# 3  Порядок работы

### 3.1  Подготовка к работе.

3.1.1  Подключение нагрузки к источнику следует выполнять в соответствии  с

________

* Далее в тексте и на передней панели нагрузки символ S в обозначении тумблеров отсутствует

разделом "Подключение к нагрузке" руководства по эксплуатации или технического описания поверяемого прибора.

3.1.2 Перед началом поверки источника по каждому пункту тумблеры и ручки органов управления необходимо установить в исходное положение.

В н и м а н и е ! При  включении режима по каждому пункту поверки, тумблеры 1, 16, 17, 18, 19  включаются последними;  после окончания режима выключаются первыми. Установку режима при включенных тумблерах  1, 16, 17, 18, 19  производить запрещено.

### 3.2 Операции с органами управления нагрузки при поверке источников питания.

Ниже приводятся указания оператору (поверителю) по порядку проведения операций с нагрузкой для получения с ее помощью необходимых токов или напряжений на выходе источников питания в привязке к конкретному пункту методики поверки приборов, приведенной в техническом описании или руководстве по эксплуатации на этот прибор. При этом номера пунктов технического описания, ниже приведенные, (как правило, номера разделов) могут не совпадать с приведенными ниже из-за разных заводов изготовителей и различия в годах выпуска приборов, в связи с этим указаны также наименование операций поверки.

Операции с поверяемыми источниками питания и средствами измерения должны соответствовать приведенным в технических описаниях и руководствах по эксплуатации.

Ниже, при описании операций с органами управления нагрузки предполагается, что источник питания уже подключен к нагрузке.

#### 3.2.1  Поверка источника питания Б5-7

3.2.1.1  П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 3 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры 2, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить       ток нагрузки 3 А;

Б)  для установки тока нагрузки 3 А при выходном напряжении 2 В: установить выходное напряжение источника 2 В; установить тумблеры 3, 6, 9, 11,  16 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 3 А.

3.2.1.2 П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А)  установку тока нагрузки 3 А при выходном напряжении 30 В произвести по методике п.3.2.1.1А; для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение;

Б)  установку тока нагрузки 3 А при выходном напряжении 2 В произвести по методике п.3.2.1.1Б; для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 16 установить в исходное положение.

3.2.1.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  аналогична описанной в п.3.2.1.1.

3.2.1.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п.3.2.1.1А; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты; если защита не сработала, вернуть потенциометр R2  и  тумблеры в исходное положение, включить тумблеры 3, 6, 11, 16  и, вращая потенциометр R1 по часовой стрелке, фиксируют значение тока срабатывания защиты;

Б)    установить номинальный ток согласно п.3.2.1.1Б; вращая  далее потенциометр R1 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.1.5 П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 2,7 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры  8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2,7 А.

#### 3.2.2  Поверка источника питания Б5-8

3.2.2.1  П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 50 В: установить выходное напряжение источника 50 В; установить тумблеры 5, 8, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2 А;

Б)  для установки тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 2 В: установить выходное напряжение источника 2 В; установить тумблеры 3, 6, 9, 11,  16 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2 А.

3.2.2.2  П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А)  установку тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 50 В произвести по методики п.3.2.2.1А; для изменения тока нагрузки до нуля тумблер 17 установить в исходное положение;

Б)  установку тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 2 В произвести по методики п.3.2.2.1Б; для изменения тока нагрузки до нуля   тумблер 16 установить в исходное положение.

3.2.2.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  аналогична описанной  в п. 3.2.2.1.

3.2.2.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п..3.2.2.1А; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты; если срабатывание защиты не достигнуто,  возвратить потенциометр R2  в исходное положение, установить тумблер 10  в положение включено и, вращая потенциометр R2  по часовой стрелке, фиксируют значение тока срабатывания защиты;

Б)   установить ток нагрузки согласно п.3.2.2.1Б; вращая  далее потенциометр R1 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.2.5 П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 1,8 А при выходном напряжении 50 В: установить выходное напряжение источника 50 В; установить тумблеры  5, 10, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,8 А.

#### 3.2.3  Поверка источника питания Б5-9

3.2.3.1  П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 1 А при выходном напряжении 100 В: установить выходное напряжение источника 100 В; установить тумблеры 14, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить  ток нагрузки 1 А;

Б)  для установки тока нагрузки 1 А при выходном напряжении 2 В: установить выходное напряжение источника 2 В; установить тумблеры 3, 6, 9, 11,  16 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1 А.

3.2.3.2  П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А)  установку тока нагрузки 1 А при выходном напряжении 100 В произвести по методики п.3.2.3.1А; для изменения тока нагрузки до нуля тумблер 17 установить в исходное положение;

Б)  установку тока нагрузки 1 А при выходном напряжении 2 В произвести по методики п.3.2.3.1Б; для изменения тока нагрузки до нуля   тумблер 16 установить в исходное положение.

3.2.3.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  аналогична описанной  п.3.2.3.1.

3.2.3.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п.3.2.3.1А; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты, если срабатывание защиты не достигнуто, возвратить потенциометр R2 в исходное положение, установить тумблер 12 в положение включено и, вращая потенциометр R2 по часовой стрелке, проверить достижение срабатывания защиты. При отрицательном результате операция повторяется до срабатывания защиты, последовательно включая тумблера 13, 10, 5 и 8.

Б)    установить ток нагрузки согласно п.3.2.3.1Б; вращая  далее потенциометр R1 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.3.5  П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 0,9 А при выходном напряжении 100 В:

установить выходное напряжение источника 100 В; установить тумблеры 5, 8, 10,  13,  15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,9 А.

#### 3.2.4  Поверка источника питания Б5-10

3.2.4.1 П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки  тока нагрузки 0,3 А при выходном напряжении  300 В:  установить выходное напряжение источника 300 В; установить тумблер 18 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R3 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,3 А;

Б)  для установки тока нагрузки 0,3 А при выходном напряжении 2 В:

установить выходное напряжение источника 2 В; установить тумблеры 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,3 А.

3.2.4.2  П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А)  установку тока нагрузки 0.3 А при выходном напряжении 300 В произвести по методики п.3.2.4.1А; для изменения тока нагрузки до нуля тумблер 18 установить в исходное положение;

Б)  установку тока нагрузки 0,3 А при выходном напряжении 300 В произвести по методики п.3.2.4.1Б; для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение.

3.2.4.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  аналогична описанной в п. 3.2.4.1.

3.2.4.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты прибора от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п.3.2.4.1А; вращая  далее потенциометр R3 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты;

Б)    установить ток нагрузки п.3.2.4.1Б; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.4.5  П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 0,27 А при выходном напряжении 300 В: установить выходное напряжение источника 300 В; установить тумблер  18 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R3 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,27 А.

#### 3.2.5  Поверка источника питания Б5-29

3.2.5.1  П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры  5, 10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2 А;

Б)  для установки тока нагрузки 2 А при выходном напряжении 2 В: установить выходное напряжение источника 2 В; установить тумблеры 3, 6, 9, 11,  16 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2 А.

3.2.5.2 П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А) установку тока нагрузки 2 А при максимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.5.1.А, для изменения тока нагрузки до нуля    тумблер 17 установить в исходное положение

Б)  установку тока   нагрузки 2 А при минимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.5.1.Б, для изменения тока нагрузки до нуля     тумблер 16 установить в исходное положение

3.2.5.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  соответствует п.3.2.5.1.

3.2.5.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты источника питания от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п.3.2.5.1.А; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты;

Б)    установить ток нагрузки согласно п.3.2.5.1.Б; вращая  далее потенциометр R1 по часовой стрелке фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.5.5  П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 1,8 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры  10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,8 А.

#### 3.2.6  Поверка источника питания Б5-30

3.2.6.1  П.11.3.3.б технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 1,2 А при выходном напряжении 50 В: установить выходное напряжение источника 50 В; установить тумблеры 14, 15, 17 в положение вклю-чено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,2 А;

Б)  для установки тока нагрузки 1,2 А при выходном напряжении 2,5 В: установить выходное напряжение источника 2,5 В; установить тумблеры 3, 6, 9, 11, 16 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки    1,2 А.

3.2.6.2 П.11.3.3.в технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

А) установку тока нагрузки 1,2 А при максимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.6.1.А, для изменения тока нагрузки до нуля   тумблер 17  установить в исходное положение

Б)  установку тока нагрузки 1,2 А при минимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.6.1.Б, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 16  установить в исходное положение.

3.2.6.3 П.11.3.3.г  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки токов нагрузки при максимальном и минимальном выходном напряжении  соответствует п.3.2.6.1.

3.2.6.4  П.11.3.3.д технического описания. Определение значения тока срабатывания защиты источника питания от перегрузок.

А)  установить ток нагрузки согласно п.3.2.5.1.А; вращая  далее потенциометр R2 по часовой стрелке, фиксируют значение тока срабатывания защиты; если срабатывание защиты не достигнуто, возвратить потенциометр R2 в исходное положение, установить тумблер 8 в положение включено и, вращая потенциометр R2 по часовой стрелке, фиксируют значение тока срабатывания защиты; при отрицательном результате операция повторяется при дополнительно включенном тумблере 10;

Б)    установить ток нагрузки согласно п.3.2.5.1.Б; вращая  далее потенциометр R1 по часовой стрелке, фиксируют значение тока срабатывания защиты.

3.2.6.5  П.11.3.3.е    технического описания. Определение полного выходного сопротивления.

Для установки тока нагрузки 1,08 А при выходном напряжении 50 В: установить выходное напряжение источника 50 В; установить тумблеры  14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки  1,08 А.

#### 3.2.7  Поверка источника питания Б5-44А

3.2.7.1   П.9.4.5 ТО  Проверку максимального и минимального значения тока прибора рекомендуется проводить в режиме короткого замыкания, подключив измерительную катушку непосредственно к выходным клеммам прибора.

3.2.7.2   П.9.4.5а. технического описания. Проверка нестабильности выходного напряжения прибора от изменения напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 0,9 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры   11, 16,  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки    0,9 А;

Б)  для установки тока нагрузки 0,9 А при выходном напряжении 3 В: установить выходное напряжение источника 3 В; установить тумблеры 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,9 А.

3.2.7.3   П.9.4.5б. технического описания. Проверка нестабильности выходного тока прибора от изменения напряжения питающей сети.

А)  для установки выходного напряжения 27 В при выходном токе 1 А: установить ручку потенциометра R1 в крайнее правое положение, тумблеры 9, 11, 16,  в положение включено; установить ручкой «I» источника ток нагрузки 1А и вращая ручку потенциометра  R1 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 27 В;

Б)  для установки выходного напряжения 27 В  при выходном токе 1 А: установить ручку потенциометра R3 в крайнее правое положение, тумблер 18  в положение включено и,   вращая ручку потенциометра  R3 против часовой стрелке, установить  напряжение на нагрузке 27 В.

3.2.7.4 П.9.4.5в технического описания. Проверка нестабильности выходного напряжения прибора при изменении тока нагрузки.

А) установку тока нагрузки 0,9 А при максимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.7.2А, для изменения тока нагрузки до нуля     тумблер 16 установить в исходное положение

Б)  установку нагрузки 0,9 А при выходном напряжении 0,1Uмакс производится в соответствии с п.3.2.7.2Б, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение.

3.2.7.5   П.9.4.5г. технического описания. Проверка нестабильности выходного тока прибора от изменения напряжения на нагрузке.

А) установку напряжения на нагрузке 27 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.7.3А, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить  в положение  включено;

Б) установку напряжения на нагрузке 27 В  при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.7.3Б, для изменения напряжения на нагрузке до нуля  тумблер КЗ установить  в положение включено.

3.2.7.6  П.9.4.6  технического описания. Проверка величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном напряжении  соответствует п.3.2.7.2А.

3.2.7.7  П.9.4.7  технического описания. Проверка величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.7.3А.

#### 3.2.8  Поверка источника питания Б5-45

3.2.8.1 П.12.3.6 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети.

Для установки тока нагрузки 0,45 А при выходном напряжении 49,9 В: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   5, 8, 10, 13, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,45 А.

3.2.8.2   П.12.3.7 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки выходного напряжения 45 В при максимальном выходном токе: установить ручку потенциометра R2 в крайнее правое положение, тумблеры 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 45 В;

Б)  для установки выходного напряжения равным нулю при максимальном выходном токе установить тумблер КЗ в положение включено.

3.2.8.3 П.12.3.8 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Установку тока нагрузки 0,45 А при максимальном выходном напряжении производится в соответствии с п.3.2.8.1, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение

3.2.8.4   П.12.3.9 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установку напряжения на нагрузке нагрузки 45 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.8.2, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить  положение включено.

3.2.8.5  П.12.3.10  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном напряжении  соответствует п.3.2.8.1.

3.2.8.6  П.12.3.11  технического описания. Определение величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.8.2А.

#### 3.2.9  Поверка источника питания Б5-46

3.2.9.1   П.12.4.5 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 4,5 А при максимальном выходном напряжении: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   3, 6, 9, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 4,5 А;

Б)  для установки тока нагрузки 4,5 А при выходном напряжении, равном 0,1Uмакс: установить выходное напряжение источника 0,1Uмакс; установить тумблеры   3, 4, 6, 7, 9, 11, 16 и 1  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 4,5 А.

3.2.9.2   П.12.4.6 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки выходного напряжения 9 В при максимальном выходном токе: установить ручку потенциометра R1 в крайнее правое положение, тумблеры 3, 6, 9, 16    в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 9 В;

Б)  для установки выходного напряжения равным нулю при максимальном выходном

токе установить тумблер КЗ в положение включено.

3.2.9.3 П.12.4.7 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Установку тока нагрузки 4,5 А производится в соответствии с п.3.2.9.1А, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 16 установить в исходное положение;

3.2.9.4   П.12.4.8 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установку напряжения на нагрузке 9 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.9.2А, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить в  положение включено.

3.2.9.5  П.12.4.9  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки соответствует п.3.2.9.1.

3.2.9.6  П.12.4.10  технического описания. Определение величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.9.2.

#### 3.2.10   Поверка источника питания Б5-47

3.2.10.1   П.12.4.5 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 2,7 А при максимальном выходном напряжении: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   5, 10, 12, 13, 14, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2,7 А;

Б)  для установки тока нагрузки 2,7 А при выходном напряжении, равном 0,1Uмакс: установить выходное напряжение источника 0,1Uмакс; установить тумблеры   3, 6, 9, 11, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2,7 А.

3.2.10.2   П.12.4.6 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки выходного напряжения 27 В при максимальном выходном токе: установить ручку потенциометра R2 в крайнее правое положение, тумблеры   5, 10, 12, 13, 14, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 27 В;

Б)  для установки выходного напряжения равным нулю при максимальном выходном токе установить тумблер КЗ в положение включено.

3.2.10.3 П.12.4.7 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Установку тока нагрузки 2,7 А производится в соответствии с п.3.2.10.1А, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение;

3.2.10.4   П.12.4.8 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установку напряжения на нагрузке нагрузки 27 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.10.2А, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить  положение включено.

3.2.10.5  П.12.4.9  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки соответствует п.3.2.10.1.

3.2.10.6  П.12.4.10  технического описания. Определение величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.10.2.

#### 3.2.11  Поверка источника питания Б5-48

3.2.11.1   П.12.4.5 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 1,8 А при максимальном выходном напряжении: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   9, 11, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,8 А;

Б)  для установки тока нагрузки 1,8 А при выходном напряжении, равном 0,1Uмакс: установить выходное напряжение источника 0,1Uмакс; установить тумблеры   3, 6, 9, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,8 А.

3.2.11.2   П.12.4.6 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки выходного напряжения 45 В при максимальном выходном токе: установить ручку потенциометра R1 в крайнее правое положение, тумблеры   6, 9, 11, 16     в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 45 В;

Б)  для установки выходного напряжения равным нулю при максимальном выходном токе установить тумблер КЗ в положение включено.

3.2.11.3 П.12.4.7 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Установку тока нагрузки 1,8 А производится в соответствии с п.3.2.11.1А, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 16 установить в исходное положение;

3.2.11.4   П.12.4.8 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установку напряжения на нагрузке нагрузки 45 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.11.2А, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить  положение включено.

3.2.11.5  П.12.4.9  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки соответствует п.3.2.11.1.

3.2.11.6  П.12.4.10  технического описания. Определение величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.11.2.

#### 3.2.12  Поверка источника питания Б5-49

3.2.12.1   П.12.4.5 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки тока нагрузки 0,9 А при максимальном выходном напряжении: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   5, 8, 10, 13, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,9 А;

Б)  для установки тока нагрузки 0,9 А при выходном напряжении, равном 0,1Uмакс: установить выходное напряжение источника 0,1Uмакс; установить тумблеры    8, 10, 12, 13, 14, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,9 А.

3.2.12.2   П.12.4.6 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети.

А)  для установки  напряжения на нагрузке 90 В при максимальном выходном токе: установить ручку потенциометра R2 в крайнее правое положение, тумблеры  5,  10,  13, 14, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2  против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 90 В;

Б)  для установки выходного напряжения равным нулю при максимальном выходном токе установить тумблер КЗ в положение включено.

3.2.12.3 П.12.4.7 технического описания. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки.

Установку тока нагрузки 0,9 А производится в соответствии с п.3.2.12.1А, для изменения тока нагрузки до нуля  тумблер 17 установить в исходное положение;

3.2.12.4   П.12.4.8 технического описания. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установку напряжения на нагрузке нагрузки 90 В при максимальном выходном токе производится в соответствии с п.3.2.12.2А, для изменения напряжения на нагрузке до нуля     тумблер КЗ установить  положение включено.

3.2.12.5  П.12.4.9  технического описания. Определение величины пульсаций выходного напряжения.

Методика установки нагрузки соответствует п.3.2.12.1А.

3.2.12.6  П.12.4.10  технического описания. Определение величины пульсаций выходного тока.

Методика установки нагрузки при максимальном выходном токе соответствует п.3.2.12.2А.

#### 3.2.13  Поверка источника питания Б5-66

3.2.13.1  П.9.4.6  технического описания. Измерение пульсаций выходного напряжения.

А) для установки тока нагрузки 1,8 А при выходном напряжении 50 В: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   9, 11, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 1,8 А;

Б)  для установки тока нагрузки 2,7 А при выходном напряжении 30 В: установить максимальное выходное напряжение источника; установить тумблеры   5, 10, 12, 13, 14, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 2,7 А.

3.2.13.2   П.9.4.7  технического описания. Измерение пульсаций выходного тока.

А)  для установки напряжения на нагрузке 27 В при выходном токе 3 А: установить ручку потенциометра R2 в крайнее правое положение, тумблеры   8, 10, 12, 13, 14, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 27 В;

Б)  для установки напряжения на нагрузке 45 В при выходном токе 2 А: установить ручку потенциометра R1 в крайнее правое положение, тумблеры   6, 9, 11, 16     в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 45 В.

#### 3.2.14   Поверка источника питания Б5-67

3.2.14.1  П.9.4.6  технического описания. Измерение пульсаций выходного напряжения.

А)  для установки  тока нагрузки 0,27 А при выходном напряжении  300 В:   устано-вить выходное напряжение источника 300 В; установить тумблер 18 в положение включено; вращая ручку потенциометра  R3 по часовой стрелке установить ток нагрузки  0,27 А;

Б)   для установки тока нагрузки 0,9 А при выходном напряжении 100 В: установить выходное напряжение источника 100 В; установить тумблеры   5, 8, 13, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки    0,9 А;

3.2.4.2   П.9.4.7  технического описания. Измерение пульсаций выходного тока.

А)  для установки  напряжения на нагрузке 90 В при выходном токе 1 А: установить ручку потенциометра R2 в крайнее правое положение, тумблеры  5,  10,  13, 14, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2  против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 90 В;

Б)  для установки  напряжения на нагрузке 270 В при выходном токе 0,3 А: установить ручку потенциометра R3 в крайнее правое положение, тумблер 18  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R3  против часовой стрелке установить напряжение на нагрузке 270 В.

#### 3.2.15 Поверка источника питания Б5-70

3.2.15.1  П.9.4.7 технического описания. Определение пульсаций выходного напряжения.

Для установки тока нагрузки 4,5 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры   3, 6, 11, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток 4,5 А.

#### 3.2.16  Поверка источника питания Б5-71

3.2.16.1  П.9.4.7 технического описания.6 Определение пульсаций выходного напряжения.

Для установки тока нагрузки 9 А при выходном напряжении 30 В: установить выходное напряжение источника 30 В; установить тумблеры   4,  1  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток 9 А.

#### 3.2.17 Поверка источника питания Б5-75

3.2.17.1  П.5.4.5 руководства по эксплуатации. Определение основной погрешности индикации выходного тока прибора в режиме стабилизации тока.

А) для установки тока нагрузки 0,5 А при выходном напряжении 50 В: установить выходное напряжение источника  50 В; установить тумблеры  8, 10, 12, 13, 15, 17  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R2 по часовой стрелке установить ток нагрузки 0,5 А;

Б)  для установки тока нагрузки  5 А при выходном напряжении 5 В: установить выходное напряжение источника  5 В; установить тумблеры   3, 6, 9, 11, 16  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 5 А.

3.2.17.2   П.5.4.6  руководства по эксплуатации. Измерение пульсаций выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения.

Нагрузка устанавливается по п.3.2.17.1А.

#### 3.2.18  Поверка источника питания Б5-77

3.2.18.1   П.8.8.3 руководства по эксплуатации. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении  напряжения питающей сети в режиме стабилизации напряжения.

Для установки тока нагрузки 9 А при выходном напряжении  30 В: установить тумблеры   4, 1  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 9 А.

3.2.18.2   П.8.8.4 руководства по эксплуатации. Определение нестабильности выходного тока при изменении  напряжения питающей сети  в режиме стабилизации тока.

Установить выходной ток источника  10 А, включить тумблеры  7, 1; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить напряжение на выходе прибора  27 В.

3.2.18.3   П.8.8.5 руководства по эксплуатации. Определение нестабильности выходного напряжения при изменении тока нагрузки  от  9 А до нуля  в режиме стабилизации напряжения.

Установить нагрузку  по п.3.2.18.1. Для отключения нагрузки вернуть тумблер 1  в исходное положение.

3.2.18.4   П.8.8.6 руководства по эксплуатации. Определение нестабильности выходного тока при изменении напряжения на нагрузке.

Установить нагрузку  по п.3.2.18.2. Для уменьшения  R11  до нуля  включить тумблер 19 «КЗ».

3.2.18.5  П.8.8.7 руководства по эксплуатации. Определение пульсаций выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения. Нагрузку установить  по п.3.2.18.1.

3.2.18.6  П.8.8.8 руководства по эксплуатации. Определение пульсаций выходного тока в режиме стабилизации тока. Нагрузку установить  по п.3.2.18.2.

#### 3.2.19  Поверка источников питания Б5-79, Б5-79/1.

3.2.19.1   П.8.8.3.4 руководства по эксплуатации. Проверка пульсаций выходного напряжения при изменении  в режиме стабилизации напряжения.

Для установки тока нагрузки 9 А при выходном напряжении  30 В: установить тумблеры   4, 1  в положение включено; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить ток нагрузки 9 А.

3.2.19.2   П.8.8.3.5 руководства по эксплуатации. Проверка пульсаций выходного тока в режиме стабилизации тока.

Установить выходной ток источника  10 А, включить тумблеры  7, 1; вращая ручку потенциометра  R1 по часовой стрелке установить напряжение на выходе прибора  27 В.

3.2.19.3   П.8.8.3.6 руководства по эксплуатации. Проверка защиты от превышения мощности на выходе прибора.

Нагрузка устанавливается в соответствии  с п.3.2.19.1. Плавно вращая ручку «U» прибора вправо, увеличить выходное напряжение до срабатывания защиты.

# 4  Поверка нагрузки

4.1 Общие положения.

4.1.1 Настоящий раздел устанавливает методы и средства поверки  резистивных нагрузок.

4.1.2 Порядок организации и проведения поверки должны соответствовать  установленному ПР 50.2.006.

4.1.3  Межповерочный интервал - 2 года.

4.1.4  Рекомендуемая норма времени на проведение поверки 30 мин.

4.2  Операции  поверки.

### 4.2.1 При проведении поверки нагрузки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, перечисленные в таблицах 4.1 и 4.2.

Таблица 4.1 - Операции  поверки

| Наименование операции | Номер пункта методики |
| --- | --- |
| 1 Внешний осмотр | 4.8.1 |
| 2 Измерение электрического сопротивления изоляции | 4.8.2.1 |
| 3 Определение метрологических характеристик |  |
| 3.1 Определение номинальных сопротивлений цепей нагрузки | 4.8.3.1 |
| 3.2 Определение возможности отключения цепей от входных клемм. | 4.8.3.2 |
| 3.3 Определение возможности короткого замыкания входных клемм. | 4.8.3.3 |

4.3 Организация рабочего места

4.3.1 Для проведения поверки должно быть организовано рабочее место, оснащенное средствами поверки (СП)  в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2 - Средства поверки

| Наименование средства поверки и вспомогательного оборудования | Пределы измерения | Рекомендуемое средство поверки | Номер пункта методики поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Средства поверки |  |  |  |
| 1.1 Мегаомметр | 500МОм | М4100/3 | 4.8.2, 4.8.3.2 |
| 1.2 Измеритель иммитанса | 300 Ом, погрешность ≤ 0,1 % | Е7-16 | 4.8.3.1, 4.8.3.3 |

Примечание:

- При проведении поверки могут использоваться другие СИ, обеспечивающие измерение контролируемых параметров с требуемой точностью.

- Все СИ, используемые при поверке, должны быть узаконены в установленном порядке, соответствовать действующим ограничительным перечням и быть поверены в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 8.576 или ПР 50.2.006.

4.3.2   На рабочем месте должен быть комплект документации, включающий настоящее руководство по эксплуатации.

4.4 Требования к квалификации поверителей.

Поверитель, непосредственно осуществляющий поверку, должен быть аттестован на право проведения поверки средств измерений в соответствии с требованиями ПР 50.2.012 и иметь допуск к работе с напряжением до 1000 В.

4.5  Требования безопасности при поверке.

4.5.1  Перед началом работы должны быть выполнены указания по безопасности, изложенные в разделе «Требования безопасности» настоящего РЭ

4.6  Условия поверки

4.6.1   При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

температура окружающей среды, ˚С                                                     205

относительная влажность воздуха, %                                                   50-80

атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)                           84-106 (630-795)

Поверка нагрузки может быть проведена в условиях, реально существующих в цехе или лаборатории, если они не выходят за пределы рабочих условий эксплуатации нагрузки и СИ.

4.7 Подготовка к поверке

4.7.1  Подготовка нагрузки к поверке осуществляется в соответствии с разделом «Подготовка к работе» настоящего РЭ.

4.8  Проведение поверки

4.8.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено, что внешние разъемы подсоединения не имеют загрязнений и повреждений.

Нагрузки, имеющие дефекты, бракуются и направляются в ремонт.

4.8.2 Проверку электрического сопротивления изоляции между цепями питания вентилятора, клеммами  и корпусом  нагрузки (п.2.3.5) проводят с помощью мегаомметра  с выходным напряжением 500 В. Мегаомметр включают между корпусом нагрузки и замкнутыми цепями питания; между корпусом  и замкнутыми клеммами нагрузки.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если сопротивление изоляции не менее 20 МОм

4.8.3  Определение метрологических характеристик.

4.8.3.1 Определение значений сопротивлений резистивных нагрузок (п.2.3.1) проводят с помощью измерителя иммитанса Е7-16, подключая его к входным клеммам и поочередно устанавливая органы управления в положение в соответствии с таблицей 2.1.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренное сопротивление цепей нагрузки соответствует значениям, приведенным в таблице 2.1.

4.8.3.2 Определение возможности отключения нагрузочных сопротивлений от входных клемм производят путем измерения сопротивления между входными клеммами мегаомметром  с выходным напряжением 500 В при установленных в положение отключено тумблерах  1, 16, 17, 18  и «КЗ» независимо от положения других органов управления.

Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренное сопротивление не менее 20 Мом.

4.8.3.3  Определение возможности короткого замыкания  входных клемм путем измерения сопротивления между входными клеммами с помощью измерителя иммитанса Е7-16 при включенном тумблере «КЗ».

Результаты проверки считают удовлетворительными, если измеренное сопротивление не более 0,1 Ом.

4.9  Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки оформляют в порядке, установленном в метрологической службе, осуществляющей поверку в соответствии с ПР50.2.006.

Нагрузка, не прошедшая поверку (имеющая отрицательные результаты поверки) признаются непригодной к эксплуатации. Свидетельство о поверке аннулируют или гасят клеймо, или вносят запись в формуляр. После проведения ремонта проводят повторную поверку.

# 5  Техническое обслуживание.

5.1  Виды контроля технического состояния и технического обслуживания нагрузки, а также периодичность и объем работ, выполняемых в процессе их проведения, определяются настоящим руководством.

5.2 Основным видом контроля технического состояния прибора является: контрольный осмотр (КО) прибора в процессе эксплуатации.

5.3 Контрольный осмотр проводится лицом, эксплуатирующим прибор, ежедневно при использовании и ежегодно, если прибор не используется по назначению и находится на хранении. Контрольный осмотр включает:

внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений передней и задней панелей, надежности крепления органов подключения, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий,  состояния контактных поверхностей входных соединителей.

5.4  Техническое обслуживание включает следующие виды:

-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

-техническое обслуживание № 1 (ТО-1);

-техническое обслуживание № 1 при хранении (ТО-1х);

5.5 Ежедневное техническое обслуживание проводится при подготовке нагрузки к использованию по назначению, совмещается с КО и включает:

а) устранение выявленных при КО недостатков;

б) удаление пыли и влаги с внешних поверхностей.

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, эксплуатирующим нагрузку, без  вскрытия её составных частей.

5.6  Техническое обслуживание № 1 проводится с периодичностью поверки прибора  и совмещается с ней, а также при постановке на длительное (более двух лет) хранение и включает:

Техническое обслуживание № 1 выполняется в объеме ЕТО и дополнительно включает:

а) восстановление, при необходимости, лакокрасочных покрытий;

б) устранение выявленных недостатков;

в) периодическую поверку.

Техническое обслуживание № 1 проводится без  вскрытия нагрузки лицом, эксплуатирующим нагрузку, за исключением пункта «в», который выполняется силами и средствами метрологических служб.

5.7 Техническое обслуживание находящегося на кратковременном хранении прибора проводится в объеме ЕТО один раз в 6 месяцев.

# Приложение А.                                                                                                       Номенклатура источников питания, поверяемых с помощью нагрузки.

| - Б5-7 - Б5-8 - Б5-9 - Б5-10 - Б5-29 - Б5-30 - Б5-44А - Б5-45 - Б5-46 - Б5-47 | - Б5-48 - Б5-49 - Б5-66 - Б5-67 - Б5-70 - Б5-71 - Б5-75 - Б5-77 - Б5-79 - Б5-79/1 |
| --- | --- |

# Приложение Б.

# Схема нагрузки электрическая принципиальная. Перечень элементов.

Рисунок Б1. Нагрузка резистивная универсальная. Схема электрическая принципиальная.

Таблица Б1. Нагрузка резистивная универсальная.  Перечень элементов.

| Позиционное обозначение | Номинальное значение | Количество | Примкчание |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Резистор СП5-30-I-50 Г 2,2 Ом+-5%В ОЖ0.468.546ТУ | 1 |  |
| R2 | Резистор СП5-30-I-50 Г 10 Ом+-5%В ОЖ0.468.546ТУ | 1 |  |
| R3 | Резистор СП5-30-I-50 Г 3,3 кОм+-5%В ОЖ0.468.546ТУ | 1 |  |
| R4… R8 | Резистор С5-36В-10-2,4 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 5 | ΣR = 0,48 Ом |
| R9 | Резистор С5-36В-25-12 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 1 |  |
| R10 | Резистор С5-36В-100-2 кОм+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 1 | ΣR = 1,5 кОм |
| R11, R12 | Резистор С5-36В-100-47 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 2 | ΣR = 22 Ом |
| R13… R22 | Резистор С5-36В-50-24 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 10 | ΣR = 2,4 Ом |
| R23… R25 | Резистор С5-36В-100-22 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 3 | ΣR = 7,35 Ом |
| R26… R30 | Резистор С5-36В-50-24 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 5 | ΣR = 4,7 Ом |
| R31… R38 | Резистор С5-36В-50-24 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 8 | ΣR = 3 Ом |
| R39… R42 | Резистор С5-36В-50-33 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 4 | ΣR = 8,2 Ом |
| R43.. R47 | Резистор С5-36В-50-33 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 5 | ΣR = 5,7 Ом |
| R48, R49 | Резистор С5-36В-25-6,8 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 2 | ΣR = 3,3 Ом |
| R50… R53 | Резистор С5-36В-15-5,1 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 4 | ΣR = 1,2 Ом |
| R54… R56 | Резистор С5-36В-100-47 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 3 | ΣR = 15,6 Ом |
| R57, R58 | Резистор С5-36В-10-3 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 2 | ΣR = 1,5 Ом |
| R59, R60 | Резистор С5-36В-100-47 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 2 | ΣR = 89 Ом |
| R61… R63 | Резистор С5-36В-100-22 Ом+-5% ОЖ0.467.541ТУ | 3 | ΣR = 62,5 Ом |
| S1 | Тумблер AE-C3960BB ф.Arcolectric | 1 |  |
| S2...S18 | Тумблер AE-C3910BA ф.Arcolectric | 17 |  |
| S19 | Тумблер AE-C3960BB ф.Arcolectric | 1 |  |
| Х1 | Клемма BP-9r АО"Бурый_медведь" | 1 |  |
| Х2, Х3 | Клемма BP-9b АО"Бурый_медведь" | 2 |  |

Данный пункт в некоторых редакциях ТО отсутствует

Данный пункт в некоторых редакциях ТО отсутствует

Данный пункт в некоторых редакциях ТО отсутствует

В некоторых редакциях ТО определение основной погрешности установки выходного тока предписывается проводить при напряжении на нагрузке 0,9 максимального значения. При использовании взамен реостатов нагрузки НРУ-1 рекомендуем определение основной погрешности установки выходного тока проводить в режиме короткого замыкания, подключив измерительную катушку непосредственно к выходным клеммам прибора.

Данный пункт в некоторых редакциях ТО отсутствует

Остальные пункты раздела «Проведение поверки» не требуют применения нагрузки. Однако редакция п.9.4.5 технического описания не однозначна, рекомендуем проводить поверку прибора в соответствии с этим пунктом, подключая катушку измерительную непосредственно к выходным клеммам прибора.